Тягомеры  ДТ-С2, ДТ-СН, ДТ-СВ,

напоромеры  ДН-С2, ДН-СН, ДН-СВ,

тягонапоромеры ДГ-С2, ДГ-СН, ДГ-СВ

показывающие сигнализирующие

Методика поверки

Настоящая методика поверки распространяется на тягомеры  ДТ-С2, ДТ-СН, ДТ-СВ, напоромеры  ДН-С2, ДН-СН, ДН-СВ, тягонапоромеры ДГ-С2, ДГ-СН, ДГ-СВ показывающие сигнализирующие  (в дальнейшем приборы), выпускаемые по ТУ 311-00227471.038-94, и устанавливает методику первичной и периодической поверок приборов.

Первичную поверку проводят при выпуске приборов из производства и после ремонта.

Периодической поверке подлежат приборы, находящиеся в эксплуатации или на хранении.

Поверку приборов проводят организации, аккредитованные на право поверки согласно ПР 50.2.014-2002.

Межповерочный интервал – 1 год.

1 Операции поверки

  - При проведении поверки выполняются операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование операции | Номер пункта методики поверки | Проведение операции при |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | первичной поверке | периодической поверке |
| 1 Внешний осмотр | 6.1 | Дa | Дa |
| 2 Установка стрелки на нулевую отметки шкалы | 6.2 | Да | Дa |
| 3 Проверка герметичности | 6.3 | Дa | Дa |
| 4 Определение основной погрешности и вариации показаний | 6.4 | Дa | Дa |
| 5 Определение основной погрешности и вариации срабатывания сигнализации | 6.5 | Дa | Дa |

2 Средства поверки

2.1 При проведении поверки применяют средства, указанные в таблице 2.

Таблица 2

| Номер пункта методики поверки | Наименование средства поверки | Тип средства поверки | Технические характеристики | Кол |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | - | - | Визуально |  |
| 6.2 6.3 6.4 6.5 | Микроманометр жидкостный компенсационный с микрометрическим винтом | МКВ 2500-0,02 ТУ14-13-015-79 | Верхний предел измерений 2500 Pа, класс точности 0,02 | 1 |
|  | Контрольный манометр | КМ1 | Верхний предел измерений 1000 мм. вод. ст, класс точности 0,25 | 1 |
|  | Мановакуумметр образцовый | МВО | Верхний предел измерений ± 50 кPа, класс точности 0,15 | 1 |
|  | Манометр образцовый | МО | Верхний предел измерений 100 кPа, класс точности 0,15 | 1 |
|  | Вакуумметр образцовый | ВО | Верхний предел измерений 100 кPа, класс точности 0,15 | 1 |
|  | Комплекс для измерения давления цифровой модернизированный | ИПДЦ-М | Верхний предел измерений ± 16 кPа, ± 25 кPа, ± 40 кPа | 1 |

2.2 Допускается проведение поверки приборов с применением средств поверки, не указанных в таблице 2, но обеспечивающих определение и контроль метрологических характеристик поверяемых приборов с требуемой точностью.

2.3 Средства поверки должны быть поверены органами Государственной метрологической службы и иметь действующие свидетельства о поверке.

3 Требования безопасности

3.1 По способу защиты человека от поражения электрическим током приборы должны соответствовать классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75, требованиям безопасности по ГОСТ Р 52931-2008 п.п. 5.14; 5.22, р.6 и ГОСТ 2405-88  п.2.1.7.4.1, 2.1.7.4.2, 2.1.8;  2.4.1 – 2.4.3, 6.2; ГОСТ Р 51522-99.

3.2 К поверке приборов допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и изучившие эксплуатационную документацию на приборы и средства поверки.

3.3 При проведении поверки необходимо соблюдать «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» для установок напряжением до 1000 V, утвержденных Госэлектронадзором.

3.4 Замену, присоединение и отсоединение приборов от магистралей, подводящих измеряемую среду, следует производить при отсутствии давления в магистралях и отключенном электрическом питании.

3.5 Приборы должны обслуживаться персоналом, имеющим квалификационную группу по технике безопасности не ниже II в соответствии с «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

4 Условия поверки

4.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:

1) температура окружающего воздуха (20 ± 5) ºС;

2) относительная влажность от 30 до 80 %;

3) атмосферное давление от 86 до 106,7 кPа;

4) приборы должны быть установлены в рабочем положении (вертикальное расположение циферблата);

5) вибрация и тряска должны отсутствовать или не достигать значений, вызывающих колебания стрелки более 0,1 длины наименьшего деления шкалы;

6) перемещение стрелки в пределах всей шкалы при повышении и понижении давления должно быть плавным, без скачков, превышающих предел допускаемой основной погрешности;

7) изменение давления должно быть плавным, т.е. скорость изменения измеряемого давления не должна превышать 10 % диапазона показаний в секунду;

8) электрическое питание должно осуществляться от источника постоянного тока напряжением (24 −3.6+2.4) V;

9) контрольные средства поверки должны иметь непросроченные свидетельства об их поверке.

5 Подготовка к поверке

5.1 Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

- приборы должны быть выдержаны при температуре (23±5) °С не менее 3 h;

- система, состоящая  из соединительных линий, рабочего эталона, устройства для создания давления, должна быть проверена на герметичность избыточным давлением 60 кPа.

Систему считают герметичной, если после 3-х минутной выдержки в ней не наблюдается падение давления в течение последующих 2 минут. При этом система должна быть отключена от устройства, создающего давление.

6 Проведение поверки

6.1 Внешний осмотр

При  внешнем осмотре должно быть установлено отсутствие механических повреждений корпуса, штуцера (препятствующих присоединению и не обеспечивающих герметичность и прочность соединения), стрелки, стекла и циферблата, влияющих на эксплуатационные свойства.

Стекло и защитное покрытие циферблата не должно  иметь дефектов, препятствующих правильному отсчету показаний.

6.2 Установка стрелки на нулевую отметку шкалы

6.2.1 Открыть крышку прибора 15 (рисунок 1) путем отвода ее нижней части от корпуса 14. Отвести указатели уставок за пределы шкалы. Подать в прибор давление, соответствующее (90-100) % от верхнего предела измерений и выдержать под давлением в течение (1-2) min. Затем внутреннюю полость мембранной коробки соединить с атмосферой и поворотом винта 13 стрелку прибора установить по центру нулевой отметки шкалы.

6.3 Проверка герметичности

Проверка герметичности прибора заключается в проверке герметичности узла чувствительного элемента (мембраной коробки).

6.3.1 Герметичность чувствительного элемента проверяют в процессе определения основной погрешности прибора при его выдержке на верхнем пределе измерения в течение 5 min под давлением, равным верхнему пределу измерений.

6.3.2 Прибор считают герметичным, если после трехминутной выдержки в течение 2 min давление падает не быстрее, чем на 1 % от верхнего предела измерения. При определении герметичности прибор должен быть отключен от источников давления.

6.4 Определение основной погрешности и вариации показаний

6.4.1 Перед определением основной погрешности и вариации показаний указатели уставок отвести за пределы шкалы.

Основную погрешность определяют как разность между показаниями прибора и действительным значением измеряемого давления, определяемого по образцовому прибору, одним из следующих способов:

- заданное действительное давление устанавливают по образцовому прибору, а показания отсчитывают по поверяемому прибору;

- стрелку поверяемого прибора устанавливают на проверяемую отметку шкалы, а действительное давление отсчитывают по образцовому прибору.

Отсчет показаний приборов проводят не менее  чем на пяти значениях, давления, включая нижнее и верхнее значения давления.

При поверке прибора давление плавно повышают и проводят отсчет показаний на заданных проверяемых отметках шкалы. На верхнем пределе измерений прибор выдерживают под давлением в течение 5min. , после этого давление плавно понижают. Поверку прибора и отсчет показаний проводят при тех же значениях давления, что и при повышении.

Предел допускаемой основной погрешности  Δ  составляет:

- 0,8 Δ  - при выпуске приборов из производства и ремонта;

-       Δ  - для приборов, находящихся в эксплуатации.

Вариацию показаний определяют как  разность показаний при повышающемся и понижающемся давлении на одних и тех же значениях, кроме крайних значений  диапазона.

Стрелку прибора следует устанавливать на нулевую отметку перед определением основной погрешности показаний при любых видах испытаний.

При определении основной погрешности и вариации показаний проводят один цикл поверки.

Вариация показаний не должна превышать абсолютного значения предела допускаемой основной погрешности.

6.5 Определение погрешности и вариации срабатывания сигнализации

6.5.1 У приборов с верхней или нижней уставкой выставляют стрелку сигнализации поочередно на крайние значения диапазона и на одну из оцифрованных отметок шкалы, расположенной в середине шкалы или близко к ней и изменяя величину входного давления, подводят стрелку прибора на заданное значение до момента срабатывания сигнализации.

У приборов с двумя уставками вначале проверяют основную погрешность и вариацию на нижней уставке, а затем на верхней по двум точкам: для нижней уставки – на нижней отметке шкалы и на оцифрованной отметке шкалы, расположенной в середине шкалы или близко к ней, а для верхней уставки – на верхней отметке шкалы и на оцифрованной отметке шкалы, расположенной в середине шкалы или близко к ней.

Величина срабатывания контролируется по образцовому прибору.

Вариацию срабатывания сигнализации определяют как разность показаний при повышающимся и понижающимся давлении в данной точке.

7 Оформление результатов

7.1 Приборы прошедшие поверку и получившие положительные результаты пломбируются поверителем в соответствии с ПР 50.2.006-94.

7.2 В паспорте делают запись о годности прибора и ставится подпись лица, выполнившего поверку, заверенная в установленном порядке, или оттиск личного клейма поверителя.

7.3 при отрицательных результатах поверки на прибор выдается извещение о непригодности его к эксплуатации с указанием причин в соответствии с ПР 50.2.006-94.