|  | Внесены в Государственный реестр |
| --- | --- |
| Мнкровертушки гидрометрняескне | средств измерений |
| ГМЦМ-1 | Регистрационный номер N. 13157-08 |
|  | Взамен № 13157-02 |

- Выпускаются по технические условиям ТУ KK 001.00.00.00.000-91.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Микровертуиіки гидрометрические ГМЦМ- 1 предназначены для измерений средней за время наблюдения скорости водного потока.

Область применения: мелиорация, водное хозяйство, а также при проведении научно- исследовательских работ.

ОПИСАНИЕ

Микровертуніка гидрометрическая ГМЦМ-1 состоит из датчика и блока обработки измерительной информации. Датчик включает в себя первичный преобразователь скорости водного потока - лопастной винт и держатель лопастного винта. Датчик предназначен для формирования электрических импульсов, частота которых характеризует измеренную скорость водного потока.

Для регистрации частоты вращения лопастного винта используется электролитический способ формирования импульсов.

Блок обработки нзмерительной информации производит подсчет импульсов от датчика за время осреднения и индикацию величины скорости водного потока в цифровом виде.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| диапазон измерения скорости, м/с | от 0,03 до 7,0 |
| --- | --- |
| диапазон измерения скорости с нормированной погрешностью, м/с | от 0,05 до 4,0 |
| диаметр лопастного винта (турбинки), мм | 15 или 25 |
| относительная погрешность измерения,% не более | +/- (6 – V), где V- измеренная скорость |
| Тип индикации показаний | цифровая |
| максимальное время осреднения, сек | 640 |
| базовая длина кабеля между датчиком и блоком обработки в стандартном исполнении, м | 10 |
| Габаритные размеры, мм |  |
| держателя лопастного винта | 12х35х160 |
| блок обработки информации | 45х87х150 |
| транспортировочный футляр | 130х170х280 |
| масса прибора в футляре, брутто, кг | 1,5 |
| источник питания | 6F22 (батарейка "Крона") |
| напряжение питания, В | 9 |
| потребляемая мощность, Вт, не более | 0,054 |
| Рабочие условия эксплуатации |  |
| Температура эксплуатации (в т.ч. с конденсацией влаги) | от минус 20 до плюс 50 °С, и относительной влажности до 80 % при температуре воздуха плюс 20 °С |
| Максимальная температура воды, °С | до +45 |
| Минерализация воды, г/л | до 40 |
| содержание взвесей (песок), г/л | до 1 |
| Атмосферное давление, кПа | 84-106 |
| Срок службы ГМЦМ-1 не менее, лет | 1,5 |

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ TИПА

Знак утверждения типа наносят на табличку, закреплённой на лицевой панели корпуса прибора фотохимическим способом и на титульный лист паспорта типографским способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Держатель лопастного винта | 1 |
| Лопастной винт | 2 |
| Блок обработки измерительной информации | 1 |
| Указатель направления | 1 |
| Паспорт (руководство по эксплуатации) | 1 |
| Свидетельство о поверке | 1 |
| Транспортировочный кейс | 1 |

ПOBEPKA

Поверка измерителей скорости течения воды осуществляется по МП 2550-0094-2008 «Микровертушки гидрометрические ГМЦМ-1. Методика поверки», утвержденной ГЦИ СИ «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» 05.11.2008 г.

При проведении поверки применяются следующие средства измерений :

- гидродинамический стенд ГДС-80/20 в составе государственного специального эталона единицы скорости водного потока ГЭТ 137-83 (диапазон скорости водного потока от 0,05 до 20 м/с СКО 0,2%, НСП 0,2%).

- Межповерочный интервал – 2 года.

НОРМАТИВНЫЕ И TEXHИЧECKHE ДОКУМЕНТЫ

- ГОСТ 8.486-83 "ГСИ Государственная поверочная схема для средств измерений скорости водного потока

Технические условия ТУ KK 001.00.00.00.000-91  Микровертушки гидрометрические ГМЦМ-1

3AKЛЮЧEНИE

Измеритель скорости потока "Гидрометрическая микровертушка ГМЦМ-1" по результатам проведенных госприемочных испытаний разрешен для серийного производства и включен в Госреестр средств измерений РФ под N 13157-08.

Руководитель НИО ГЦИ СИ ВНИИМ им. Д.И. Менделеева                                           М.Б. Гуткин