РЕЙКИ ВОДОМЕРНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ

ГМ-3

Руководство по эксплуатации

ТСГР.401251.001-07.РЭ.

В настоящем Руководстве по эксплуатации, совмещенном с паспортом, приведены сведения о назначении, устройстве, принципе действия и правилах эксплуатации рейки водомерной стационарной РГ.ГМП.ГМ-3 – 2, -4, -6, -8, -10, -12.

## 1. Описание и работа

  - Назначение

Рейки водомерные морские стационарные РГ.ГМП.ГМ-3М– 2, -4, -6, -8, -10, -12 предназначены для измерения высоты уровня воды в прибрежной зоне морей и океанов, в морских устьях рек, на реках, озерах и водохранилищах.

1.2.  Технические характеристики

1.2.1 Основные параметры и размеры реек соответствуют данным, приведенным в таблице 1.

Таблица 1

| Условное обозначение рейки | Пределы измерения, см | Цена деления шкалы, см | Габаритные размеры, см | Масса кг не более | Материал, ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РГ.ГМП.ГМ-3-2,8 | 0-280 | 2 | 23*8*287 | 53 | Швеллер стальной № 16 по ГОСТ 8240. полиэтилен ПЭ2НТ 76-17 2243-2243-188- 00203335 |
| РГ.ГМП.ГМ-3-4 | 0-400 | 2 | 23*8*407 | 70 |  |
| РГ.ГМП.ГМ-3-6 | 0-600 | 2 | 23*8*607 | 104 |  |
| РГ.ГМП.ГМ-3-8 | 0-800 | 2 | 23*8*807 | 140 |  |
| РГ.ГМП.ГМ-3-10 | 0-1000 | 2 | 23*8*1007 | 175 |  |
| РГ.ГМП.ГМ-3-12 | 0-1200 | 2 | 23*8*1207 | 210 |  |

    - Пределы абсолютной погрешности не превышают значений, приведенных в таблице 2.

Таблица 2

| Условное обозначение реек | Допускаемые отклонения, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общей длины шкалы | Расстояния между любыми двумя не соседними делениями в пределах любых десяти делений | Расстояния между двумя любыми соседними делениями |  |
| РГ.ГМП.ГМ-3-2,8 | 3 | +1,5 | +1,0 |  |
| РГ.ГМП.ГМ-3-4 | +5,0 | +1,5 | +1,0 |  |
| РГ.ГМП.ГМ-3-6 | +7,5 | +1,5 | +1,0 |  |
| РГ.ГМП.ГМ-3-8 | +10,0 | +1,5 | +1,0 |  |
| РГ.ГМП.ГМ-3-10 | +12,0 | +1,5 | +1,0 |  |
| РГ.ГМП.ГМ-3-12 | +12,0 | +1,5 | +1,0 |  |

1.2.3 Вид климатического исполнения реек – УХЛ, категория 1.1 по ГОСТ 15150. Рабочие климатические условия эксплуатации реек:

а) температура воздуха, ºС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . от минус 50 до + 40;

б) относительная влажность воздуха при температуре + 25 ºС, %. . . . . . . . . . . . . . до 100;

1.2.4 Рейки в транспортной таре выдерживают тряску с ускорением до 30 (мс) при частоте ударов от 80 до 120 в минуту.

1.2.5 Рейки в транспортной таре выдерживают в соответствии с условиями хранения 1 по ГОСТ 15150 воздействия:

а) температура воздуха, ºС. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . от минус 50 до + 40;

б) относительной влажности воздуха при температуре + 25 ºС, %  . . . . . . . . . . . . .до 100.

1.2.6.  Средний срок службы реек не менее, лет. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.

1.3. Состав изделия и комплект поставки.

1.3.1 В комплект поставки каждой рейки входят:

- рейка;

- Руководство по эксплуатации;

- Методика поверки (по требованию заказчика).

1.4. Устройство и работа.

1.4.1 Принцип измерения уровня воды основывается на снятии показаний значений заглубления реек в воду по их шкалам. Основные параметры конструкций реек приведены в таблице 1.

1.4.2 Рейки соответствуют конструкторским документам на каждую модификацию, приведенным в таблице 3.

Таблица 3

| Условное обозначение рейки | Обозначение основного конструкторского документа |
| --- | --- |
| РГ.ГМП.ГМ-3-2,8 | ТСГР.401251.001-07 |
| РГ.ГМП.ГМ-3-4 |  |
| РГ.ГМП.ГМ-3-6 |  |
| РГ.ГМП.ГМ-3-8 |  |
| РГ.ГМП.ГМ-3-10 |  |
| РГ.ГМП.ГМ-3-12 |  |

1.4.3 Рейка РГ.ГМП.ГМ-3 -2,8; -4; -6; -8; -10; -12 используется при стационарных наблюдениях за уровнем воды в прибрежной зоне морей, океанов, морских устьев рек, на реках, озерах и водохранилищах.

Рейки выпускаются в шести модификациях, диапазон измерений реек в зависимости от модификации, а также цену деления шкалы см. таблицу 1.

Рейки ГМ-3 имеют блочную конструкцию. Рейки РГ.ГМП.ГМ-3-2,8 состоят из двух блоков длиной 160 см и 127 см, остальные собираются из блоков длиной по 200 см и блока верхнего 207 см. Каждый блок состоит из основания (стальной швеллер) и установленных на нем пластмассовых пластин. В прорези пластин вставляются фарфоровые вкладыши, с помощью которых составляется шкала рейки и оцифровка с ценой деления 2 см. Блоки скрепляются между собой с помощью уголков и болтов. В верхней части реек крепится выступ для установки нивелирной рейки. В основании каждого звена имеются отверстия для закрепления рейки на месте ее установки.

1.5. Маркировка

1.5.1. На каждой рейке у верхнего торца на свободном от шкалы месте должен быть нанесен Знак утверждения типа в соответствии с ПР 50.2.009 и прикреплена табличка размерами 20*40 мм по ГОСТ 12971 с указанием:

- товарного знака предприятия-изготовителя (производителя);

- условного обозначения рейки;

- заводского номера;

- года изготовления.

1.5.2 Маркировка таблички должна быть выполнена методом фотопечать или гравировки.

1.5.3 На крышке транспортной тары должны быть нанесены несмываемой краской обозначения и надписи или соответствующие им знаки по ГОСТ 14192 и чертежам предприятия- изготовителя.

1.5.4 Маркировка транспортной тары должна производиться по трафаретам или штемпелеванием.

1.6. Упаковка

1.6.1 Перед упаковкой резьбовые отверстия и крепежные изделия должны быть подвергнуты консервации по варианту защиты В3-1 по ГОСТ 9.014 консервационным маслом К-17 по ГОСТ 10877.

1.6.2 Способ упаковки, подготовка к упаковке, транспортная тара, материалы, применяемые при упаковке реек, порядок размещения, количество, масса и габаритные размеры грузовых мест должны соответствовать чертежам предприятия- изготовителя.

1.6.3 Эксплуатационные документы, предварительно упакованные в чехол из полиэтиленовой пленки, должны быть уложены в транспортную тару.

1.6.4 Перед укладкой в транспортную тару рейки должны быть завернуты в водонепроницаемую бумагу.

1.6.5 В каждую транспортную тару должен быть вложен упаковочный лист, завернутый в полиэтиленовый мешок и содержащий следующие сведения:

- наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;

- наименование, условное обозначение и количество упакованных реек;

- даты выпуска и упаковки;

- подпись или штамп ответственного за упаковку.

## 2. Указания по эксплуатации

2.1. При подготовке реек для производства наблюдений проверяют надежность крепления пластин к основанию реек РГ.ГМП.ГМ-3 -2,8, -4, -6, -8, -10, -12.

2.2. Рейки, предназначенные для стационарных измерений уровня воды и высоты снежного покрова на объектах наблюдений, надежно крепят вертикально к сооружениям (опорам, сваям, устоям мостов и др.) с помощью шурупов или глухарей.

## 3. Техническое обслуживание

Рейки морские водомерные РГ.ГМП.ГМ-3-2,8 -4, -6, -8, -10, 12 не должно быть трещин, царапин. Цифровые вкладыши должны иметь чёткие очертания цифр.

## 4. Поверка реек ГМ-3

4.1. Все типы реек, указанные в п. 1.1, подвергаются первичной и периодической поверке в соответствии с требованиями документа: «Рейки гидрометрические РГ.Методика поверки.437-155-2018МП».

Межповерочный интервал: 2 года

## 5. Хранение реек ГМ-3

5.1 Условия хранения реек должны соответствовать группе условий 1 по ГОСТ 15150. Допускается хранение реек в упакованном виде под навесом по группе условий 4 по ГОСТ 15150. В помещении должны отсутствовать пары кислот, щелочей и других едких веществ, вызывающих коррозию.

## 6. Транспортирование ГМ-3

6.1. Транспортирование реек в транспортной таре может осуществляться всеми видами транспорта, обеспечивающими сохранность транспортной тары, без ограничения расстояния при условии соблюдения правил упаковки.

6.2. Условия транспортирования реек должны соответствовать группе условий 1 по ГОСТ 15150.

## 7. Утилизация реек ГМ-3

7.1. Все типы реек, указанные в 1.1, не представляют опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды после окончания срока эксплуатации и не требуют особых способов утилизации. Утилизация проводится согласно правилам, принятым в организации, эксплуатирующей рейки.

## 8.  Гарантии производителя

8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие реек требованиям ТУ ТСГР.401251.001.Р.Э.

8.2. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

## 9. Свидетельство о приемке

Рейка РГ.ГМП-3 _______________________      Заводской № ___________

Соответствует техническим условиям ТСГР.401251.001.ТУ и признана годной к эксплуатации в качестве средства измерения

Дата выпуска ___________20__ года

М. П.

Представитель ОТК _____________

Свидетельство о поверке № _________ от _________ 20__ года

# Телефон для заказа : (343) 345-28-66; 217-63-28; 217-63-29

E-mail: pp-66@list.ru

Приложение А

Длины секций для реек:

РГ.ГМП.ГМ-3-6: 2м+2м+2,07м. Оцифровка: 0-59

РГ.ГМП.ГМ-3-8: 2м+2м+2м+2,07м. Оцифровка: 0-79

РГ.ГМП.ГМ-3-10: 2м+2м+2м+2м+2,07м. Оцифровка: 0-99

РГ.ГМП.ГМ-3-12: 2м+2м+2м+2м+2м+2,07м. Оцифровка: 0-119