Приложение к свидетельству № 42428

об утверждении типа средств измерений

ОПИСАНИЕ	ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Анеморумбометры М63М-1

Лист № 1

Вceгo листов 4

## Назначение средства измерений

Анеморумбометры М63М-1 предназначены для дистанционного измерения мгновенной, максимальной и средней скорости и направления ветра в диапазоне (1,5...60,0) м/с при температуре окружающего воздуха от минус 50 ОС до плюс 50 0C, с относительной влажностью до 98 %.

## Описание средства измерений

Принцип работы анеморумбометра основан на использовании зависимостей между скоростью ветра и числом оборота вертушки, между направлением ветра и положением свободно ориентирующейся флюгарки датчика ветра. При этом аналоговые сигналы скорости и направления ветра преобразуются в частоту следования и фазовый сдвиг последовательностей электрических импульсов, которые после дальнейших преобразований в пульте позволяют производить отсчеты параметров ветра.

Датчик ветра предназначен для преобразования скорости и направления ветра в частоту и фазовый сдвиг последовательности электрических импульсов при помощи контактных устройств

— импульсаторов.

Пульт предназначен для преобразования электрических импульсов датчика ветра, пропорциональных скорости и направлению ветра, в физические значения параметров ветра, отображаемых цифровой индикацией пульта.

Преобразователь интерфейса (для исполнения с выходом на компьютер) предназначен для преобразования сигналов стандарта RS — 485 в стандартный интерфейс RS — 232. Возможно отображение информации на экране компьютера, для чего имеется специализированное программное обеспечение «Метеоцентр», работающее в среде операционной системы «Windows».

## Программное обеспечение

Работой встроенного программного обеспечения управляет микроконтроллер, расположенный в пульте анеморумбометра. Защита программного обеспечения осуществляется путем записи бита защиты при программировании микроконтроллера во время изготовления анеморумбометра М 63M-1. Установленный бит защиты запрещает чтение кода микропрограммы, поэтому модификация программного обеспечения умышленная или неумышленная невозможна. Снять бит защиты можно только при полной очистке памяти микроконтроллера вместе с программой, находящейся в его памяти.

Для отображения метеорологической информации на экране компьютера имеется специализированное внешнее программное обеспечение «Метеоцентр». В качестве опорного программного обеспечения используется широко распространенный файловый менеджер Total Commander, позволяющий вычислить контрольную сумму MD5, а также показать информацию о номере версии и идентификационном наименовании файла, от которого зависят метрологические параметры.

Сведения об идентификационных данных встроенного ПО на основе микропроцессора.

| Наименование программного обеспечения | Идентификацион- ное наименование программного обеспечения | Номер версии (идентификацион- ный номер) программного обеспечения | Цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода) | Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Анеморумбометр M63 | Анеморумбометр M63 | — | A6C9 | CRC16 |

Преобразователь интерфейса (для исполнения с выходом на компьютер) предназначен для преобразования интерфейса пульта RS — 485 в интерфейс RS — 232. Преобразователь может обеспечивать компьютер данными из восьми пультов.

Сведения об идентификационных данных внешнего ПО на основе компьютера.

| Наименование программного обеспечения | Идентификацио иное наименование программного обеспечения | Номер версии (идентифика- ционный номер программного обеспечения | Цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода) | Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «МетеоЦентр» | «МетеоЦентр» | 1.5.0.x* | 7985B3F9431DE0180CD78C80D43AD262 | MD5 |

Примечание: 1.5.0 является значимой частью номера версии, Хй2 обозначает модификации, заключающиеся в несущественных для основных технических характеристик изменениях и устранениях незначительных программных дефектов.

Защита программного обеспечения анеморумбометра М63М-1 соответствует уровню «А» защиты от непреднамеренных и преднамеренных изменений ПО средства измерений в соответствии с МИ 3286-2010.

Обработка метрологических данных происходит на основе жестко определенного алгоритма без возможности его модернизации.

Анеморумбометр М63М-1

Метрологические и технические характеристики

- Диапазоны измерений:

  - мгновенной скорости ветра, м/с

  - максимальной скорости ветра, м/с

  - средней скорости ветра, м/с

  - направления ветра, градусы

Периоды осреднения средней скорости равны 2 и 10 минут.

- Пределы допускаемой абсолютной погрешности:

  - при измерении скорости ветра, м/с

  - при измерении направления ветра, градусы

- Пopoг чувствительности, не более, м/с

- Напряжение питания, В

  - от сети переменного тока (с частотой (5031) Гц)

  - от сети постоянного тока

- Габаритные размеры, (длина х ширина х высота) мм, не более

-датчика ветра

-пульта

  - преобразователя интерфейса (в исполнении с выходом на компьютер)

- Macca, кг, не более

  - датчика ветра

  - пульта

  - преобразователя интерфейса

- Средняя наработка на отказ, ч, не менее

- Средний срок службы, лет, не менее

- Условия эксплуатации датчика ветра:

  - температура окружающего воздуха, 0C

  - относительная влажность воздуха, %

  - атмосферное давление, кПа пульта и преобразователя:

  - температура окружающего воздуха, 0C

  - относительная влажность воздуха, %

  - атмосферное давление, кПа

от 1,5 до 60,0

от 3,0 до 60,0

от 1,2 до 40,0

от 0 до 360

+(0,5+0,05V)

+ 10

0,8

220.tt+22

(1231)

640x290x695

260x210x140

150x80x40

5,8

5,0

0,3

10000

8

от минус 50 до плюс 50

до 98

от 84 до 106

от плюс 5 до плюс 40

до80

от 84 до 106

## Знак утверждения типа

наносится:

- на фирменных планках, установленных на датчике ветра или пульте в указанных на чертежах местах — фотохимическим способом, обеспечивающим четкое изображение этого знака;

- в формуляре на первом листе — оттиском штампа с изображением знака.

## Комплектность средства измерений

В комплект поставки входят:

- датчик ветра Л82.788.004

- блок питания Л85.087.004

- кабель Л86.664.066

- пульт ЯИКТ.468364.002

- преобразователь ЯИКТ.468364.009

- кабель «нуль-модемный» ЯИКТ.685631.006

- кабель линии связи ЯИКТ.685631.007

- кабель соединительный ЯИКТ.685631.008

- комплект ЗИП

- программное обеспечение М63М-1 ЯИКТ.416939.004

- комплект поверочных приспособлений Л84.073.001

- паспорт Л82.009.002 ПC

- методика поверки MП PT 1526-2011

## Поверка

осуществляется по документу	MП PT 1526-2011	«Амеморумбометр М63М-1. Методика поверки», утвержденному ФГУ «Ростест - Москва» 25.02.2011 г.

При первичной поверке знак поверки наносится, в виде оттиска поверительного клейма, в паспорте Л82.009.002 ПC. При периодической поверке знак поверни наносится в виде оттиска поверительного клейма и голографической наклейки, на свидетельство о периодической поверке.

Основные средства поверки:

- эталонная аэродинамическая установка с диапазоном воспроизведения скорости воздушного потока от 1,0 до 35,0 м/с и метрологическими характеристиками согласно ГОСТ 8.542-86.

При первичной поверке знак поверки наносится, в виде оттиска поверительного клейма, в паспорте Л82.009.002 ПC. При периодической поверке знак поверки наносится в виде оттиска поверительного клейма и голографической наклейки, на свидетельство о периодической поверке

Сведения о методиках (методах) измерений

изложены в паспорте Л82.009.002 «АНЕМОРУМБОМЕТР М63М-1. ПACПOPT».

# Нормативные	и	технические	документы,	устанавливающие	требования	к анеиорумбометрам М63М-1

l ТУ 25-1607.008-82 «Анеморумбометры М63М-1. Технические условия».

2 ГОСТ 8.542-86 «Государственный специальный	эталон и государственная поверочная схема для средств измерений скорости воздушного потока».

# Испытательный центр

ГЦИ	СИ	Федеральное	бюджетное	учреждение	«Государственный региональный	центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве» (ГЦИ СИ ФБУ «Ростест—Москва») 117418, г. Москва, Нахимовский проспект, 31

Тел. (495) 544-00-00, (499) 129-19-11, факс (499) 124-99-96

E-mail: info@rostest.ru, web: www.rostest.ru

Аттестат аккредитации ГЦИ СИ ФБУ «Ростест-Москва» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30010-10 от 15.03.2010 г.

Заместитель

Руководителя Федерального агентства по техническому

регулированию и метрологии

С.С. Голубев

2016 г.