БАРОМЕТР - АНЕРОИД  МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ

БАММ-1

ПАСПОРТ (РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ)

Л82.832.001ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Барометр - анероид метеорологический БАММ-1 предназначен для измерения атмосферного давления в наземных условиях при температуре от 0 до плюс 40°С и относительной влажности до 80%.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ

2.1. Диапазон измеряемого давления, кПа (мм рт. ст.) 80 – 106 (600-800).

2.2. Пределы допускаемых погрешностей барометра, кПа (мм рт. ст.),

не более

основной	          ±0,2(1,5)

дополнительной	±0,5 (3,75)

2.3. Цена деления шкалы, давления кПа (мм рт. ст.)    0,1 (0,5)

2.4. Масса, кг, не более:

без футляра	0,7

с футляром	1,0

2.5. Габаритные размеры, мм, не более:

диаметр	152

высота	 90

2.6. Барометр относится к неремонтируемым изделиям.

2.7. Средний срок службы барометра не менее 6 лет.

2.8. Сведения о содержании цветных металлов, г
              Латунь

Л63 	-	      0,07

ЛС59-1	-	    13,77

Бронза

БрОФ 6,5-04	-  45,2

БрКМц-3-1	-   13,1

Нейзильбер

МНЦ15-20	-     0,04

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Обозначение изделия | Наименование изделия | Количество | Заводской номер | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Л82.832.001 | Барометр - анероид метеорологический БАММ-1 | 1 |  |  |
| Л86.875.022 | Футляр |  |  | Допуск. ЯИКТ.323363.005 |
| Л82.832.001ПС | Барометр - анероид метеорологический БАММ-1 Паспорт | 1 экз. |  |  |
| МИ 2705-2001 | Рекомендация ГСОЕИ. Барометры мембранные метеорологические. Методика поверки | 1 экз. |  | Поставляется по отдельному заказу потребителя |

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

4.1. Рабочее положение барометра-анероида БАММ-1 - горизонтальное. Для устранения влияния позиционных ошибок следует установить барометр так, чтобы при визуальном осмотре не был заметен какой-либо наклон шкалы барометра.

4.2. Барометр БАММ-1 должен быть защищен от влияний прямого солнечного света и резких колебаний температуры.

4.3. При изменении атмосферного давления отсчитывают показание барометра, соблюдая следующие условия:

1) перед отсчетом, для устранения влияния трения в механизме барометра, необходимо слегка постучать по корпусу или стеклу барометра;

2) во избежание искажений при отсчете луч зрения должен быть перпендикулярен к плоскости шкалы;

3) отсчет по барометру производить с точностью до 0,05 кПа

(0,5 мм рт. ст.).

4.4. Отсчет по барометру должен быть исправлен введением в его показания поправок, указанных в приложении А.

Пример введения поправок к показаниям барометра дан в приложении Б.

4.5. Не реже одного раза в 12 месяцев следует проводить ведомственную поверку барометра. Поверку барометра производить согласно документа «Рекомендация ГСОЕИ. Барометры мембранные метеорологические. Методика поверки», МИ 2705-2001.

4.6. При эксплуатации барометра воспрещается:

1) вынимать барометр из корпуса,

2) поворачивать через отверстие в корпусе установочный винт.
          Примечание. При эксплуатации барометра температуру окружающей среды отсчитывать по термометру, погрешность которого не более 1°С.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

5.1. Барометр должен храниться в сухом, проветриваемом помещении при температуре от плюс 5 до плюс 40°С и относительной влажности до 80%. В помещении не допускается наличие паров кислот и других веществ, вызывающих коррозию.

5.2. Транспортирование барометра допускается всеми видами транспорта, кроме авиационного.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ

6.1 Барометр - анероид метеорологический БАММ-1 ________________

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями

ТУ 25-11.1513-79 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОКК

М. П. _______________________            _______________________

Личная подпись	                                 расшифровка подписи

_____________________________________________

год, месяц, число

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО  ОБ УПАКОВЫВАНИИ

7.1.Барометр-анероид метеорологический БАММ-1 № ____________________

заводской номер

Упакован _______________________________________________________________

Наименование или код изготовителя согласно требованиям, предусмотренным в действующей конструкторской документации.

________________________         _____________________________        _______________________________

должность                                              личная подпись                                       расшифровка подписи

____________________________________

год, месяц, число

8. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

8.1. Завод-изготовитель гарантирует соответствие барометра-анероида
метеорологического БАММ-1  требованием технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в настоящем паспорте.

8.2. Гарантийный срок хранения барометра - анероида БАММ-1 - 6 месяцев
с момента изготовления при условии соблюдения правил хранения и эксплуатации, регламентированных производителем.

8.3. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Приложение А

Поправки

- Поправки шкалы

| Показания шкалы, кПа | Поправка, кПа | Показания шкалы, кПа | Поправка, кПа |
| --- | --- | --- | --- |
| 106 |  | 92 |  |
| 105 |  | 91 |  |
| 104 |  | 90 |  |
| 103 |  | 89 |  |
| 102 |  | 88 |  |
| 101 |  | 87 |  |
| 100 |  | 86 |  |
| 99 |  | 85 |  |
| 98 |  | 84 |  |
| 97 |  | 83 |  |
| 96 |  | 82 |  |
| 95 |  | 81 |  |
| 94 |  | 80 |  |
| 93 |  |  |  |

| Показания шкалы, кПа | Поправка, кПа | Показания шкалы, кПа | Поправка, кПа |
| --- | --- | --- | --- |
| 800 |  | 690 |  |
| 790 |  | 680 |  |
| 780 |  | 670 |  |
| 770 |  | 660 |  |
| 760 |  | 650 |  |
| 750 |  | 640 |  |
| 740 |  | 630 |  |
| 730 |  | 620 |  |
| 720 |  | 610 |  |
| 710 |  | 600 |  |
| 700 |  |  |  |

2 Температурная поправка определяется по формуле

Pt=Q+bt+cr+dt3+K(t-20)*(Pk-Psi),

Где   Q = 24 Па (0,18 мм рт. ст.);

b = -1.2 Па/град. (-0,009 мм рт. ст./град);

с = 0,00186 Па/град.2 (-0,000014 мм рт. ст./град2);

d = 0,00026 Па/град.3 (0,000002 мм рт. ст./град3);

К = 0,000312;

Рк = 97592 Па ( 732 мм рт. ст.);

t - температура среды во время поверки;

Psi - значение давления, определенное по барометру после установки стрелки, Па

(мм рт. ст.).

Поверитель                      ______________________________

Контрольный мастер      ______________________________

Приложение Б

Введение поправок в показания барометра - анероида метеорологического БАММ-1

Пример. Положим, что по барометру отсчитано давление 96,5 кПа (724 мм рт. ст.), температура при отсчете 5°С.

В приложении А имеются поправки шкалы, допустим что:

При 96 кПа (720 мм рт. ст.)	+ 0,15 кПа (+1 мм рт. ст.)

При 97 кПа (730 мм рт. ст.)	+ 0,1 кПа (+0,8 мм рт. ст.)

Отсюда следует, что при давлении 96,5 кПа (724 мм рт. ст.) поправка шкалы может быть принята равной + 0,125 кПа (+0,9 мм рт. ст.).

Температурная поправка в данном случае равна (24 - 1,2x5 - 0,00186х52 + 0,00026х53 + 0,000312х (5-20)х(97592-96500) = 13 Па г 0,01 кПа.

(0,18 - 0,009 х 5 - 0,000014 х 52 + 0,000002 х 53 + 0,000312 х (5-20) х (732-724) = 0,098 ~ 0.1 мм рт. ст.

Вводя все поправки получаем исправленный отсчет по барометру

96,5 + 0,125 +0,01 = 96,635 кПа

(724 + 0,9 + 0,1 = 725 мм рт. ст.)