|  | - ТКП(ТГП)-100Эк-М1 - методика поверки 2ВО.282.211 И2 |
| --- | --- |

При определении погрешности и вариаций показаний указатели пределов сигнализации должны быть выведены за пределы шкалы.

Поверка основной погрешности к вариации срабатывания сигнализирующего устройства проводится с использованием схемы внешних электрических соединений термометров с подключением контрольных лампочек до 50 ВА в цепи «минимум*, «максимум», «норма».

- Выбрать для поверки не менее трех оцифрованных точек: в первой трети, в средней части и в последней трети шкалы циферблата.

- Вывести указатель нижнего предела сигнализации за начальную отметку шкалы и установить указатель верхнего предела сигнализации на одной из оцифрованных отметок в первой трети шкалы. После этого плавно повысить температуру до тех пор, пока не произойдет зажигание электрической лампочки сигнализации.

- Зафиксировать по образцовому термометру температуру, при которой произошло срабатывание сигнализирующего устройства. Температуру термобаллона повысить на 2-5% от диапазона измерений и после трехминутной выдержки плавно понижать ее до тех пор, пока не разомкнется цепь и не погаснет лампочка. Зафиксировать по образцовому термометру температуру в момент размыкания электрической цепи.

- Основную погрешность срабатывания сигнализирующего устройства определяют как разность между значением температуры, на которое установлен указатель и действительным значением, замеренным по образцовому термометру. Основная погрешность срабатывания не должна превышать значений, указанных в и 2.4. Руководства по эксплуатации.

- При определении основной погрешности и вариации показаний и срабатывания сигнализирующего устройства конденсационных термометров время выдержки термобаллона в термостате перед снятием показаний до пускается увеличивать до 20 мин, а на отметках шкалы, близких к температуре окружающего воздуха, до 40 мин.

- произвести аналогичную поверку в средней части и в последней трети шкалы;

- произвести поверку нижнего предела сигнализации по вышеизложенной, методике при выведенном за конечную отметку шкалы указателе верхнего предела сигнализации;

- вариация срабатывания сигнализирующего устройства определяется как разность температур, при которых произошло срабатывание сигнализирующего устройства при прямом и обратном ходах.

- Вариация срабатывания не должна превышать значений, указанных в п.2.5 Руководства по эксплуатации.

- Допускается определение погрешности и вариации срабатывания сигнализирующего устройства проводить механическим перемещением указателей пределов сигнализации при постоянном значении температур.

- При положительных результатах поверки на термометр нанести поверительное клеймо и в паспорте произвести запись о годности термометра к применению с указанием даты поверки и с подписью лица, выполнившего поверку.