Приложение к свидетельству № 70503/1

об утверждении типа средств измерений

Лист № 1

Всего листов 8

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

(в редакции, утвержденной приказом Росстандарта № 48 от 22.01.2020 г.)

Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие сигнализирующие ДМ2005Сг, ДМ2005Сг1Ех, ДM20l0Сг, ДВ2005Сг, ДВ2005Сг1Ех, ДВ2010Cг, ДА2005Сг, ДА2005Сг1Ех, ДА2010Cг

# Назначение средства измерений

Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие сигнализирующие ДМ2005Сг, ДМ2005Сг 1Ех, ДМ2010Сг, ДВ2005Сг, ДВ2005Сг1Ех, ДВ2010Сг, ДА2005Сг,

ДА2005Сг1Ех, ДА2010Сг (далее — приборы) предназначены для измерений избытоиного (в том числе вакуумметрического давления газов) давления различньгх сред и управления внетними электрическими цепями от сигнализирующего устройства прямого действия путем включения и выключения контактов в схемах сигнализации, автоматики и блокировки технологических процессов в различных отраслях промышленности (в т.ч. на объектах использования атомной энергии).

# Описание средства измерений

Принцип действия приборов основан на уравновешивании измеряемого давления силами упругой деформации манометрической пружины. Для управления внешними электрическими цепями применяется сигнализирующее устройство прямого действия. Под воздействием измеряемого давления свободный конец манометрической пружины перемещается и через передаточный механизм приводит во вращательное движение указательную стрелку и поводок сигнализирующего устройства относительно шкалы прибора.

Приборы могут иметь корпус из алюминиевых сплавов или стальной (с фланцем и без фланца, радиальным или осевым штуцером).

Приборы могут изготавливаться с сигнализирующим устройством исполнений III, IV, V, VI по ГОСТ 2405-88. Конструктивно сигнализирующее устройство приборов может быть выполнено как со скользящими контактами, так и с магнитным поджатмем контактов.

Кабельный ввод может быть расположен как на задней так и на боковой поверхности корпуса.

По защищенности от воздействия окружающей среды приборы в соответствии с ГОСТ Р 52931-2008 имеют исполнения:

1) по устойчивости к атмосферным воздействиям:

- обыкновенное;

- защищенное от попадания внутрь пыли и воды; 2)по устойчивости к воздействию агрессивных сред:

- обыкновенное;

- защищенное от агрессивной среды (в дальнейшем — исполнения «Kc»).

Приборы ДМ2005Сг1Ех, ДB2005Cгl Ех, ДА2005Сг1Ех (в дальнейшем — исполнение

«lEx») являются взрывозащищенными видом взрывозащиты «Взрывонепроницаемая оболочка» и имеют маркировку по взрывозащите lEx d IIB T4 Gb.

Приборы  исполнения  «lEx»  могут  устанавливаться  в  соответствии  с ГОСТ IEC 60079-14-2013 во взрывоопасных зонах помещений и наружных установках классов 1 и 2, где возможно образование взрывоопасных смесей категории НА и IIB групп T1, T2, ТЗ, T4 по TP TC 012/2011, ГОСТ IEC 60079-10-1-2013.

Приборы относятся к восстанавливаемым ремонтируемым двухфукциональным изделиям.

Вceгo лис

Код заказа прибора:

условное обозначение и вид климатического исполнения

20XXCrXX — XXXX — XX — АЭС-кл. 6. 3 — XX — XX — XX — M.Гl— XX — XX — Э — ТУ 4212-040-00225590-2001

верхнее значение диапазона показании (По требованию потребителя оговаривается наличие предельной отметки: например, 100/75)

единицы измерения давления

класс точности

для атомные станций —  «АЭС», Класс безопасности

наименование измеряемой среды при специальном исполнении прибора (кислород, с обезжиренной рабочей полостью)

конструктивное исполнение:

- наличие фланца, демпфера, расположение штуцера

- исполнение сигнализирующего устройства

- исполнение контактов с магнитным поджатием, боковой разъем	 степень защиты, материал корпуса, резьба штуцера		 дополнительные данные (иностр. язык для сопровод. документации)			 экспортное исполнение

обозначение технических условий

Примечание

1.3a базовое	исполнение	приняты	следующие	исполнения	приборов:	степень	защиты	IP4X; единица измерения	кгс/см2; резьба присоединительного штуцера M20xl,5-8g; без фланца; радиальньйі штуцер; без демпфера; класс точности 1,5; для АЭС - класс безопасности 4.

2. В схеме кода заказа прибора не указываются данные базового исполнения.

Общий вид приборов представлен на рисунках 1-5.

Место нанесения знака поверки и пломбирования приборов приведено на рисунке 6.

Рисунок 1 — Фотографии общего вида манометров вакуумметров и мановакуумметров показывающих сигнализирующих ДМ2005Сг, ДВ2005Сг, ДА2005Сг

Рисунок 2 — Фотографии общего вида	Рисунок 3 — Фотографии общего вида манометров, вакуумметров и мановакуумметров	 манометров, вакуумметров и мановакуумметров показывающих сигнализирующих	 показывающих сигнализирующих

ДМ2005Сг1Ех, ДВ2005Сг1Ех, ДА2005Сг1Ех	ДM2005CгlExKc, ДB2005CгlExKc,

ДA2005CгlExKc

Рисунок 4 — Фотографии общего вида манометров, вакуумметров и мановакуумметров показывающих сигнализирующихДМ20l 0Сг, ДВ2010Сг, ДА2010Сг

Рисунок 5 — Фотографии общего вида манометров, вакуумметров и мановакуумметров показывающих сигнализирующих с боковым кабельным вводом ДМ2010Сг, ДВ2010Сг, ДА2010Сг

Рисунок 6 - Схема пломбирования от несанкционированного доступа и обозначение мест для нанесения оттисков клейма OTK и знака поверки

Приборы дoлжны быть опломбированы по запросу потребителя. Приборы, исполнения АЭС, исполнения «lEx» и в экспортном исполнении выпускаются пломбированными.

# Программное обеспечение

отсутствует.

# Метрологические и технические характеристики

Таблица 1 — Метрологические характеристики

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон показаний, MПa* - ДМ2005Сг, ДМ2010Сг, ДМ2005Сг1Ех | от 0 до 0,1; от 0 до 0,16; от 0 до 0,25; от 0 до 0,4; от 0 до 0,6; от 0 до 1; от 0 до 1,6; от 0 до 2,5; от 0 до 4; от 0 до 6; от 0 до 10; от 0 до 16; от 0 до 25; от 0 до 40; от 0 до 60; от 0 до 100; от 0 до 160 |
| - ДВ2005Сг, ДВ2010Сг, ДВ2005Сг1Ех | от -0,1 до 0 |
| - ДА2005Сг, ДА2010Сг, ДA2005Cгl Ех | от -0,1 до +0,06; от -0, 1 до +0,15; от -0,1 до +0,3; от -0,1 до +0,5; от -0,1 до +0,9; от -0,1 до +1,5; от -0,1 до +2,4 |
| Диапазон измерений, % от диапазона показаний | от 0 до 75 (для избыточного давления) 100 (для отрицательного избыточного (вакуумметрического) давления) |
| Класс точности приборов | 1,0; 1,5 |
| Пределы допускаемой основной приведенпой погрешности, % (от диапазона показаний) * |  |

| Наименование характеристикп | Значение |
| --- | --- |
| Пределы допускаемой основной приведенной (от диапазона показаний) погрешности срабатывания сигнализирующего устройства, % (в зависимости от модификации)*: со скользящими контактами с магнитные поджатием | 31,5; 32,5 34,0; 36,0 |
| Вариация показаний, не более, % от диапазона показаний | 1,0; 1,5 |
| Вариация срабатывания сигнализирующего устройства, не более, % от диапазона показаний со скользящими контактами с магнитные поджатием | 1,5; 2,5 4,0; 6,0 |
| Пределы допускаемой дополнительной приведенной (от диапазона показаний) погретности показаний, вызванной отклонением температуры от нормальных условий, Оно* | fi=zKt At где Kt — температурный коэффициент, не более 0,06 %/ °С — при определении изменения показаний приборов и не более 0,1 %/ °С — при определении изменения сраба- тывания сигнализирующего устройства; it — абсолютное значение разности температур, определяемое по формуле At=1t2‘$¦32 где t2—действительное значение температуры от -60 до +70 °С, для приборов исполнения «lEx» от -60 до +60 °С; to— любое действительное значение температуры окружающего воздуха, равное от +21 до +25 °С для приборов класса точности 1 и от +18 до +28 °С для приборов класса точности 1,5. |
| Нормальные условия измерений: температура окружающей среды, °С относительная влажность, % атмосферное давление, кПа | от +21 до +25 (для к. т. 1,0) от +l8 до +28 (для к. т. 1,5) от 30 до 80 от 84 до 106,7 |
| Примечание:* 1 По заказу приборы поставляются в единицах измерения кПа (до 6 кис/см2), MПa (с 9 кгс/см2) 2 ДМ2010Сг (ДВ2010Сг, ДА2010Сг) с осевым штуцером изготавливаются с диапазоном пока- заний от (-0,1 — 0) MПa [(-1 — 0) кгс/см2] до (0 — 60) MПa [(0 — 600) кгс/см2] По требованию потребителей приборы могут изготавливаться в других единицах измерений, допускаемых к применению в РФ Конкретное значение погрешности указано в паспорте |

Таблица 2 — Основные технические характеристики

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Параметры сигнализирующего устройства: напряжение внешних коммутируемых цепей: для цепей переменного тока для цепей постоянного тока разрывная мощность контактов для цепей переменного тока, В А для цепей постоянного тока, В А сила тока, А | 380 В (включая 24; 27; 36; 40; 110; 220 В) 220 В (включая 24; 27; 36; 40; 110 В) |
|  | со скользящими контактами 20 10 | с магнитным поджатием контактов 50 30 |
|  | до 1 |

“

# Знак утверждения типа

наносится на циферблат офсетной печатью, на эксплуатационную документацию типографским способом.

# омплектность средства измерений

Комплект поставки представлен в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование и условное обозначение | Обозначение документа | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Прибор |  | 1 шт. | В соответствии с договором (контрактом) |
| Паспорт | 5Ш0.283.З04ПС | 1 экз. | Для нужд народного хозяйства |
| Паспорт | 5Ш0.283.З8бПС | 1 экз | Для АЭС |
| Паспорт | 5Ш0.283.ЗІОПС | 1 экз | Для экспорта |
| Паспорт | 5Ш0.283.450ПС | 1 экз | Для АЭС (экспорт) |
| Паспорт | 5Ш0.283.ЗІІПС | 1 экз | Исполнение «1Ех»для нужд народного хозяйства |
| Паспорт | 5Ш0.283.41ЗПС | 1 экз | Исполнение «1Ех»для АЭС |
| Паспорт | 5Ш0.283.З12ПС | 1 экз | Исполнение «1Ех»для экспорта |
| Паспорт | 530.283.445ПC | 1 экз | Исполнение «lEx» для АЭС (экспорт) |
| Руководство по эксплуатации | 5Ш0.283.З04РЭ | 1 экз. |  |
| Руководство по эксплуатации | 5Ш0.283.ЗІІРЭ | 1 экз. | Исполнение «lEx» |

При поставке партии приборов в один адрес допускается прилагать по одному экземпляру руководства по эксплуатации, сертификата соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза TP TC 012/2011 на каждые 10 шт., если иное количество не оговорено при заказе.

# Поверка

осуществляется по документу	МИ 2124-90	«Манометры,	вакуумметры,	мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры показывающие и самопишущие. Методика поверки».

Основные средства поверки:

Манометры избыточного	давления грузопоршневые MП-2,5; MП-6; MП-60; MП-600 (Регистрационный № 58794-14);

Мановакуумметр грузопоршневой MBП-2,5 (Регистрационный № 1652-99).

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки в виде оттиска каучукового клейма наносится на корпус и (или) стекло прибора и (или) в паспорт и (или) на свидетельство о поверке.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационном документе.

# Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к манометрам вакуумметрам и мановакуумметрам показывающим сигнализирующим ДМ2005Сг, ДМ2005Сг1Ех, ДМ2010Сг, ДВ2005Сг, ДВ2005Сг1Ех, ДВ2010Сг, ДА2005Сг, ДА2005Сг1Ех, ДА2010Сг

ГОСТ 2405-88 «Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия»

ГОСТ Р 52931-2008 «Приборы контроля и регулирования технологических процессов.

Общие технические условия»

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 июня 2018 г. № 1339 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений избыточного давления до 4000 MПa»

Лист № 8

Вceгo листов 8

ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) «Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование.

Общие требования»

ГОСТ	IEC	60079-1-2011	«Взрывоопасные среды.	Часть	1. Оборудование	с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемые оболочки «d»

ТУ	4212-040-00225590-2001	«Манометры,	вакуумметры	и	мановакуумметры показывающие сигнализирующие. Технические условия»

# Пзготовитель

Открытое акционерное общество «Манотомь» (OAO «Манотомь») ИНН 7021000501

Адрес: 634061, г. Томск, пр. Комсомольский, 62 Телефон/факс: +7(3822) 28-88-88/ +7(3822) 28-88-49

WеЬ-сайт: www.manotom.com E-mai1: priem@manotom.com

# Испытательный центр

Федеральное	государственное	унитарное	предприятие	«Всероссийский	научно- исследовательский институт метрологической службы»

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46 Телефон:+7(495) 437-55-77, факс: +7(495) 437-56-66

WеЬ-сайт: www.vniims.ru E-mai1: office@vniims.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испьгганий средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 29.03.2018 г.

Заместитель

Руководителя Федерального агентства по техническому

регулированию и метрологии	А.В. Кулешов

М.п.	«	›)	2020 i .

# Text boxes

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Отклонение напряжения от номинальных значений, % | от +10 до -15 |
| Частота переменного тока, Гц | от 49 до 51 |
| Степень защиты: от проникновения внешних твердых предметов пыли и воды по ГОСТ 14254-2015; от внешних воздействий вводного отделения приборов исполнения «lEx» по ГОСТ 14254-201 | IP4X, ІР5З, IP54; IP65 не ниже IP54 |
| Группа исполнения по устойчивости к механическим воздействиям по ГОСТ Р 52931-2008 | U |
| Группа исполнения по устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха по ГОСТ Р 52931-2008 | C4 |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | У2, T2 |
| Габаритные размеры, мм, не более - ДМ2005Сг, ДВ2005Сг, ДА2005Сг ДM20l0Cг, ДВ2010Сг, ДA20l 0Сг ДМ2005Сг1Ех, ДВ2005Сг1Ех, ДА2005Сг1Ех ДМ2005Сг1Ех«Ст», ДВ2005СгlЕх«Ст», ДА2005Сг1Ех«Ст» | Ф162 Ф101 Ф184х205x247 Ф175 x200x2l 2 |
| Macca, кг, не более - ДМ2005Сг, ДВ2005Сг, ДА2005Сг - ДМ2010Сг, ДВ2010Сг, ДА2010Сг ДМ2005Сг1Ех, ДВ2005Сг1Ех, ДА2005Сг1Ех ДМ2005Сг1Ех«Ст», ДВ2005Сг1Ех«Ст», ДА2005СгlЕх«Ст» | 1,6 1,0 5,5 5,1 |
| Условия эксплуатации: температура окружающей среды, °С температура измеряемой среды, °С относительная влажность, % атмосферное давление, кПа | от -60 до +70 (кроме приборов исполнения «lEx») от -60 до +60 (для приборов исполнения «lEx») до +200 (с применением охладительньт устройств) до +100 при +25 °С (приборы исполнения У2) до +100 при +35 °С (приборы исполнения T2) от 84 до 106,7 |
| Число срабатываний контактов сигналпзирующего устройства приборов | 200000 |
| Средняя наработка на отказ приборов исполнения «Kc», ч, не менее | 66000 |
| Средняя заработка на отказ, ч, не менее | 100000 |
| Средний срок службы, лет, не менее | 6 (для приборов исполнения «Kc») 10 (кроме приборов исполнения «Kc») |