| Манометры показывающие TM, ТВ, TMB и ТМТБ | Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № |
| --- | --- |
|  | Взамен № |

Вьтускаются по техническим условиям ТУ 4212-082-йб5g	3 - D3

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Манометры показывающие TM, ТВ, TMB и ТМТБ предназначены для измерений избыточного давления жидкостей и газов (TM), в том числе разрежения (ТВ) и давления- разрешения (TMB) газов. Моделъ ТМТБ может наряду с давлением измерять температуру.

Манометры показывающие типа TM, ТВ, TMB и ТМТБ могут применяться в разлишіых отраслях промышленности и городского хозяйства.

ОПИСАНИЕ

Действие манометров TM, ТВ, TMB и ТМТБ основано на принципе упругой деформации чувствительного элемента в виде трубки Бурдона пропорциональной измеряемому давлению. Под воздействием измеряемого давления свободный конец трубки перемещается и с помощью специального механизма вращает стрелку манометра. В модели ТМТБ кроме того использован биметаллический принцип преобразования температуры в перемещение стрелки. Предусматривается возможность заполнения корпуса манометра демпфирующей жидкостью (глицерином или силиконом) для повышения износоустойчивости и виброустойчивости манометров.

Трубка Бурдона может изготавливаться из медных сплавов или из нержавеющей стали, циферблат и стрелка из алюминия. По спецзаказу поставляются манометры со специальными шкалами, манометры для измерений давления аммиака и фреонов, манометры с электроконтактными приставками (ЕМ-1...ЕМ-9). Kopпyca манометров показьгвающих TM, ТВ, TMB и ТМТБ могут изготавливаться из стали (в том числе нержавеющей) или из пластика.

В комплекте со специальными разделительньши камерами манометры могут использоваться для измерений давления высокотемпературных сред.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр шкалы, мм	40; 50; 63; 80; 100; 160; 250 Диапазон измерений, Mna		— 0,1...100

модель ТМТБ MПa/OC	0...2,5/0...150

Предел допускаемой основной приведенной погрешности, %	+ 1,6;	2,5 Диапазон рабочих температур, °С:

- окружающего воздуха

- измеряемой среды

- 50...60

- 20...60

(для жидкозаполненных манометров)

-30...200

(в комплекте со специальными разделительными камерами)

Дополнительная погретность от влияния температуры окружающей средьІ в рабочем диапазоне, %/10°C

-ь 1,6; +2,5

Габаритные размеры, мм Macca, кг, не более

от Ф 40x28 до Ф 250x46 (в зависимости от диаметра шкалы)

от 0,2 до 2,5 (в зависимости от диаметра шкалы)

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на прибор и на титульный лист руководства по эксплуатации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

Манометр показывающий типа TM, ТВ, TMB и ТМТБ; Руководство по эксплуатации;

Разделительные камеры;

Принадлежности по заказу: отборные устройства, трехходовые краны,

переходники (адаптеры), защитные кожухи, кронштейны и др.

ПOBEPKA

Поверка манометров показывающих TM, ТВ, TMB производится в соответствии с методикой поверки МИ 2124-90 «Манометры, вакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры показывающие и самопиівущие». Поверка манометров ТМТБ также производится в соответствии с методикой поверни МИ 2124-90 «Манометры, вакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры показывающие и самопишущие» в части измерений давления в по методчке, утвержденной ФFYП ВНИИМС «Термометры биметаллическпе. Методика поверни», в части измерений температуры.

Межповерочный интервал - 1 год.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 4212-082-46269003-03 производится в соответствии с методикой поверни МИ 2124-90 «Манометры, вакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры показьвзающие и самопиівущяе».

ГОСТ 2405 —88 «Манометры, вакуумметры, наворомеры, тягомеры и тягонапоромеры показывающие и самопишущие».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип манометров показываюідих типа TM, ТВ, TMB и ТМТБ утвержден с техническими и метрологииескими характеристиками, приведенными в настоящем отісании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно Государственной поверочной схеме.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Юридический адрес: Фактический адрес:

3AO «POCMA».

188040,	Ленинградская	обл.,	Гатчинский	район, поселок Вырица, Сиверское шоссе, д.168.

199155, Санкт-Петербург, В.О., пер. Каховского, д.5

Начальник отдела ГЦИ СИ ВНИИМС	”А.И. Гончаров

# Text boxes

COBAHO

И СИ ВНИИМС

.    .    ННІИН

2003 г.