# Text boxes

# ОАО "Теплоконтроль"

Код продукции 43 1819

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ ВЕСА

ГИВ6-М2

## ПАСПОРТ

# СНИЦ.423 311.001 ПС

г. Сафоново

10. УЧЁТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| Дата и время отказа изделия или его составной части. Режим работы, характер нагрузки | Характер (внешнее проявление неисправности | Причина неисправности | Принятые меры по исправлению неисправности. Расход ЗИП, отметка о направлении рекламации | Принятые меры по исправлению неисправности. Расход ЗИП, отметка о направлении рекламации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

215500, Смоленская обл. г. Сафоново, ул. Ленинградская, 18;факс 4-25-26, 2-84-15,тел. отдела маркетинга 2-84-11, отдел сбыта 2-83-67, конструкторско-технологический отдел 2-84-13.

E-mail: info@ tcontrol. ru

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ, КОНСЕРВАЦИИ

# Гидравлический индикатор веса ГИВ6-М2 ________________

Заводской номер _________________  соответствует ТУ25-7617.004-92 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _________________________________________

Подпись ответственного лица ____________________________

Поверка ______________________________________________                   М.П.

Межповерочный интервал -  1 год.

Консервацию согласно требованиям конструкторской документации произвёл

_____________________________________________________

Дата консервации ______________________________________

Срок консервации – 3 года.

Изделие после консервации принял _______________________

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Гидравлический индикатор веса ГИВ6-М2- _________________ упакован ОАО "Теплоконтроль" согласно требованиям, предусмотренных конструкторской документацией.

Дата упаковывания _____________________________________

Упаковывание произвёл _________________________________                 М.П.

Изделие после упаковывания принял ______________________

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие гидравлического индикатора веса требованиям технических условий, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных техническим описанием и инструкцией по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки.

9. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

9.1. Свидетельство  об утверждении типа средств измерений RU.C.28.

145.А №45477.  Внесены в Государственный реестр средств измерений под № 11941-12

9.2. Разрешение  Ростехнадзора  № PPC 00-30618 от 25.07.2008 года

6

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. Гидравлические  индикаторы веса предназначены для измерения и регистрации усилий натяжения неподвижного конца талевого каната при бурении, подземном и капитальном ремонте  скважин

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Давление в гидравлической системе при максимальных усилиях натяжения каната для всех модификаций должно быть не более 1 МПа.

2.2. Угол поворота стрелок указателя при максимальном давлении для основной шкалы - 270°; для верньерной шкалы - 1800°.

2.3. Основная приведенная погрешность индикатора изменения усилий натяжения каната при фиксированном положении трансформатора давления на канате (в % от максимального усилия):

для индикаторов с трансформатором давления ТД-150 (ЗШ5.135.023) - ± 4%;

для индикаторов с трансформатором давления ТД – 300 (ЗШ5.135.021) - ± 2,5%*.

*) Примечание: при смене положения трансформатора на канате основная приведенная погрешность измерения может изменяться до 15% от прежней.

2.4. Дополнительная погрешность при отклонении температуры от (20±5)°C на каждые 10°C - ± 0,5% от максимального усилия.

2.5. Диаметры канатов и пределы измерения усилий натяжения должны соответствовать данным табл. 1.

Таблица 1

| Трансформатор давления | Диаметр каната, мм | Максимальные усилия натяжения, кН |
| --- | --- | --- |
| ЗШ5.135.023 ЗШ5.135.021 | 15; 19; 22 22; 25 28; 32 35; 38 | 60; 80; 100; 125 200 250 320 |

2.6. Габаритные размеры и масса составных частей индикатора приведены в табл. 2.

Таблица 2

| Наименование и условное обозначение | Габариты (длина, высота, ширина), мм, не более | Масса кг, не более |
| --- | --- | --- |
| Блок вторичных приборов СНИЦ 423.311.002 -01 -02 -09 Трансформатор ТД-300 (ЗШ5.135.021) ТД-150 (ЗШ5.135.023) | 850х460х160 850х460х160 490х455х160 1180х460х160 270х350х190 205х270х140 | 20,0 19,0 13,5 25,0 15,0 7,0 |

2.7. Максимальное расстояние от трансформатора до блока вторичных приборов – 10 м.

2

2.8. Условия эксплуатации:

1) диапазон температур окружающего воздуха от минус 50о С до плюс 50о С

2) относительная влажность – до 80% при температуре 35°С.

2.9. Средний срок службы -8 лет.

3. Результаты поверки индикатора с трансформатором заносятся в градуировочную  табл. 3.

# Таблица 3

3

5. СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

# Таблица 5

| Марка металла | Наименование деталей, содержащих цветные металлы | Обозначение деталей | Масса цветных металлов, в 1 шт., кг | Масса в изделии, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Медь МЗ -«- -«- -«- Сплав алюминиевый литейный АЛ2 -«- -«- Алюминий А7Н Латунь свинцовая ЛС-59-1 -«- -«- -«- -«- -«- -«- -«- -«- Латунь Л 63 -«- -«- -«- -«- -«- Латунь Л 68 Бронза оловянная Бр ОФ 6,5-0,15 Бр О3Ц7С5Н1 -«- -«- Бр ОЦ4-3 | Трубка Трубка Трубка Крышка Корпус Крышка Корпус Прокладка Втулка Втулка Ось Втулка Штифт Наконечник Наконечник Прокладка Пробка Трубка Накладка Сектор Сектор Поршень Пружина Бурдона Пружина Бурдона Шайба Тройник Держатель Держатель Волосок | 3Ш8.236.193-01 ЮД8.236.006-02 СНИЦ.723 111.009 ЮД8.040.002 СНИЦ.731 114.003 ЮД8.040.002 СНИЦ.731 114.003 СНИЦ.754 152.002 ЮД8.227.008 ЮД8.229.003 СНИЦ.715 111.003 СНИЦ.715 141.002 ЮД8.966.012 ЮД8.123.003 ЮД8.123.092 ЮД8.680.017 ЮД8.656.003 СНИЦ.713 141.003 ЮД8.604.004 ЮД8.483.002 ЮД8.483.001 ЮД8.014.004 ЮД7.090.003 ЮД7.090.002 ЮД8.941.016 ЮД8.658.008 СНИЦ.733 161.001 СНИЦ.733 161.002 ЮД7.053.001 | 0,04 0,03 0,025 0,025 0,57 2,05 0,57 2,05 0,006 0,05 0,0072 0,004 0,0021 0,00012 0,004 0,01 0,008 0,003 0,003 0,072 0,005 0,022 0,125 0,24 0,3 0,001 0,14 0,063 0,098 0,001 | 0,04 0,03 0,05 0,025 0,57 2,05 1,14 4,1 0,006 0,02 0,04 0,0072 0,004 0,008 0,0021 0,0042 0,00024 0,004 0,01 0,008 0,006 0,012 0,006 0,072 0,005 0,022 0,0125 0,24 0,3 0,001 0,14 0,42 0,063 0,098 0,001 | все модели все модели ГИВ6-М2-1,2,6 ГИВ6-М2-3,4,5 все модели все модели ГИВ6-М2-6,7 ГИВ6-М2-6,7 все модели ГИВ6-М2-1,2 ГИВ6-М2-6,7 все модели ГИВ6-М2-1,2,3,4,5 ГИВ6-М2-6,7 ГИВ6-М2-1,2,3,4,5 ГИВ6-М2-6,7 все модели все модели ГИВ6-М2-1,2,6,7 все модели ГИВ6-М2-1,2,3,4,5 ГИВ6-М2-6,7 ГИВ6-М2-1,2,6,7 все модели ГИВ6-М2-1,2 ГИВ6-М2-6,7 все модели все модели ГИВ6-М2-1,2,6,7 все модели ГИВ6-М2-1,2,3,4 ГИВ6-М2-6,7 Все модели ГИВ6-М2-1,2 ГИВ6-М2-6,7 |

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1. Комплектность поставки приведена в табл. 1.

# Таблица 4

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Количество на модификацию |
| --- | --- | --- |
|  |  | ГИВ6-М2-1 | ГИВ6-М2-2 | ГИВ6-М2-3 | ГИВ6-М2-4 | ГИВ6-М2-5 | ГИВ6-М2-6 | ГИВ6-М2-7 |
| ЗШ5.135.021 ЗШ5.135.023 СНИЦ.423.311.002 -01 -02 -09 СНИЦ.302 640.006 СНИЦ.423.311.001ЗИ СНИЦ.423.311.001ПС СНИЦ.423.311.001РЭ СНИЦ.406.131.001ПС СНИЦ.406.131.001РЭ | Трансформатор давления Блок вторичных приборов Трубопровод Комплект запасных частей согласно ведомости ЗИП Ведомость ЗИП Гидравлический индикатор веса ГИВ6-М2. Паспорт Гидравлический индикатор веса ГИВ6-М2. Руководство по эксплуатации Манометр самопишущий ДМ-2001. Паспорт Манометр самопишущий ДМ-2001. Руководство по эксплуатации. | 1 шт. -- 1 шт. -- -- -- 1 шт. 1 компл. 1 экз. 1 экз. 1 экз. 1 экз. 1 экз. | -- 1 шт. 1 шт. -- -- -- 1 шт. 1 компл. 1 экз. 1 экз. 1 экз. 1 экз. 1 экз. | 1 шт. -- -- 1 шт. -- -- 1 шт. 1 компл. 1 экз. 1 экз. 1 экз. 1 экз. 1 экз. | -- 1 шт. -- 1 шт. -- -- 1 шт. 1 компл. 1 экз. 1 экз. 1 экз. 1 экз. 1 экз. | -- 1 шт. -- -- 1 шт. -- 1 шт. 1 компл. 1 экз. 1 экз. 1 экз. | 1 шт. -- -- -- -- 1 шт. 1 шт. 1 компл. 1 экз. 1 экз. 1 экз. 1 экз. 1 экз. | -- 1 шт. -- -- -- 1 шт. 1 шт. 1 компл. 1 экз. 1 экз. 1 экз. 1 экз. 1 экз. |

Примечание: 1. При поставке потребителю партии индикаторов допускается прилагать 1 экз. руководства по эксплуатации СНИЦ.406.131.001РЭ на каждые 3 индикатора.