llриложение к свидетельству N. 70170

с6 утверждении типа средств измерений

Лист№ 1

Вceгo листов 6

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие виброустойчивые ДМ 8008-BУ, ДВ 8008-BУ, ДА   8008-BУ,   ДМ   8008A-BУ,   ДА 8008A-BУ, ДМ 8008A-Kc-BУ, ДВ 8008A-Kc-BУ, ДА 8008A-Kc-BУ

Назначение средства измерений

Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие   виброустойчивые ДМ 8008-BУ, ДВ 8008—BУ, ДА 8008-BУ, ДМ 8008A-BУ, ДА 8008A-BУ, ДМ 8008A-Kc-BУ,

ДВ 8008A-Kc-BУ, ДА 8008A-Kc-BУ (далее - приборы) предназначены для измерений избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся жидкостей, газа и пара, в том числе кислорода, ацетилена, жидкого, газообразного и водного раствора аммиака, избыточного давления в трубопроводах сепараторов пищевых продуктов, а также избыточного и   вакуумметрического   давления    углеводородного   газа    и    водогазонефтяной   эмульсии с объемным содержанием сероводорода и углекислого газа до 25 % каждого. с весовым содержанием неорганических солей и парафина до 10 %.

Описание средства измерений

Принцип действия приборов основан на уравновешивании измеряемого давления силами упругой деформации манометрической пружины. Под воздействием измеряемого давления свободный конец пружины перемещается и через передаточный механизм приводит во вращательное движение указательную стрелку приборов.

Условные обозначения при наименовании приборов:

- ДМ - Манометры; ДВ - Вакуумметры;

ДА - Мановакуумметры;

- 8008 - Версия поколения манометров, вакуумметров и мановакуумметров;

- А - Аммиачный;

- Kc - Коррозионностойкий;

- ВУ - Виброустойчивый.

Варианты исполнения приборов:

- с радиальным и осевым расположением штуцера (радиальное расположение штуцера является базовым);

- с мембранным разделителем и без разделителя,

- I и II исполнения по способу крепления к трубопроводу;

- с корпусом из алюминиевого сплава или стали (исполнение из алюминиевого сплава

является базовым);

- с алюминиевым корпусом диаметром 108 мм (базовое исполнение), со стальным корпусом диаметром 100 мм (исполнение «Ст») и 160 мм (исполнение III);

- с фланцем и без фланца (исполнение без фланца является базовым).

У приборов с мембранньм разделителем внутренняя полость трубчатой пружины манометра и надмембранное пространство разделительного устройства заполнены жидкостью полиэтилсилоксановой марки ПЭС-2 ГОСТ 13004-77.

Виброустойчивость приборов ДМ8008Ву обеспечивается за счет заполнения полости корпуса

полиметилсилоксановой жидкостью ПМС-300 или ПMC-100p.

Общий вид приборов приведен на рисунке 1. Схема обозначения мест пломбировки от несанкционированного доступа и нанесения знака поверки приведена на рисунке 2.

Рисунок 1 – Общий вид манометра ДМ8008ВУУ2

Лист № 2

Вceгo листов 6

# Рисунок 2 - Схема обозначения мест пломбировки от несанкционированного доступа и нанесения знака поверни

- - Пломбирование по требованию заказчика

Программное обеспечение отсутствует.

# Метрологическне и технические характеристики

Условное обозначение и диапазоны показаний приборов приведены в таблице 1.

Метрологические и технические характеристики приборов представлены в таблице 2.

Лист N. 3

Вceгo листов 6

Продолжение таблицы 2

Лист№ 4

Вceгo листов 6

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Пределы допускаемой дополнительной приведенной (к диапазону показаний) погрешности измерений давления, вносимой разделителем, % от диапазона показаний | -ь1 |
| Пределы допускаемой дополнительной приведенной (к диапазону показаний) погрешности измерений давления, вызванной отклонением температуры окружающего воздуха от нормального значения, % |  |
| Степень защиты приборов по ГОСТ 14254-96 | IP54 или IP65 |
| Группа исполнения по устойчивости к механическим воздействиям по ГОСТ Р 52931-2008 | V4 |
| Нормальные условия измерений: температура окружающей среды, °С для класса точности 1 для классов точности 1,5 и 2,5 относительная влажность окружающего воздуха, % | от +18 до +22 от +15 до +25 от 30 до 80 |
| Рабочие условия измерений: температура окружающей среды, °С: а) для климатических исполнений по ГОСТ 15150-69: — У2, T2 УХЛ1 при заполнении ПМС-300 УХЛ1 при заполнении смесью ПMC- l00p и ПМС-300 6) с мембранным разделителем относительная влажность окружающего воздуха, %, для климатических исполнений по ГОСТ 15150-69: У2 и УХЛ1 при температуре окружающего воздуха +25 °С T2 при температуре окружающего воздуха +35 ОС | от -45 до +60 |
|  | от -45 до +70 |
|  | от -65 до +70 |
|  | от -10 до +60 |
|  | до 100 до 100 |
| Габаритные размеры (длина•ширина^высота), мм, не более: | 109•56^ 146 109•93 146 108• 58• 162,5 108•78•162,5 l00•53 145 l60^533205 100^53 108 160•53 168 |
| — алюминиевый корпус с осевым расположением штуцера |  |
| — алюминиевый корпус с радиальным расположением штуцера |  |
| — с разделителем в исполнении I |  |
| — с разделителем в исполнении II |  |
| — стальной корпус с диаметром 100 мм с осевым расположением |  |
| штуцера |  |
| — стальной корпус с диаметром 160 мм с осевым расположением |  |
| иітуцера |  |
| — стальной корпус с диаметром 100 мм с радиальным |  |
| расположением штуцера |  |
| — стальной корпус с диаметром 160 мм с радиальным |  |
| расположением штуцера |  |
| Macca, кг, не более: | 0,9 1,3 0,9 1,3 1,8 |
| — алюминиевый корпус с диаметром 108 мм, класс точности 1; 1,5 |  |
| — алюминиевый корпус с диаметром 108 мм, класс точности 2,5 |  |
| — стальной корпус с диаметром 100 мм, класс точности 1; 1,5 |  |
| — стальной корпус с диаметром 100 мм, класс точности 2,5 |  |
| — стальной корпус с диаметром 160 мм, класс точности 1; 1,5 |  |
| Средняя наработка на отказ, ч | 80000 |
| Средний срок службы, лет | 10 |

Лист № 5

Вceгo листов 6

одолжение таблицы 2 Примечание

" - где Ку - температурный коэффициент не более 0,06 %/°C (для приборов

с мембранным разделителем Ку не более 0,1 %/°C);

bt - абсолютное значение разности температур, °С, определяемое по формуле:

где tz - предельное значение температуры, °С;

/ - температура окружающего воздуха в нормальных условиях измерений:

- для класса точности 1: от +18 до + 22 °С

- для классов точности 1,5 и 2,5: от +15 до + 25 °С

Знак утверждения типа

наносится на циферблат методом цифровой или офсетной печати, на эксплуатационную документацию - типографским способом.

Комплектность средства измерений

Комплектность приборов приведена в таблице 2.

Таблица 2 - Комплектность п ибо ов

| Наименование | Обозначение | Количество |
| --- | --- | --- |
| Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие виброустойчивые ДМ 8008-BY, ДВ 8008-BY, ДА 8008-BУ, ДМ 8008A-BY, ДА 8008A-BУ, ДМ 8008A-Kc-BY, ДВ 8008A-Kc-BY, ДА 8008A-Kc-BV" |  |  |
| Паспо | ПЛКЕ2.283.346 ПC |  |
| ководство по экспл атации | IUIKE2.283.346 РЭ |  |
| Примечания u - В соответствии с заказом; 2’ - На каждые 10 шт. п ибо |

Поверка

осуществляется по документу МИ 2124-90 «Государственная система обеспечения единства измерений. Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры показывающие и самопишущие. Методика поверки».

Основные средства поверки:

манометр     грузопоршневой     MП     (регистрационный     номер     в     Федеральном

информационном фонде 52189-16);

- преобразователь   давления   ПДЭ-020И   (регистрационный   номер      Федеральном

# информационном фонде 58668-14).

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на корпус приборов и (или) в свидетельство о поверке, и (или)

в паспорт.

Сведения о методиках (методах) измерений приведены в эксплуатационном документе.

Лист N. 6

Всего листов 6

и технические  документы,  устанавливающие требования  к манометрам, в	и мановакуумметрам показывающим   виброустойчивым   ДМ   8008-BУ, ДВ 8008-BУ, ДА 8008-BУ, ДМ 8008A-BУ, ДА 8008A-BУ, ДМ 8008A-Kc-BУ, ДВ 8008A-Kc-BУ, ДА 8008A-Кc-BУ ГОСТ   2405-88   Манометры,   вакуумметрьт,   мановакуумметры,   напоромеры,   тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия

МИ 2124-90 Государственная система обеспечения единства измерений. Манометры, вакуумметры,  мановакуумметры, напоромеры,  тягомеры  и  тягонапоромеры показьтвающие и самопишущие. Методика поверки

ТУ 4212-003-42368375-01 Манометры, вакуумметрьт и мановакуумметры показывающие виброустойчивые ДМ 8008-BУ, ДВ 8008-BY, ДА 8008-BУ, ДМ 8008A-BУ, ДА 8008A-BУ,

ДМ 8008A-Kc-BУ, ДВ 8008A-Kc-BУ, ДА 8008A-Kc-BУ. Технические условия

## Испытательные центры

Общество с ограниченной ответственностью «Испытательный центр разработок в области метрологии»

Адрес: 142704, Московская область, Ленинский район, г. Видное, Промзона тер., корпус 526 Телефон: (495) 278-02-48

E-mail: info@ic-rm.ru

Аттестат аккредитации ООО   «ИЦРМ»   по проведению   испытаний   средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU.311390 от 18.11.2015 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Главньгй научный метрологический центр» Министерства обороны Российской Федерации

Адрес: 141006, Московская область, г. Мытищи, ул. Комарова, д. 13 Телефон: (495) 583-99-23

Факс: (495) 583-99-48

Аттестат аккредитации ФГБУ «ГНМЦ» Минобороны России по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU.311314 от 13.10.2015 г.

Заместитель

Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.п.	 	2018 г.

# Text boxes

| ., іица 1 - Условное обозначение и диапазоны показаний п |
| --- |
| Обозначение | Диапазон показаний прибора | Измеряемая среда |  |
|  | MПa | кг/см‘ |  |  |
| ДМ 8008-BУ | (от 0 до 0,1) до (от 0 до 25) | от (от 0 до 1) до (от 0 до 250) | жидкость, пар, газ в т.ч. кислород, ацетилен |  |
|  | (от 0 до 40) до (от 0 до 60) | от (от 0 до 400) до (от 0 до 600) | жидкость, пар, газ в т.ч. кислород |  |
|  | (от 0 до 100) до (от 0 до 160) | от (от 0 до 1000) до (от 0 до 1600) | жидкость |  |
| ДМ 8008А-ВУ | ‘ Т (от 0 до 0,1) до (от 0 до 60) | от (от 0 до 1 ) до (от 0 до 600) | жидкий, газообразный и водный раствор аммиака |  |
| ДМ 8008A-Kc-BУ ‘ | Т (от 0 до 0,1) до (от 0 до 160) | от (от 0 до 1) до (от 0 до 1600) | углеводородный газ и водогазонефтяная эмульсия |  |
| ДВ 8008-BУ | от -0,1 до 0 | от -1 до 0 | жидкость, пар, газ в т.ч. кислород, ацетилен |  |
| ДВ 8008A-Kc-BУ | от -0,1 до 0 | от -1 до 0 | углеводородный газ и водогазонефтяная эмульсия |  |
| ДА 8008-ВУ | от (от -0,1 до 0) до (от 0,06 до 2,4) | от (от -1 до 0) до (от 0,6 до 24) | жидкость, пар, газ в т.ч. кислород |  |
| ДА 8008A-BУ | от (от -0,1 до 0) до (от 0,06 до 2,4) | от (от -1 до 0) до (от 0,6 до 24) | жидкий, газообразный и водный раствор аммиака |  |
| ДА 8008A-Kc-BУ | от (от -0,1 до 0) до (от 0,06 до 2,4) | от (от -1 до 0) до (от 0,6 до 24) | углеводородный газ и водогазонефтяная эмульсия |  |
| ДМ 8008-BУ с мембранным разделителем | от 0 до 1,0 | от 0 до 10 | жидкость, пар |  |
| Таблица 2 - Метрологические и технические характеристики приборов |
| Наименование характеристики | Значение |
| Диапазон измерений избыточного давления, % от диапазона показаний | от 0 до 75 |
| Диапазон измерений вакуумметрического давления, % от диапазона показаний | от 0 до 100 |
| Класс точности приборов по ГОСТ 2405-88 | 1 ; 1.5; 2,5 |
| Пределы допускаемой основной приведенной (к диапазону показаний) погрешности измерений избыточного и вакуумметрического давлений, %: для класса точности 1 для класса точности 1,5 для класса точности 2,5 |  |
| Вариация показаний, %: для класса точности 1 для класса точности 1,5 для класса точности 2,5 | 1 1,5 2,5 |
| Перегрузка к верхнему значению диапазона показаний, % от диапазона показаний: до 10 MПa включ. св. 10 до 60 MПa включ. св. 60 до 160 MПa включ. | 25 15 10 |