Приложение к свидетельству № 76102	Лист № 1

об утверждении типа средств измерений	Всего листов 5

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Тягомеры ТмМП-100-М2Р, напоромеры НМП-100-М2Р, тягонапоромеры ТНМП- 100-М2Р мембранные показывающие

# Назначение средства измерений

Тягомеры ТмМП-100-М2Р, напоромеры НМП-100-М2Р, тягонапоромеры ТНМП-100- М2Р мембранные показывающие (далее – тягомеры, напоромеры, тягонапоромеры) предназначены для измерений вакуумметрического и избыточного давлений воздуха и различных неагрессивных газов.

# Описание средства измерений

Принцип действия тягомеров ТмМП-100-М2Р, напоромеров НМП-100-М2Р, тягонапоромеров ТНМП-100-М2Р мембранных показывающих основан на уравновешивании измеряемого давления силами упругой деформации чувствительного элемента (мембранной коробки).

Измеряемое давление через штуцер поступает в полость мембранной коробки, вызывая перемещение жесткого центра верхней мембраны, которое при помощи тяги и рычага преобразуется в поступательное движение стрелки по шкале.

Конструктивно тягомеры, напоромеры, тягонапоромеры состоят из следующих основных узлов: мембранной коробки, множительного механизма и отсчетного устройства. Область применения – газовые котельные, газорегуляторные установки и другое газовое оборудование.

Тягомеры, напоромеры, тягонапоромеры могут поставляться в исполнении с сигнализирующей уставкой, во взрывозащищённом исполнении с сигнализирующей уставкой и с демпфером. Маркировка взрывозащиты 1Ех ib IIА T1 Gb X.

Структура условного обозначения прибора:

				

# 1	2	3	4	5

		

# 6	7	8	9

ТУ 26.51.52-164-

00227471-2018

- «Тягомер ТмМП»;

«Напоромер НМП»;

«Тягонапоромер ТНМП».

- Верхнее значение диапазона показаний в килопаскалях (кПа).

- Класс точности:

«2,5»  для напоромеров, тягомеров с верхними значениями диапазона показаний 0,4; 0,6 кПа и тягонапоромеров с верхними значениями диапазона показаний 0,2; 0,3 кПа;

«1,5»  для остальных приборов.

- Величина срабатывания уставки1) (для приборов с уставкой):

«У60»  60 % от верхнего значения диапазона показаний;

«У70»  70 % от верхнего значения диапазона показаний;

«У80»  80 % от верхнего значения диапазона показаний

«У90»  90 % от верхнего значения диапазона показаний.

1) Настройка тягомеров, напоромеров, тягонапоромеров с уставкой на конкретную уставку срабатывания производится предприятием-изготовителем в соответствии с заказом.

- Диапазон питающих напряжений уставки (для приборов с уставкой):

«12»  (1218 ) В;

«3»  ( 32,5 ) В.

- Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69.

- «Д»  при поставке приборов с демпфером.

- Тип присоединительной резьбы:

«М20» – М201,5-8g;

«G 1/2»  G 1/2-В.

- «Ех»  взрывозащищённое исполнение (для приборов с уставкой взрывозащищённого исполнения).

Общий вид тягомеров ТмМП-100-М2Р, напоромеров НМП-100-М2Р, тягонапоромеров ТНМП-100-М2Р мембранных показывающих приведен на рисунках 1 – 4. Пломбирование тягомеров, напоромеров, тягонапоромеров не предусмотрено.

Рисунок 1 – Общий вид напоромеров НМП-100-М2Р

Рисунок 2 – Общий вид тягонапоромеров ТНМП-100- М2Р

Рисунок 3 – Общий вид тягомеров ТмМП-100-М2Р

Рисунок 4 – Общий вид напоромеров НМП-100-М2Р с сигнализирующей уставкой

# Программное обеспечение

отсутствует.

# Метрологические и технические характеристики

Основные метрологические и технические характеристики тягомеров, напоромеров, тягонапоромеров приведены в таблицах 1-2.

Таблица	1	–	Основные	метрологические	характеристики	тягомеров,	напоромеров, тягонапоромеров

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
|  | Тягомеры ТмМП-100-М2Р | Напоромеры НМП-100-М2Р | Тягонапоромеры ТНМП-100-М2Р |
| Верхний предел показаний**, кПа |  |  |  |
| Избыточное давление | ‒ | 0,4*; 0,6*; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40 | 0,2*; 1,25; 20 | 0,3*; 2; 3; | 0,5; 5; 8; | 0,8; 12,5; |
| Вакуумметрическое давление | -0,4*; -0,6* -1; -1,6; -2,5; -4; -6; -10; -16; -25; -40 | ‒ | -0,2*; -0,3*; -0,5; -0,8; -1,25; -2; -3; -5; -8; -12,5; -20 |
| Класс точности | 1,5; 2,5* |
| Пределы допускаемой погрешности, приведенной к диапазону показаний, % | ±1,5; ±2,5* |
| Пределы допускаемой погрешности от изменения температуры окружающего воздуха (Δ), выраженное в процентах диапазона показаний, не должно превышать значений, определяемых по формуле (1), % |  | Δ = ±Кt ∙ Δt ,*** |  |  |  | (1) |
| Вариация показаний, % | 1,0 |
| Примечание: * Класс точности 2,5 для напоромеров, тягомеров с верхними значениями диапазона показаний 0,4; 0,6 кПа и тягонапоромеров с верхними значениями диапазона показаний 0,2; 0,3 кПа – в соответствии с заказом. Для остальных приборов класс точности 1,5. ** Для напоромеров (тягомеров) нижним (верхним) значением диапазона показаний является «0», для тягонапоромеров указано верхнее (избыточное) и нижнее (вакуумметрическое) значения диапазона измерений. Верхнее значение диапазона измерений избыточного давления у тягонапоромеров равно верхнему значению диапазона. Диапазон измерения тягомеров и напоромеров должен быть равен от 0 до 75 % диапазона показаний, диапазон измерения тягонапоромеров должен быть равен от 0 до 75 % диапазона показаний, симметрично нулевой отметки шкалы. *** где Кt – температурный коэффициент не более 0,06 %/°С; Δt – абсолютное значение разности температур, °С, определяемое по формуле (2): Δt = ¦t2 – t1¦ , (2) где t1 – температура окружающего воздуха, равная (от +18 до +28) °С; |

Таблица 2 – Основные технические характеристики тягомеров, напоромеров, тягонапоромеров

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Габаритные размеры (высота × диаметр корпуса), мм, не более | 136×ø101,6 |
| Резьба для присоединения к источнику давления: |  |
| – метрическая; | М20×1,5 |
| – трубная цилиндрическая | G 1/2 |

Продолжение таблицы 2

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Масса, кг, не более для тягомеров, напоромеров, тягонапоромеров без уставки; для тягомеров, напоромеров, тягонапоромеров с уставкой взрывозащищённого исполнения | 0,65 0,83 |
| Величина срабатывания уставки1), % от ВПИ | 60, 70, 80, 90 |
| Диапазон питающих напряжений уставки1), В, не более диапазон «12» диапазон «3» | от 5 до 30 от 2,8 до 5,5 |
| Максимальное входное напряжение Ui, В, не более для диапазона питающих напряжений уставки1) «12» для диапазона питающих напряжений уставки1) «3» | 30 5,5 |
| Максимальный входной ток Ii, мА, не более для диапазона питающих напряжений уставки1) «12» для диапазона питающих напряжений уставки1) «3» | 30 1 |
| Условия эксплуатации: Температура окружающего воздуха, °C для приборов без уставки; для приборов с уставкой взрывозащищённого исполнения; Относительная влажность окружающего воздуха (без конденсации), % | от -50 до +60 от -40 до +60 от 5 до 98 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 | IP 54 |
| Маркировка взрывозащиты | 1Ех ib IIА T1 Gb X |
| Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 | У3 |
| Средняя наработка на отказ, ч | 66 700 |
| Средний срок службы, лет | 10 |
| Примечание: 1) для тягомеров, напоромеров, тягонапоромеров с уставкой, в соответствии с заказом. |

# Знак утверждения типа

наносится на эксплуатационную документацию – типографским способом.

# Комплектность средства измерений

Комплектность тягомеров, напоромеров, тягонапоромеров приведена в таблице 3.

Таблица 3 – Комплектность тягомеров, напоромеров, тягонапоромеров

| Наименование | Обозначение | Количество |
| --- | --- | --- |
| Тягомеры ТмМП-100-М2Р, напоромеры НМП-100- М2Р, тягонапоромеры ТНМП-100-М2Р мембранные показывающие | ‒ | 1 шт. |
| Паспорт | ЦТКА.406123.056 ПС | 1 экз. |
| Руководство по эксплуатации | ЦТКА.406123.056 РЭ | 1 экз. |

# Поверка

осуществляется по документу ЦТКА.406123.056 РЭ «Руководство по эксплуатации. Тягомеры ТмМП-100-М2Р, напоромеры НМП-100-М2Р, тягонапоромеры ТНМП-100-М2Р мембранные показывающие», раздел 3 «Методика поверки», утвержденному с ООО «ПРОММАШ ТЕСТ»,

«18» февраля 2019 г.

Основные средства поверки:

- Комплексы для измерения давления цифровые ИПДЦ (рег. № 6788-03)

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится в паспорт.

# Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационном документе.

# Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к тягомерам ТмМП-100-М2Р, напоромерам НМП-100-М2Р, тягонапоромерам ТНМП-100-М2Р мембранным показывающим

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 июня 2018 г. № 1339 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений избыточного давления до 4000 МПа»

ГОСТ 2405-88 «Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия»

Технические условия ТУ 26.51.52-164-00227471-2018

# Испытательный центр

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ» (ООО «ПРОММАШ ТЕСТ»)

Адрес: 119530, г. Москва, Очаковское ш., д. 34, пом. VII, комн.6 Телефон: +7 (495) 481-33-80

E-mail: info@prommashtest.ru

Аттестат аккредитации ООО «ПРОММАШ ТЕСТ» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU.312126 от 12.04.2017 г.

Заместитель

Руководителя Федерального агентства по техническому

регулированию и метрологии	А.В. Кулешов

М.п.	«	»	2019 г.

# Text boxes

кПа

Х

Х

Х

Х

-100-М2Р

Х

Х

Х

У3

7

0,2