УТВЕРЖДЕНО

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

от «7» июля 2021 г. № 1211

Регистрационный № 82111-21

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙЛист № 1

Вceгo листов 4

Микроманометры  с  приемником  статического  и  динамического  давления

КПДМ-1

# Назначение средства измерений

Микроманометры с приемником статического и динамического давления КПДМ-1 (в дальнейшем - КПДМ-1), предназначены для измерений разности давлений, скорости и температуры воздушных и газовых потоков в воздуховодах и газоходах.

# Описание средства измерений

Принцип действия КПДМ-1 основан на измерении и преобразовании разности давлений, возникающей в приемнике статического и динамического давления, ТЭДС, возникающей в преобразователе термоэлектрическом, и индикации в цифровой форме разности давлений, температуры и рассчитанной по известному алгоритму скорости воздушного потока.

КПДМ-1 представляет собой портативный цифровой прибор с автономным питанием, в состав которого входят: блок управления и индикации, первичный пневмометрический преобразователь (ППП) с датчиком длиной до 0,5 метра. По заказу прибор может быть укомплектован сменными датчиками к ППП разной длины до 0,75 метра, первичным преобразователем термоэлектрическим (ППT) для измерений температуры как газов, так и других сред.

Датчик сигнала (пневмометрическая трубка типа Пито диаметром 6 мм) жестко соединен через пневморазъем с ППП (микроманометр), размещенном в цилиндрическом корпусе и выполняющим функцию ручки, с помощью которой датчик удерживается в необходимом положении.

Блок управления и индикации соединяется с первичными преобразователями гибким четырехжильным электрическим кабелем длиной 1,5 метра с разъемом на конце, к этому же разъему подключаются ППT.

Прибор снабжен функцией автоматического отключения питания, если в течение 15 минут не производится нажатие каких-либо кнопок.

Заводской номер наносится на корпус блока управления и индикации методом наклейки.

Знак поверки наносится на корпус блока управления и индикации. Общий вид КПДМ-1 и место пломбировки приведены на рисунке 1.

утверждения

типа	место

пломбировки

PиCyнoк 1 — Общиіі мир КПДМ-1

# Программное обеспечение

КПДМ-1 функционирует под управлением программного обеспечения (ПО), которое является неотъемлемой его частью. ПО выполняет следующие функции: управление работой; считывание сигнала с первичных преобразователей, формирование выходных сигналов, передача их на блок управления и визуального отображения.

Влияние ПО КПДМ-1 учтено при нормировании метрологических характеристик. Уровень защиты ПО от преднамеренных или непреднамеренных изменений

«высокий» в соответствии с Рекомендацией Р 50.2.077-2014.

Таблица 1 — Идентификационные данные программного обеспечения

| Идентификационные данные (признаки) | Значение |
| --- | --- |
| Идентификационное наименование ПО | kpdml v5c |
| Номер версии (идентификационный номер) ПО, не ниже | 5.0.0 |
| Цифровой идентификатор ПО |  |

# Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 — Метрологические характеристики

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон измерений разности давлений, мм вод.ст. (Па) | от -400 до 400 (от -3923 до 3923) |
| Диапазон измерений скорости воздушного потока, м/с | от 0,4 до 70,0 |
| Диапазон измерений температуры, °С(1) | от 0 до +300 |
| Пределы допускаемой абсолютной основной погрешности измерений разности давлений, мм вод.ст. | +/-(0,1+0,05 ¦Р¦) |
| Пределы допускаемой абсолютной основной погрешности измерений скорости воздушного потока, м/с | +/-(0,1+0,05 V) |
| Пределы допускаемой абсолютной основной погрешности измерений температуры, °C(1) | +/-(1+0,02 t) |
| Пределы дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры окружающей среды в диапазоне рабочих температур, на каждые 10 °С, в долях от пределов допускаемой основной погрешности | 0,5 |

Окончание таблицы 2

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Нормальные условия измерений: температура окружающей среды, °С относительная влажность, %, не более атмосферное давление, кПа | от +15 до +25 80 от 84 до 106,7 |
| (' При наличии в комплекте поставки ППT Р — значение измеряемого давления, мм вод.ст. V — значение измеряемой скорости воздушного потока, м/с t — значение измеряемой температуры, °С |

Таблица 3	Основные технические характеристики

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Питание прибора осуществляется от cyxoгo элемента напряжением, В | 9 |
| Габаритные размеры: 111111 с датчиком (длина; ширина; высота), мм, не более 11111 (длина; диаметр), мм, не более блока управления и индикации (длина; ширина; высота), мм, не более | 900; 130; 40 500; 20 140; 80; 35 |
| Macca, кг, не более | 0,7 |
| Условия эксплуатации: температура окружающей среды, °С относительная влажность, %, не более атмосферное давление, кПа | от 0 до +50 98 " от 84 до 106,7 |
| Средняя наработка на отказ, ч | 12000 |
| Средний срок службы, лет | 8 |
| (') При 30 °С и более низких температурах без конденсации влаги |

Знак утверждения типа

наносится на корпус блока управления и индикации КПДМ-1 методом печати, на титульный лист руководства по эксплуатации и паспорта типографским способом.

# Комплектность средства измерений

Таблица 3 — Комплект поставки

| Наименование частей | Обозначение | Количество |
| --- | --- | --- |
| КПДМ-1 в составе: блок управления и индикации первичный пневмометрический преобразователь (ППП) с датчиком 0,5 метра |  |  |
| Первичный преобразователь термоэлектрический (ППT) |  | 1 шт.* |
| Датчики к RRR разной длины (до 0,75 метра) |  | 1 шт.* |
| Паспорт | ПC 26.51.52-001-42767796-2020 | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 42767796.265152.001 РЭ | 1 экз. |
| Методика поверки | MП 231-0080-2021 | 1 экз. |
| * В соответствии с заказом |

# Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документе «Микроманометр с приемником статического и динамического давления КПДМ-1. Руководство по эксплуатации», раздел 4.

Нормативные	и	технические	документы,	устанавливающие	требования	к микроманометрам с приемником статического и динамического давления КПДМ-1

ГОСТ	8.187-76	ГСИ.	Государственный	специальный	эталон	и	общесоюзная

поверочная схема для средств измерений разности давлений до 4 104 Па

Государственная поверочная схема для средств измерений скорости воздушного потока, угвержденная Приказом Росстандарта от 25.11.2019 № 2815

ГОСТ 8.558-2009 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений температуры

ТУ 26.51.52-001-42767796-2020 Микроманометры с приемником статического и динамического давления КПДМ-1. Технические условия