Технические характеристики сигнализирующего устройства для сигнализирующих манометров

и манометрических термометров	8

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОВЕРКИ

Комплект оборудования для поверки средств измерений давления (АРМ).	10

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ

Манометры цифровые прецизионные ДМ5002М	12

Манометры цифровые прецизионные с ЖК-индикатором и автономным питанием ДМ5002М-ЖКИ-АП	14

Манометры цифровые взрывозащищенные ДМ5002Вн.	16

Манометры цифровые ДМ5001	18

Датчики давления ДМ5007, ДМ5007А, ДМ5007Ех, ДМ5007АЕх	20

Датчики температуры ТС5008, ТС5008Ех	22

Измеритель цифровой ЦИ5003	24

Датчик давления МС3000	26

МЕХАНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ

Виброустойчивые манометры

Манометры, вакуумметры и мановакуумметры виброустойчивые коррозионностойкие типа М-3ВУКс	28

Манометры, вакуумметры и мановакуумметры виброустойчивые коррозионностойкие типа М-4ВУКс	30

Манометры, вакуумметры и мановакуумметры виброустойчивые типа М-3ВУ	32

Манометры, вакуумметры и мановакуумметры виброустойчивые типа ДМ8008-ВУ, ДМ8008А-ВУ	34

Манометры, вакуумметры и мановакуумметры виброустойчивые типа ДМ8008-ВУ исполнение Ст, исполнение III	36

Манометры, вакуумметры и мановакуумметры виброустойчивые типа ДМ8032-ВУ	38

Манометры показывающие для точных измерений

Манометры, вакуумметры и мановакуумметры для точных измерений типа МПТИ	40

Технические манометры

Манометры и мановакуумметры типа ДМ2018	42

Манометры, вакуумметры и мановакуумметры типа ДМ2029	44

Манометры, вакуумметры и мановакуумметры типа МП2-У	46

Манометры, вакуумметры и мановакуумметры типа МП3-У	48

Манометры, вакуумметры и мановакуумметры типа МП3-УУХЛ1	50

Манометры, вакуумметры и мановакуумметры типа МП4-У	52

Манометры, вакуумметры и мановакуумметры типа МП4-УУХЛ1	54

Манометры, вакуумметры и мановакуумметры типа ДМ8010	56

Аммиачные манометры

Манометры, вакуумметры и мановакуумметры аммиачные типа МП3А-У	58

Манометры, вакуумметры и мановакуумметры аммиачные типа МП4А-У	60

Коррозионностойкие манометры

Манометры, вакуумметры и мановакуумметры коррозионностойкие типа МП3А-Кс	62

Манометры, вакуумметры и мановакуумметры коррозионностойкие типа МП3А-Кс (безопасный корпус)	64

Манометры, вакуумметры и мановакуумметры коррозионностойкие типа МП4А-Кс	66

Манометры, вакуумметры и мановакуумметры коррозионностойкие типа МП4А-Кс (безопасный корпус)	68

Манометры, вакуумметры и мановакуумметры с защитой от перегрузки типа МП3А-Кс, МП4А-Кс, М-3ВУКс, М-4ВУКс. 70

Манометры, вакуумметры и мановакуумметры коррозионностойкие мембранные типа ДМ8009-Кс	72

Сигнализирующие манометры

Манометры, вакуумметры и мановакуумметры сигнализирующие типа ДМ2005Сг	74

Манометры, вакуумметры и мановакуумметры сигнализирующие типа ДМ2005Сг (IP54)	76

Манометры, вакуумметры и мановакуумметры сигнализирующие типа ДМ2005СгКс	78

Манометры, вакуумметры и мановакуумметры сигнализирующие типа ДМ2010Сг	80

Манометры, вакуумметры и мановакуумметры сигнализирующие типа ДМ2010Сг (IP54)	82

Манометры, вакуумметры и мановакуумметры сигнализирующие типа ДМ2010СгКс	84

Манометры, вакуумметры и мановакуумметры сигнализирующие взрывозащищенные типа ДМ2005Сг1Ех	86

Манометры, вакуумметры и мановакуумметры сигнализирующие взрывозащищенные типа ДМ5010Сг0Ех	88

Манометры, вакуумметры и мановакуумметры сигнализирующие типа ДМ5012Сг	90

Манометры, вакуумметры и мановакуумметры сигнализирующие взрывозащищенные типа ДМ5012СгВн	92

Судовые манометры

Манометры, вакуумметры и мановакуумметры судовые типа МТПСд-100-ОМ2	94

Железнодорожные манометры

Манометры  и мановакуумметры железнодорожные типа МП, МВП	96

Манометры железнодорожные типа МП-2, МП-2 диск	98

Манометры для пищевой промышленности

Манометры для пищевой промышленности МТП-100/1-ВУМ	100

Манометры дифференциальные и мановакуумметры

Манометры дифференциальные МДП4-СМ-Т и мановакуумметры МВП4-СМ-Т	102

Манометрический термометр

Термометр манометрический сигнализирующий ТМ2030Сг	104

Сигнализаторы давления ФГ-1007	106

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА	108

Схемы составления заказов на приборы	116

Степени защиты	120

Соотношение единиц давления	121

ПАРАМЕТРЫ СИГНАЛИЗИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ СИГНАЛИЗИРУЮЩИХ ПРИБОРОВ ТИПА

ДМ2010Сг, ДМ2005Сг, ДМ2005Сг1Ех, ДМ2005Сг1ЕхКс

Варианты исполнения сигнализирующего устройства с учетом нахождения стрелки в диапазоне уставок

И МАНОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕРМОМЕТРОВ ТМ2030Сг

Сигнализирующее устройство по подключению внешних цепей прямого действия, имеет четыре варианта исполнения по ГОСТ 2405-88:

III – два размыкающих контакта: левый указатель (min) – синий, правый (max) – красный; IV – два замыкающих контакта: левый указатель (min) – красный, правый (max) – синий;

- – левый контакт размыкающий (min), правый замыкающий (max) – оба указателя синие;

- – левый контакт замыкающий (min), правый размыкающий (max) – оба указателя красные.

При выборе исполнения следует учитывать, что варианты описаны с учетом нахождения стрелки на нулевой отметке.

Примечание - По заказу потребителя сигнализирующее устройство может изготавливаться с магнитным поджатием контактов для любого из вышеуказанных исполнений.

    - Диапазон уставок приборов:

от 5 до 75 % диапазона показаний - для диапазона измерений от 0 до 75 %; от 5 до 95 % диапазона показаний - для диапазона измерений от 0 до 100 %.

    - Минимальный диапазон уставок - 5 % диапазона показаний.

    - Напряжение внешних коммутируемых цепей:

380 В (включая 24; 27; 36; 40; 110; 220 В) – для цепей переменного тока

220 В (включая 24; 27; 36; 40; 110 В) – для цепей постоянного тока

    - Разрывная мощность контактов для сигнализирующего устройства:

со скользящими контактами – 10 Вт постоянного тока и 20 В•А переменного тока

с магнитным поджатием контактов – 30 Вт постоянного тока и 50 В•А переменного тока

    - Значение коммутируемого тока:

для сигнализирующего устройства со скользящими контактами – от 0,02 до 0,5 А

для сигнализирующего устройства с магнитным поджатием контактов – от 0,01 до 1 А

    - Предел допускаемой основной погрешности срабатывания сигнализирующего устройства:

для сигнализирующего устройства со скользящими контактами ± 2,5 %

для сигнализирующего устройства с магнитным поджатием контактов ± 4 %

    - Подключение осуществляется четырехжильным кабелем, сечение жил от 0,2 до 1,5 мм2. Диаметр ввода в разъеме от 4 до 10 мм

1	2	3	4

Скользящие контакты

Скользящие контакты

Скользящие контакты

Скользящие контакты

Контакты с магнитным поджатием

Контакты с магнитным поджатием

Контакты с магнитным поджатием

Контакты с магнитным поджатием

- Если стрелка находится в диапазоне

уставок, один контакт разомкнут, второй — замкнут

- Если стрелка уходит за красный указатель, контакт размыкается (оба контакта разомкнуты)

- Если стрелка уходит за синий указатель, контакт замыкается (оба контакта замкнуты)

- Если стрелка находится в диапа- зоне уставок, один контакт замкнут, второй — разомкнут

- Если стрелка уходит за красный указатель, контакт размыкается (оба контакта разомкнуты)

- Если стрелка уходит за синий указатель, контакт замыкается (оба контакта замкнуты)

- Если стрелка находится в диапазо- не уставок, оба контакта разомкнуты

- Если стрелка уходит за левый синий указатель, контакт замыкается (один контакт замкнут, второй — разомкнут)

- Если стрелка уходит за правый синий указатель, контакт замыкается (один контакт разомкнут,

второй — замкнут)

- Если стрелка находится в диапазоне уставок, оба контакта замкнуты

- Если стрелка уходит за левый красный указатель, контакт размыка- ется (один контакт разомкнут, второй — замкнут)

- Если стрелка уходит за правый красный указатель, контакт размыка- ется (один контакт замкнут,

второй — разомкнут)

1 — поводок стрелки	2 — указатель	3 — контакт	4 — магнит

ДМ5002М

МАНОМЕТРЫ ЦИФРОВЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ

Манометры цифровые ДМ5002М предназначены для измерения избыточного давления и (или) разряжения неагрессивных, некристаллизующихся жидкостей, газов, пара, в т.ч. кислорода с отображением текущего значения давления на цифровом индикаторе.

Приборы с пределом допускаемой основной погрешности не более ±0,25 % допускается использовать в качестве рабочих эталонов в соответствии с Государственной поверочной схемой (ГОСТ Р 8.802-2012). Методика поверки 5ШО.283.342МП утверждена ФГУП «ВНИИМС».

Приборы могут использоваться в качестве электронного цифрового электроконтактного манометра с повышенной вибрационной стойкостью.

Функциональные назначения приборов: цифровая индикация текущего значения давления, преобразование давления жидкостей и газов в унифицированный токовый выходной сигнал, управление внешними электрическими цепями с помощью релейного сигнального устройства. Приборы имеют стандартный цифровой интерфейс RS-232 или RS-485.

Приборы соответствуют требованиям электромагнитной совместимости по группе II(A) ГОСТ 29254-91. Дополнительно манометры могут поставляться в комплектации с блоком питания.

Приборы выпускаются для поставки на АЭС.

Межповерочный интервал - 3 года. Гарантийный срок эксплуатации - 3 года.

#### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазоны измерений приборов:

ДМ5002М от 0 до 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600; 2500 кгс/см2

ДМ5002М от -1 до 0 кгс/см2

ДМ5002М от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2

По заказу приборы поставляются в единицах измерения кПа, МПа, мм рт.ст., мм вод.ст., бар и др. Модификация:

ДМ5002М-А — цифровая индикация текущего значения давления

ДМ5002М-Б — цифровая индикация текущего значения давления с преобразованием в унифицированный токовый выходной сигнал

ДМ5002М-В — цифровая индикация текущего значения давления и сигнализация отклонения контрольного параметра от установленных граничных значений

ДМ5002М-Г — цифровая индикация текущего значения давления с преобразованием в унифицированный токовый выходной сигнал и сигнализация отклонения контрольного параметра от установленных граничных значений

  - Диаметр корпуса — 100 мм

  - Пределы допускаемой основной погрешности ± 0,06; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,5 %

  - Степень защиты — IP54

  - Масса приборов — не более 1,2 кг

  - Средний срок службы — не менее 10 лет

  - Материал корпуса: алюминиевый сплав

  - По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение УХЛ3.1 (для работы при температуре от минус 10 до плюс 70 оС), а также исполнение У2 (для работы при температуре от минус 55 до плюс 70 оС), Т3 (для работы при температуре от минус 10 до плюс 70 оС)

  - Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 10 до 55 Гц с амплитудой до 0,35 мм (группа N2 по ГОСТ Р 52931-2008)

  - Варианты исполнения: приборы изготавливаются с радиальным штуцером без фланца, с радиальным штуцером с задним фланцем

  - Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20×1,5-8g, G1/2-B, R1/2

- Технические характеристики сигнализирующего устройства:

Сигнализирующее устройство по подключению внешних цепей имеет исполнения III, IV, V, VI по ГОСТ 2405-88

  - Максимальное значение тока управления: 1 А

  - Максимальное значение напряжения управления: 220 В переменного тока

- Электротехнические характеристики приборов:

  - Выходной сигнал — постоянный ток: (4-20) или (0-5) мА

  - Сопротивление нагрузки приборов (линия связи — трехпроводная): с выходным сигналом (4-20) мА — не более 600 Ом

с выходным сигналом (0-5) мА — не более 2500 Ом

  - Напряжение питания 24; 36 В постоянного тока

  - Потребляемая мощность приборов — не более 4,2 В • А

ТУ 4212-039-00225590-2003

Кнопочная клавиатура на передней панели прибора позволяет проводить:

    - установку (переустановку) диапазона измерений;

    - выбор единиц измерения: кПа, МПа, кгс/см2 и др.;

    - настройку выходного сигнала;

    - выбор исполнения и значения уставок коммутирующего устройства;

    - контроль настройки параметров приборов;

    - автокорректировку временного дрейфа (установку нуля);

    - изменение времени усреднения результата измерения и выходного сигнала (демпфирование)

РАДИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, БЕЗ ФЛАНЦА

Схема внешних соединений

  - Схема условного обозначения при заказе - на странице 118

ДМ5002М-ЖКИ-АП

#### МАНОМЕТРЫ ЦИФРОВЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ

С ЖК-ИНДИКАТОРОМ И АВТОНОМНЫМ ПИТАНИЕМ

Манометры цифровые ДМ5002М предназначены для измерения избыточного давления и (или) разряжения неагрессивных, некристаллизующихся жидкостей, газов, пара, в т.ч. кислорода с отображением текущего значения давления на цифровом индикаторе.

Приборы с пределом допускаемой основной погрешности не более ±0,25 % допускается использовать в качестве рабочих эталонов в соответствии с Государственной поверочной схемой (ГОСТ Р 8.802-2012).

Методика поверки 5ШО.283.342МП утверждена ФГУП «ВНИИМС».

Индикация измеряемой величины происходит на многофункциональном жидкокристаллическом индикаторе (ЖК-индикаторе) с подсветкой. Измеренная величина отображается на 5-разрядном цифровом индикаторе одновременно с единицей измерения, уровнем заряда батареи.

Приборы соответствуют требованиям электромагнитной совместимости по группе II(A) ГОСТ 29254-91.

Межповерочный интервал - 3 года. Гарантийный срок эксплуатации - 3 года.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазоны измерений приборов:

ДМ5002М от 0 до 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600; 2500 кгс/см2

ДМ5002М от -1 до 0 кгс/см2

ДМ5002М от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2

По заказу приборы поставляются в единицах измерения кПа, МПа, мм рт.ст., мм вод.ст., бар и др.

  - Диаметр корпуса — 100 мм

  - Пределы допускаемой основной погрешности ± 0,06; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,5 %

  - Степень защиты — IP54

  - Индикация — ЖК-индикатор с подсветкой

  - Масса приборов — не более 1,2 кг

  - Средний срок службы — не менее 10 лет

  - Материал корпуса: алюминиевый сплав

  - По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение УХЛ3.1 (для работы при температуре от минус 10 до плюс 50 оС)

  - Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 10 до 55 Гц с амплитудой до 0,35 мм (группа N2 по ГОСТ Р 52931-2008)

  - Варианты исполнения: приборы изготавливаются с радиальным штуцером без фланца

  - Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20×1,5-8g, G1/2-B, R1/2

  - Цифровой выход — USB

  - Время автономной работы — до 600 часов

  - Поставляется в комплекте с зарядным устройством

  - Кнопочная клавиатура на передней панели прибора позволяет проводить:

    - выбор единиц измерения: кПа, МПа, кгс/см2 и др.;

    - контроль настройки параметров приборов;

    - автокорректировку временного дрейфа (установку нуля)

РАДИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, БЕЗ ФЛАНЦА

ТУ 4212-039-00225590-2003

  - Схема условного обозначения при заказе - на странице 118

## ДМ5002Вн	ТУ 4212-039-00225590-2003

МАНОМЕТРЫ ЦИФРОВЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

Манометры цифровые взрывозащищенные ДМ5002Вн предназначены для измерения избыточного давления и (или) разряжения неагрессивных, некристаллизующихся жидкостей, газов, пара, в т.ч. кислорода с отображением текущего значения давления на цифровом индикаторе.

Приборы ДМ5002Вн с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» имеют уровень взрывозащиты «взрывобезопасный» с маркировкой взрывозащиты «1EXdIICT5» и соответствуют требованиям ГОСТ 30852.0-2002, ГОСТ 30852.1-2002.

Функциональные назначения приборов: цифровая индикация текущего значения давления, преобразование давления жидкостей и газов в унифицированный токовый выходной сигнал, управление внешними электрическими цепями с помощью релейного сигнального устройства. Приборы имеют стандартный цифровой интерфейс RS-232 или RS-485, что позволяет применять его в цифровых измерительных системах.

Дополнительно манометры могут поставляться в комплектации с блоком питания.

Межповерочный интервал - 3 года. Гарантийный срок эксплуатации - 3 года.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазоны измерений приборов:

ДМ5002Вн - от 0 до 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600; 2500 кгс/см2

ДМ5002Вн - от -1 до 0 кгс/см2

ДМ5002Вн - от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2

По заказу приборы поставляются в единицах измерения кПа, МПа, мм рт.ст., мм вод.ст., бар и др.

Модификация:

ДМ5002Вн-А — цифровая индикация текущего значения давления

ДМ5002Вн-Б — цифровая индикация текущего значения давления с преобразованием в унифицированный токовый выходной сигнал

ДМ5002Вн-В — цифровая индикация текущего значения давления и сигнализация отклонения контрольного параметра от установленных граничных значений

ДМ5002Вн-Г — цифровая индикация текущего значения давления с преобразованием в унифицированный токовый выходной сигнал и сигнализация отклонения контрольного параметра от установленных граничных значений

  - Диаметр корпуса — 100 мм

  - Предел допускаемой основной погрешности: ± 0,06; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,5 %

  - Степень защиты — IP54

  - Масса приборов — не более 1,9 кг

  - Средний срок службы — не менее 10 лет

  - Материал корпуса: алюминиевый сплав

  - По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение УХЛ3.1 (для работы при температуре от минус 10 до плюс 70 оС), а также исполнение У2 (для работы при температуре от минус 55 до плюс 70 оС), Т3 (для работы при температуре от минус 10 до плюс 70 оС)

  - Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 10 до 55 Гц с амплитудой до 0,35 мм (группа N2 по ГОСТ Р 52931-2008)

  - Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20×1,5-8g, G1/2-B, R1/2

- Технические характеристики сигнализирующего устройства:

Сигнализирующее устройство по подключению внешних цепей имеет исполнения III, IV, V, VI по ГОСТ 2405-88

  - Максимальное значение тока управления: 1А

  - Максимальное значение напряжения управления: 220 В переменного тока

- Электротехнические характеристики приборов:

  - Выходной сигнал — постоянный ток: (4-20); (0-5) мА

  - Сопротивление нагрузки приборов (линия связи — трехпроводная): с выходным сигналом (4-20) мА — не более 600 Ом

с выходным сигналом (0-5) мА — не более 2500 Ом

  - Напряжение питания 24 В постоянного тока

РАДИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, БЕЗ ФЛАНЦА

Схема внешних соединений

Кнопочная клавиатура на передней панели прибора позволяет проводить:

- установку (переустановку) диапазона измерений;

- выбор единиц измерения: кПа, МПа, кгс/см2 и др.;

- настройку выходного сигнала;

- выбор исполнения и значения уставок коммути- рующего устройства;

- контроль настройки параметров приборов;

- автокорректировку временного дрейфа (установ- ку нуля);

- изменение времени усреднения результата изме- рения и выходного сигнала (демпфирование).

- Потребляемая мощность приборов — не более 4,2 В • А

  - Схема условного обозначения при заказе - на странице 118

## ДМ5001

МАНОМЕТРЫ ЦИФРОВЫЕ

Манометры цифровые ДМ5001 предназначены для измерения избыточного и (или) вакуумметрического давления неагрессивных сред (некристаллизующиеся жидкости, газы и пары, в т. ч. кислород) и преобразования его в электрический унифицированный выходной сигнал (4-20) или (0-5) мА с отображением информации о давлении на цифровом табло.

Функциональные назначения приборов: цифровая индикация текущего значения давления, преобразование давления жидкостей и газов в унифицированный токовый выходной сигнал, сигнализация отклонения контрольного параметра от уставок.

По требованию заказчика приборы могут иметь стандартный цифровой интерфейс RS-232. На передней панели размещена кнопочная клавиатура для автокоррекции «О», перепрограммирования сигнализирующих уставок, перекалибровки шкалы и выходного тока. Приборы соответствуют требованиям электромагнитной совместимости группе II (A) ГОСТ 29254-91.

Дополнительно манометры могут поставляться в комплектации с блоком питания. Приборы выпускаются для поставки на АЭС.

Межповерочный интервал - 1 год. Гарантийный срок эксплуатации - 3 года.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазоны измерений приборов:

ДМ5001 от 0 до 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000 кгс/см2

ДМ5001 от -1 до 0 кгс/см2

ДМ5001 от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2

По заказу приборы поставляются в единицах измерения кПа, МПа, бар

ДМ5001Е — цифровой манометр с токовым выходом

ДМ5001Г — цифровой манометр с токовым выходом и сигнализирующим устройством для управления внешними цепями

- Чувствительный элемент — манометрическая пружина

- Диаметр корпуса — 100 мм

- Предел допускаемой основной погрешности ± 1 %

- Степень защиты — IP65

- Масса приборов — не более 1,2 кг

- Средний срок службы — не менее 8 лет

- Материал корпуса: алюминиевый сплав, держатель — латунь

- По устойчивости к климатическим воздействиям по ГОСТ 15150-69 приборы имеют исполнение У2, для работы при температуре от минус 40 до плюс 50 °С, а также исполнение Т2, для работы при температуре от минус 10 до плюс 60 °С

- Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 10 до 55 Гц с амплитудой 0,35 мм (группа N2 по ГОСТ Р 52931 - 2008)

- Варианты исполнения: приборы изготавливаются с радиальным штуцером с задним фланцем (базовое исполнение), с радиальным штуцером без фланца, с осевым штуцером с задним фланцем

- Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20×1,5-8g, G1/2-B

  - Технические характеристики сигнализирующего устройства:

Сигнализирующее устройство по подключению внешних цепей имеет исполнения III, IV, V, VI по ГОСТ 2405-88

- Максимальное значение силы тока управления: 3 А

- Максимальное значение напряжения управления: 250 В — переменного тока, 30 В — постоянного тока

  - Электротехнические характеристики приборов:

- Выходной сигнал — постоянный ток: (4-20); (0-5) мА

- Сопротивление нагрузки приборов (линия связи — трехпроводная): с выходным сигналом (4-20) мА — не более 600 Ом

с выходным сигналом (0-5) мА — не более 2500 Ом

Схемы внешних соединений

## ТУ 311-00225590.022-94

РАДИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, С ЗАДНИМ ФЛАНЦЕМ

ОСЕВОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, С ЗАДНИМ ФЛАНЦЕМ

- Напряжение питания 24 или 36 В

- Потребляемая мощность приборов — не более: 3,6 В • А

  - Схема условного обозначения при заказе - на странице 119

## ДМ5007, ДМ5007А, ДМ5007Ех, ДМ5007АЕх

ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ

Датчики давления ДМ5007, ДМ5007А, ДМ5007Ех, ДМ5007АЕх предназначены для измерения абсолютного давления (ДА), избыточного давления (ДИ), разряжения (ДВ), разности давлений (ДД), избыточного давления-разрежения (ДВИ) и преобразования в унифицированный сигнал постоянного тока.

Датчики ДМ5007 и ДМ5007А — общепромышленного исполнения, датчики ДМ5007Ех являются взрывозащищенными с видом взрывозащиты «Взрывонепроницаемая оболочка» с маркировкой взрывозащиты «1ЕхdIIВТ5Х», датчики ДМ5007АЕх являются взрывозащищенными с видом взрывозащиты «Искробезопасная электрическая цепь» с маркировкой взрывозащиты «0ЕхiaIIСТ5Х».

Приборы соответствуют требованиям электромагнитной совместимости группе II (A) ГОСТ Р 29254-91.

Датчик давления типа ДМ5007АЕх(Ех)-ДД конструктивно связан с трехходовым краном.

Межповерочный интервал - 3 года. Гарантийный срок эксплуатации - 3 года.

Дополнительно датчики давления могут поставляться в комплектации с блоком питания и измерителем цифровым ЦИ5003. Технические характеристики ЦИ5003 — на странице 24.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальные верхние пределы измерений датчиков ДМ5007: 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 МПа Максимальные верхние пределы измерений датчиков ДМ5007А, ДМ5007АЕх, ДМ5007Ех: ДИ — 10; 16; 25; 60; 63; 100; 160; 250; 400; 600; 630 кПа

0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 6,3; 10; 16; 25; 40; 60; 63; 100; 160; 250 МПа

ДА — 600; 630 кПа

0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 6,3; 10; 16 МПа

ДВ — 10; 16; 25; 40; 60; 63; 100 кПа

ДД— 10; 16; 25; 60; 63; 100; 160; 250; 400; 600; 630 кПа

0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 МПа

ДВИ — Разрежения: 0,1 МПа; Избыточного давления: 0,06; 0,15; 0,3; 0,5; 0,9; 1,5; 2,4 МПа

По заказу приборы поставляются в единицах измерения кПа; МПа; кгс/см2; бар; мм рт. ст.; мм вод. ст., атм

- Пределы допускаемой основной погрешности ±0,25; 0,5 % (для ДМ5007 только ±0,5 %)

- Степень защиты: IP65

- Масса приборов: ДМ5007, ДМ5007А — не более 0,35 кг, ДМ5007АЕх, ДМ5007Ех — не более 0,4 кг, ДМ5007АЕх-ДД, ДМ5007Ех-ДД — не более 0,8 кг

- Средний срок службы — не менее 8 лет

- Материалы деталей:

Корпус: ударопрочный полистирол (для ДМ5007), нержавеющая сталь Мембрана: титан

Штуцер: нержавеющая сталь

- По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У2, но для работы при температуре от минус 40 до плюс 70 °С и от минус 55 до плюс 70 °С

- Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20×1,5-8g, G1/2-B, K1/4

  - Электротехнические характеристики приборов:

    - Выходной сигнал — постоянный ток: (4-20) мА (двухпроводная линия связи), (0-5) мА (трехпроводная линия связи); (для датчиков типа ДМ5007, ДМ5007АЕх, ДМ5007-ДД - только (4-20) мА (двухпроводная линия связи))

    - Сопротивление нагрузки приборов:

## ТУ 311-00225590.012-95

ДМ5007А-ДИ	ДМ5007АЕх-ДИ	ДМ5007Ех-ДД

Схемы внешних соединений

с выходным сигналом (4-20) мА — от 0,2 до 1000 Ом с выходным сигналом (0-5) мА — от 0,2 до 2500 Ом

    - Напряжение питания: (17-42) В постоянного тока

    - Потребляемая мощность датчиков:

(4-20) мА

(0-5) мА

выходной сигнал (4-20)мА — не более 0,85 В • А выходной сигнал (0-5) мА — не более 0,36 В • А

      - Схема условного обозначения при заказе - на странице 118

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазоны измеряемых температур:

- нижний предел -50; -25; 0 0С

- верхний предел 0; 25; 50; 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400 0С

- Варианты исполнения:

исполнение 3 - общепромышленное, неподвижный штуцер исполнение 4 - общепромышленное, подвижный штуцер исполнение 5 - взрывозащищенное, неподвижный штуцер исполнение 6 - взрывозащищенное, подвижный штуцер

- Пределы допускаемой основной погрешности ±0,25; 0,5 %

- Степень защиты — IP65

- Масса приборов — не более 0,6 кг

- Средний срок службы — не менее 8 лет

- Материалы деталей:

Корпус: нержавеющая сталь (ТС5008Ех), алюминиевый сплав (ТС5008) Элементы защитной арматуры: нержавеющая сталь

- По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У2 (но для работы при температуре от минус 40 до плюс 70 °С) по ГОСТ 15150-69

- Датчики устойчивы к воздействию синусоидальной вибрации частотой от 5 до 100 Гц с амплитудами от 2,5 до 0,1 мм

- Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20×1,5-8g, М12×1,5-8g

  - - Выходной сигнал — постоянный ток: (4-20) мА (двухпроводная линия связи)

(0-5) мА (трехпроводная линия связи)

Исполнение 3

Исполнение 6

Исполнение 4

(4-20) мА

- Сопротивление нагрузки приборов:

с выходным сигналом (4-20) мА — от 0,2 до 1000 Ом с выходным сигналом (0-5) мА — от 0,2 до 2500 Ом

- Напряжение питания: (17-42) В постоянного тока

- Потребляемая мощность датчиков:

выходной сигнал (4-20)мА — не более 0,85 В • А выходной сигнал (0-5) мА — не более 0,36 В • А

- Схема условного обозначения при заказе - на странице 118

(0-5) мА

## ЦИ5003

ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ

Измеритель цифровой предназначен для преобразования унифицированного выходного токового сигнала (4-20) мА датчиков физических величин (давления, температуры, влажности, расхода, уровня и т.п.) в цифровое значение и отображения текущего значения физической величины на цифровом табло.

Модификации прибора имеют дополнительно стандартный цифровой интерфейс RS-232, RS-485, а также двухканальное электроконтактное устройство для сигнализации или управления внешними электрическими цепями. Входная двухполюсная цепь прибора включается в разрыв токовой петли датчика и гальванически (оптически) развязана с преобразовательной частью прибора.

Расположенные на передней панели прибора сенсорные элементы управления позволяют произвести настройку прибора, корректировку погрешности и перекалибровку, а также установку значений уставок срабатывания электроконтактного устройства.

Приборы имеют защиту в соответствии с требованиями электромагнитной совместимости, соответствуют группе (II) А по ГОСТ 29254-91.

Межповерочный интервал - 2 года. Гарантийный срок эксплуатации - 3 года.

ТУ 4221-049-00225590-2005

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модификации:

ЦИ5003Б/1 - цифровая индикация текущего значения физической величины (давления, температуры и т.д.) на светодиодном дисплее, гальваническая развязка входной цепи и цепи питания

ЦИ5003Б/2 - цифровая индикация текущего значения физической величины (давления, температуры и т.д.) на светодиодном дисплее, гальваническая развязка входной цепи и цепи питания, сигнализация повышения или понижения физической величины установленных граничных значений

- Предел допускаемой основной погрешности ± 0,1; 0,15 %

- Степень защиты — IP40; со стороны передней панели — IP54

- Масса приборов — не более 0,2 кг

- Средний срок службы — не менее 10 лет

- Материал корпуса: ударопрочный полистирол

- По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У3 (но для работы при температуре от минус 30 до плюс 55 °С) по ГОСТ 15150-69

- Технические характеристики сигнализирующего устройства:

Сигнализирующее устройство по подключению внешних цепей имеет исполнения III, IV, V, VI по ГОСТ 2405-88

- Максимальное значение силы тока управления: 5 А

- Максимальное значение напряжения управления: 220 В переменного тока

  - Электротехнические параметры приборов:

    - Входной сигнал — постоянный ток: (4-20) мА

    - Напряжение питания: (9-36) В постоянного тока

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазоны измерений приборов:

избыточное давление: от 0 до 100 МПа абсолютное давление: от 0 до 2,5 МПа вакуумметрическое давление: от -0,1 МПа до 0

мановакуумметрическое давление: от -0,1 МПа до 2,4 МПа разность давлений: от 0,25 кПа до 16 МПа

- Пределы допускаемой основной погрешности: ±0,1 % ±0,15 % ±0,2 % ±0,25 % ±0,5 %

- Степень защиты — IP66

- Масса приборов не более:

1,5 кг- для моделей 2051, 2141, 2151, 2161, 2171, 2341, 2351, 2241;

1,9 кг - для моделей 2150, 2160, 2170, 2230, 2240, 2330, 2340, 2350, 2142, 2242, 2342;

3,0 кг - для модели 2050;

4,8 кг - для моделей 2030, 2040, 2120, 2220, 2320;

5,8 кг - для моделей 2420, 2430, 2434, 2440, 2444, 2450, 2460;

10,0 кг - для моделей 2110, 2210, 2310, 2140;

12,0 кг - для модели 2410, 2420ДГ, 2420ДГУ, 2430ДГ, 2430ДГУ

- По устойчивости к климатическим воздействиям датчик имеет следующие исполнения по ГОСТ 15150-69: У2 (основное исполнение) - для работы при температуре от минус 30 до плюс 50 °С (по требованию заказчика датчики могут изготовляться для работы при температуре от минус 40 до плюс 80 °С); УХЛЗ.1 - для работы при температуре от минус 5 до плюс 50 °С; ТЗ - для работы при температуре от минус 5 до плюс 80 °С

- Датчик по устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха соответствует группам исполнения В4 и С4 по ГОСТ Р 52931-2008

- Выходной токовый сигнал: 4-20 мА (двух- и четырехпроходная линии связи)

- Вид характеристики: линейновозрастающая (4-20 мА), линейноубывающая (20-4 мА) и корнеизвлекающая

- Датчик имеет два дискретных выхода управления внешними устройствами (уставки)

- Датчик является многопредельным и может быть перенастроен на любой верхний предел измерений или диапазон измерений в пределах конкретной модели

- Схема условного обозначения датчиков - на странице 119

При выпуске из производства, в соответствии с заказом, датчик настраивается на режим работы:

- верхний и нижний пределы измерений, не выходящие за крайние значения, предусмотренные для данной модели;

- единицы измерения Пa, кПа, МПа, кгс/см2, кгс/м2, мбар, бар, %;

- вид характеристики выходного сигнала: прямая или обратная, в том числе линейная или корнеизвлекающая, со значениями диапазонов токового выходного сигнала 4-20 мА;

- логику срабатывания уставок (в датчиках с уставками);

- начальные пороги срабатывания и возврата уставок (в датчиках с уставками);

- возврат к «заводским» установкам.

В процессе эксплуатации пользователь может производить оперативную перенастройку датчика на необходимый ему режим работы, а так же устанавливать корнеизвлекающий вид характеристики выходного сигнала, требуемое время демпфирования и необходимое разрешение цифрового индикатора. Перенастройка производится с помощью кнопочной панели, ручного коммуникатора, или персонального компьютера. При этом сохраняется возможность возврата к заводским установкам.

#### М-3ВУКс, В-3ВУКс, МВ-3ВУКс

МАНОМЕТРЫ, ВАКУУММЕТРЫ И МАНОВАКУУММЕТРЫ ВИБРОУСТОЙЧИВЫЕ КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ

Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие М-3ВУКс, В-3ВУКс и МВ-3ВУКс предназначены для измерения агрессивных сред, в том числе жидкого, газообразного и водного раствора аммиака, сероводородосодержащих сред, газоводонефтяной эмульсии с температурой до плюс 90 °С, вязкостью от 10 до 300 сСт, содержанием Н2S и СO2 до 25 % по объему каждого, нефти и нефтепродуктов с содержанием парафина до 10 % весовых.

Виброустойчивость приборов обеспечивается за счет заполнения полости корпуса полиметилсилоксановой жидкостью.

Приборы одобрены Российским Морским Регистром Судоходства.

Межповерочный интервал - 2 года. Гарантийный срок эксплуатации - 3 года.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазоны показаний приборов:

М-3ВУКс от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600 кгс/см2

В-3ВУКс от -1 до 0 кгс/см2

МВ-3ВУКс от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2

По заказу приборы поставляются в единицах измерения кПа (до 6 кгс/см2), МПа (с 9 кгс/см2)

- Диаметр корпуса — 100 мм

- Класс точности приборов — 1,5 (по заказу 1,0)

- Степень защиты — IP65

- Масса приборов: не более 0,8 кг

- Средний срок службы — не менее 8 лет

- Материалы деталей: Корпус: нержавеющая сталь

Стекло: силикатное (по заказу безопасное стекло) Трубчатая пружина: железоникелевый сплав Держатель: нержавеющая сталь

Механизм: нержавеющая сталь

- По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 (но для работы при температуре от минус 45 до плюс 70 °С с заполнением полости полиметилсилоксановой жидкостью ПМС-300 и от минус 65 до плюс 70 °С с заполнением смесью ПМС-100р и ПМС-300 по ГОСТ 13032-77)

- Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 120 Гц с амплитудой 0,15 мм и ускорением 19,6 м/с2 (группа V4 по ГОСТ Р 52931-2008) Примечание - Приборы выдерживают вибрацию частотой от 120 до 250 Гц при виброускорении 3 м/с2

- Варианты исполнения: приборы изготавливаются с радиальным штуцером без фланца, с радиальным штуцером с задним фланцем, с осевым штуцером без фланца, с осевым штуцером с задним фланцем

- Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20×1,5-8g, G1/2-B

- Приборы поставляются с демпфером

- По требованию потребителя приборы поставляются с корректором нуля на стрелке

- По требованию потребителя приборы поставляются незаполненными

- По требованию потребителя приборы поставляются с контрольной стрелкой или с указателем предельного давления на стекле (см. на странице 115).

## ТУ 25-7310.041-2014

РАДИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, БЕЗ ФЛАНЦА (С ФЛАНЦЕМ)

ОСЕВОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, БЕЗ ФЛАНЦА (С ФЛАНЦЕМ)

- Схема условного обозначения при заказе - на странице 116

#### М-4ВУКс, В-4ВУКс, МВ-4ВУКс

МАНОМЕТРЫ, ВАКУУММЕТРЫ И МАНОВАКУУММЕТРЫ ВИБРОУСТОЙЧИВЫЕ КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ

Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие М-4ВУКс, В-4ВУКс и МВ-4ВУКс предназначены для измерения агрессивных сред, в том числе жидкого, газообразного и водного раствора аммиака, сероводородосодержащих сред, газоводонефтяной эмульсии с

температурой до плюс 90 °С, вязкостью от 10 до 300 сСт, содержанием Н2S и СO2 до 25 % по объему каждого, нефти и нефтепродуктов с содержанием парафина до 10 % весовых.

Виброустойчивость приборов обеспечивается за счет заполнения полости корпуса полиметилсилоксановой жидкостью.

Приборы одобрены Российским Морским Регистром Судоходства.

Межповерочный интервал - 2 года. Гарантийный срок эксплуатации - 3 года.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазоны показаний приборов:

М-4ВУКс от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600 кгс/см2

В-4ВУКс от -1 до 0 кгс/см2

МВ-4ВУКс от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2

По заказу приборы поставляются в единицах измерения кПа (до 6 кгс/см2), МПа (с 9 кгс/см2)

- Диаметр корпуса — 160 мм

- Класс точности приборов — 1,5 (по заказу 1,0)

- Степень защиты — IP65

- Масса приборов: не более 1,6 кг

- Средний срок службы — не менее 8 лет

- Материалы деталей: Корпус: нержавеющая сталь

Стекло: силикатное (по заказу безопасное стекло) Трубчатая пружина: железоникелевый сплав Держатель: нержавеющая сталь

Механизм: нержавеющая сталь

- По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 (но для работы при температуре от минус 45 до плюс 70 °С с заполнением полости полиметилсилоксановой жидкостью ПМС-300 и от минус 65 до плюс 70 °С с заполнением смесью ПМС-100р и ПМС-300 по ГОСТ 13032-77)

- Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 120 Гц с амплитудой 0,15 мм и ускорением 19,6 м/с2 (группа V4 по ГОСТ Р 52931-2008) Примечание - Приборы выдерживают вибрацию частотой от 120 до 250 Гц при виброускорении 3 м/с2

- Варианты исполнения: приборы изготавливаются с радиальным штуцером без фланца, с радиальным штуцером с задним фланцем, с осевым штуцером без фланца, с осевым штуцером с задним фланцем

- Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20×1,5-8g, G1/2-B, K 1/2˝

- Приборы поставляются с демпфером

- По требованию потребителя приборы поставляются с корректором нуля на стрелке

- По требованию потребителя приборы поставляются незаполненными

- По требованию потребителя приборы поставляются с контрольной стрелкой или с указателем предельного давления на стекле (см. на странице 115).

## ТУ 25-7310.041-2014

РАДИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, БЕЗ ФЛАНЦА (С ФЛАНЦЕМ)

ОСЕВОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, БЕЗ ФЛАНЦА (С ФЛАНЦЕМ)

- Схема условного обозначения при заказе - на странице 116

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазоны показаний приборов:

М-3ВУ от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600 кгс/см2

В-3ВУ от -1; -0,6 до 0 кгс/см2

МВ-3ВУ от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2

По заказу приборы поставляются в единицах измерения кПа (до 6 кгс/см2), МПа (с 9 кгс/см2)

- Диаметр корпуса — 100 мм

- Класс точности приборов — 1,5 (по заказу 1,0)

- Степень защиты — IP54

- Масса приборов — не более 0,8 кг

- Средний срок службы — не менее 8 лет

- Материалы деталей:

Корпус: алюминиевый сплав Стекло: силикатное

Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав Держатель: медный сплав, нержавеющая сталь

Механизм: медный сплав, нержавеющая сталь

- По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У2, а также исполнение ОМ2 по ГОСТ 15150-69 (но для работы при температуре от минус 60 до

плюс 70 °С)

- Приборы устойчивы к воздействию вибрации в диапазоне частот от 5 до 120 Гц

с амплитудой до 0,15 мм и ускорением 19,6 м/с2 (группа V4 по ГОСТ Р 52931-2008) Примечание - Приборы выдерживают вибрацию частотой от 120 до 250 Гц при виброускорении 3 м/с2

- Варианты исполнения: приборы изготавливаются с радиальным штуцером без фланца, с радиальным штуцером с задним фланцем

- Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20×1,5-8g, G1/2-B, K 1/2˝

- Приборы поставляются с демпфером

- Схема условного обозначения при заказе - на странице 116

РАДИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, С ЗАДНИМ ФЛАНЦЕМ

РАДИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, БЕЗ ФЛАНЦА

## ДМ8008-ВУ, ДВ8008-ВУ, ДА8008-ВУ, ДМ8008А-ВУ, ДА8008А-ВУ

### МАНОМЕТРЫ, ВАКУУММЕТРЫ

И МАНОВАКУУММЕТРЫ ВИБРОУСТОЙЧИВЫЕ

Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие виброустойчивые ДМ8008-ВУ, ДВ8008-ВУ, ДА8008-ВУ, ДМ8008А-ВУ, ДА8008А-ВУ предназначены

для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся жидкостей, пара и газа, в том числе кислорода, ацетилена, жидкого, газообразного и водного раствора аммиака. Приборы для измерения газообразного и водного раствора аммиака имеют дополнительную температурную шкалу.

Виброустойчивость приборов обеспечивается за счет заполнения полости корпуса полиметилсилоксановой жидкостью ПМС-300.

Межповерочный интервал - 2 года. Гарантийный срок эксплуатации - 2 года.

ТУ 4212-003-42368375-01

РАДИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, БЕЗ ФЛАНЦА

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазоны показаний приборов:

ДМ8008-ВУ от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600 кгс/см2

ДМ8008А-ВУ от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600 кгс/см2

ДМ8008-ВУ с мембранным разделителем (исполнение I и II) от 0 до 10 кгс/см2

ДВ8008-ВУ от -1 до 0 кгс/см2

ДА8008-ВУ, ДМ8008А-ВУ от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2

По заказу приборы поставляются в единицах измерения кПа (до 6 кгс/см2), МПа (свыше 9 кгс/см2)

- Диаметр корпуса — 108 мм

- Класс точности — 1,5 (по заказу 1,0); 2,5 для приборов с мембранным разделителем

- Степень защиты — IP54, IP65

- Масса прибора — не более 0,9 кг, с мембранным разделителем - не более 1,5 кг

- Средний срок службы — не менее 10 лет

- Материалы деталей:

Корпус: алюминиевый сплав Стекло: силикатное

Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав Держатель: медный сплав, сталь

Механизм: медный сплав, нержавеющая сталь, сталь 08кп

- По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У2, а также исполнение Т2 по ГОСТ 15150-69 (но для работы при температуре от минус 45 до плюс 60 °С)

- Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 120 Гц     с амплитудой 0,15 мм и ускорением 19,6 м/с2 (группа V4 по ГОСТ Р 52931-2008).

Приборы прочны при воздействии ударов с ускорением 100 м/c2, длительностью ударного импульса 2 мс, общим числом ударов не менее 1000

- Варианты исполнения: приборы изготавливаются с радиальным штуцером без фланца, с осевым штуцером без фланца, с мембранным разделителем двух исполнений, отличающихся способом присоединения к месту отбора давления

- Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20×1,5-8g, G1/2˝

- Схема условного обозначения при заказе - на странице 116

МАНОМЕТР С МЕМБРАННЫМ РАЗДЕЛИТЕЛЕМ, ИСПОЛНЕНИЕ I

МАНОМЕТР С МЕМБРАННЫМ РАЗДЕЛИТЕЛЕМ, ИСПОЛНЕНИЕ II

ОСЕВОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, БЕЗ ФЛАНЦА

Диапазоны показаний приборов:

ДМ8008-ВУ от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600 кгс/см2

ДВ8008-ВУ от -1 до 0 кгс/см2

ДА8008-ВУ от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2

По заказу приборы поставляются в единицах измерения кПа (до 6 кгс/см2), МПа (свыше 9 кгс/см2)

- Диаметр корпуса — 100 (исполнение Ст); 160 мм (исполнение III)

- Класс точности прибора — 1,5 (по заказу 1,0)

- Степень защиты — IP54; IP65

- Масса прибора — диаметром 100 мм не более 0,9 кг, диаметром 160 мм не более 1,8 кг

- Средний срок службы — не менее 10 лет

- Материалы деталей: Корпус: нержавеющая сталь Стекло: силикатное

Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав Держатель: медный сплав, сталь

Механизм: медный сплав, нержавеющая сталь, сталь 08кп

- По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение УХЛ1 (для работы при температуре от минус 45 до плюс 70 °С при заполнении ПМС-300, от минус 65 до плюс 70 °С при заполнении смесью ПМС-100р и ПМС-300)

- Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 120 Гц     с амплитудой 0,15 мм и ускорением 19,6 м/с2 (группа V4 по ГОСТ Р 52931-2008).

Приборы прочны при воздействии ударов с ускорением 100 м/c2, длительностью ударного импульса 2 мс, общим числом ударов не менее 1000.

- Варианты исполнения: приборы изготавливаются с радиальным штуцером без фланца, с радиальным штуцером с фланцем

- Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20×1,5-8g, G1/2˝

- Схема условного обозначения при заказе - на странице 116

РАДИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, С ФЛАНЦЕМ

D

4 îòâ. d

17-0,43   	Á

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон показаний приборов:

ДМ 8032-ВУ от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600 кгс/см2 (жидкости, пар, газ)

ДМ 8032-ВУ от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250 кгс/см2 (ацетилен)

ДА 8032-ВУ от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 (жидкости, пар, газ, в т. ч. кислород, ацетилен) ДВ 8032-ВУ – от -1 до 0 кгс/см2

По заказу приборы поставляются в единицах измерения кПа (до 6 кгс/см2), МПа (свыше 9 кгс/см2)

- Диаметр корпуса – 66 мм

- Класс точности приборов – 2,5 (по заказу 1,5)

- Степень защиты – IP54

- Масса приборов – не более 0,3 кг

- Средний срок службы – не менее 10 лет

- Материалы деталей: Корпус: сталь Стекло: органическое

Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав Держатель: медный сплав, сталь

Механизм: медный сплав, нержавеющая сталь, сталь 08кп

- По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У2, а также исполнение Т2 по ГОСТ 15150-69 (но для работы при температуре от минус 45 до плюс 60 °С)

- Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 120 Гц с амплитудой 0,15 мм и ускорением 19,6 м/с2 (группа V4 по ГОСТ Р 52931-2008)

- Приборы прочны при воздействии ударов с ускорением 100 м/c2, длительностью ударного импульса 2 мс, общим числом ударов не менее 1000

- Варианты исполнения: приборы изготавливаются с радиальным штуцером без фланца, с радиальным штуцером с задним фланцем, с осевым штуцером без фланца, с осевым штуцером с задним фланцем

- Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М12×1,5-8g, G1/4˝-В

- Схема условного обозначения при заказе - на странице 116

РАДИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, БЕЗ ФЛАНЦА

ОСЕВОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, С ФЛАНЦЕМ

## МПТИ, ВПТИ, МВПТИ	ТУ 4212-044-00225590-2003

#### МАНОМЕТРЫ, ВАКУУММЕТРЫ И МАНОВАКУУММЕТРЫ ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие для точных измерений МПТИ, ВПТИ и МВПТИ предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся жидкостей, газа и пара, в том числе кислорода, и применения в сферах государственного метрологического контроля и надзора (ГМКиН) и государственной системы промышленных приборов и средств автоматизации (ГСП). Манометры, вакуумметры и мановакуумметры класса точности 1 и 0,6 имеют корректор нуля на стрелке, либо на корпусе. Приборы класса точности 0,4 выпускаются с корректором нуля только на корпусе.

Приборы класса точности 0,4 допускается использовать в качестве рабочих эталонов при соблюдении необходимых соотношений пределов допускаемых основных погрешностей с рабочими средствами измерений.

Методика поверки 5ШО.283.421МП утверждена ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС». Приборы выпускаются для поставки на АЭС.

Межповерочный интервал - 1 год. Гарантийный срок эксплуатации - 3 года.

#### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазоны показаний приборов:

МПТИ от 0 до 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600 кгс/см2

ВПТИ от -1 до 0 кгс/см2

МВПТИ от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2

По заказу приборы поставляются в единицах измерения кПа (до 6 кгс/см2), МПа (с 9 кгс/см2)

- Диаметр корпуса — 160 мм

- Класс точности приборов — 0,4; 0,6; 1,0

- Степень защиты — IP53

- Масса приборов — не более 1,5 кг

- Средний срок службы — не менее 10 лет

- Материалы деталей:

Корпус: алюминиевый сплав Стекло: силикатное

Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав Держатель: медный сплав, нержавеющая сталь

Механизм: бронза, нержавеющая сталь, сталь 08кп

- По устойчивости к климатическим воздействиям приборы классов точности 0,6 и 1 имеют исполнение У2 и Т2 (но для работы при температуре от минус 50 до плюс 60 °С), приборы с классом точности 0,4 имеют исполнение У3 и Т3 по ГОСТ 15150-69 (но для работы при температуре от минус 30 до плюс 50 °С)

- Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм (группа L3 по ГОСТ Р 52931-2008)

- Варианты исполнения: приборы изготавливаются с радиальным штуцером без фланца

- Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера: М20×1,5-8g - для всех диапазонов показаний;

G1/2-B, K 1/2’’ - для диапазонов показаний до 600 кгс/см2

- Приборы поставляются с демпфером

- По требованию потребителя приборы класса точности 0,4 поставляются с зеркальной шкалой

- Схема условного обозначения при заказе - на странице 116

РАДИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, БЕЗ ФЛАНЦА

#### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАДИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, БЕЗ ФЛАНЦА

Диапазоны измерений приборов:

ДМ2018 от 0 до 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250 кгс/см2

ДА2018 от -1 до 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2

По заказу приборы поставляются в единицах измерения кПа (до 6 кгс/см2), МПа (с 9 кгс/см2)

- Диаметр корпуса — 40 мм

- Класс точности приборов — 4,0 (по заказу 2,5)

- Степень защиты — IP40

- Масса приборов — не более 0,08 кг

- Средний срок службы — не менее 10 лет

- Материалы деталей: Корпус: сталь Стекло: литое

Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав Держатель: медный сплав

Механизм: медный сплав, нержавеющая сталь

- По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У2 по ГОСТ 15150-69 (но для работы при температуре от минус 50 до плюс 60 °С)

- Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм (группа L1 по ГОСТ Р 52931-2008)

- Варианты исполнения: приборы изготавливаются с осевым штуцером без фланца, с радиальным штуцером без фланца

- Приборы могут быть изготовлены с резьбой присоединительного штуцера М10×1-6g, G1/8-B, K 1/8’’

- Схема условного обозначения при заказе - на странице 116

Диапазоны измерений приборов:

ДМ2029 от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250 кгс/см2

ДВ2029 от -1 до 0 кгс/см2

ДА2029 от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2

По заказу приборы поставляются в единицах измерения кПа (до 6 кгс/см2), МПа (с 9 кгс/см2)

- Диаметр корпуса — 50 мм

- Класс точности приборов — 2,5

- Степень защиты — IP40

- Масса приборов — не более 0,1 кг

- Средний срок службы — не менее 10 лет

- Материалы деталей: Корпус: сталь Стекло: литое

Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав Держатель: медный сплав

Механизм: медный сплав

- По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У2 и Т2 по ГОСТ 15150-69 (но для работы при температуре от минус 50 до плюс 60 °С)

- Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм (группа L1 по ГОСТ Р 52931-2008)

- Варианты исполнения: приборы изготавливаются с радиальным штуцером без фланца

- Приборы могут быть изготовлены с резьбой присоединительного штуцера М12×1,5-8g, G1/4-B, K 1/4˝, R 1/4˝

- Приборы могут поставляться с демпфером

- По требованию потребителя приборы окрашиваются по роду газа и другим цветом

РАДИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, БЕЗ ФЛАНЦА

Диапазоны показаний приборов:

МП2-У от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600 кгс/см2

ВП2-У от -1 до 0 кгс/см2

МВП2-У от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2

По заказу приборы поставляются в единицах измерения кПа (до 6 кгс/см2), МПа (с 9 кгс/см2)

- Диаметр корпуса — 60 мм

- Класс точности приборов — 2,5 (по заказу 1,5)

- Степень защиты — IP40

- Масса приборов — не более 0,15 кг

- Средний срок службы — не менее 10 лет

- Материалы деталей: Корпус: сталь Стекло: литое

Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав Держатель: медный сплав

Механизм: медный сплав, нержавеющая сталь

- По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У2 по ГОСТ 15150-69 (но для работы при температуре от минус 50 до плюс 60 °С)

- Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм (группа L3 по ГОСТ Р 52931-2008)

- Варианты исполнения: приборы изготавливаются с радиальным штуцером без фланца, с радиальным штуцером с задним фланцем, с осевым штуцером без фланца, с осевым штуцером с передним фланцем

- Приборы могут быть изготовлены с резьбой присоединительного штуцера радиального исполнения: М12×1,5-8g, G1/4-B, K 1/4˝, R 1/4˝; осевого исполнения: М12×1,5-8g

РАДИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, БЕЗ ФЛАНЦА	ОСЕВОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, БЕЗ ФЛАНЦА

РАДИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, БЕЗ ФЛАНЦА

РАДИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, С ЗАДНИМ ФЛАНЦЕМ

#### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазоны показаний приборов:

МП3-У от 0 до 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600 кгс/см2

ВП3-У от -1; -0,6 до 0 кгс/см2

МВП3-У от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2

По заказу приборы поставляются в единицах измерения кПа (до 6 кгс/см2), МПа (с 9 кгс/см2)

- Диаметр корпуса — 100 мм

- Класс точности приборов — 1,5 (по заказу 1,0, кроме МП3-У от 0 до 0,6 кгс/см2)

- Степень защиты — IP40 (по заказу IP53, IP54)

- Масса приборов — не более 0,7 кг

- Средний срок службы — не менее 10 лет

- Материалы деталей:

Корпус: сталь, алюминиевый сплав, ударопрочный полистирол Стекло: силикатное

Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав Держатель: медный сплав, сталь

Механизм: медный сплав, нержавеющая сталь, сталь 08кп

- По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У2 и Т2 по ГОСТ 15150-69 (но для работы при температуре от минус 50 до плюс 60 °С - для при- боров в металлическом корпусе и от минус 30 до плюс 60 °С - в корпусе из полистирола)

- Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 25 Гц с амплитудой до 0,1 мм (группа L3 по ГОСТ Р 52931-2008)

- Варианты исполнения: приборы изготавливаются с радиальным штуцером без фланца, с радиальным штуцером с задним фланцем, с осевым штуцером без фланца, с осевым штуцером с передним фланцем

- Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20×1,5-8g, G1/2-B, K 1/2˝

- С демпфером поставляются приборы с диапазоном показаний со 100 кгс/см2, а также приборы для измерения давления хладонов; наличие демпфера у приборов с диапазоном показаний до 60 кгс/см2 оговаривается при заказе

или

ОСЕВОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, БЕЗ ФЛАНЦА

ОСЕВОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, С ПЕРЕДНИМ ФЛАНЦЕМ

РАДИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, БЕЗ ФЛАНЦА (С ФЛАНЦЕМ)

#### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазоны показаний приборов:

МП3-У от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600 кгс/см2

ВП3-У от -1; -0,6 до 0 кгс/см2

МВП3-У от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2

По заказу приборы поставляются в единицах измерения кПа (до 6 кгс/см2), МПа (с 9 кгс/см2)

- Диаметр корпуса — 100 мм

- Класс точности приборов — 1,5 (по заказу 1,0)

- Степень защиты — IP54; для приборов в атомном исполнении IP53

- Масса приборов — не более 0,7 кг

- Средний срок службы — не менее 10 лет

- Материалы деталей:

Корпус и обечайка: нержавеющая сталь

Стекло: силикатное (по заказу - безопасное стекло для приборов со степенью защиты IP54) Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав

Держатель: медный сплав, сталь

Механизм: медный сплав, нержавеющая сталь, сталь 08кп

- По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение УХЛ1 (для работы при температуре от минус 70 до плюс 50 °С)

- Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 25 Гц       с амплитудой до 0,1 мм (группа L3 по ГОСТ Р 52931-2008)

- Варианты исполнения: приборы изготавливаются с радиальным штуцером без фланца, с радиальным штуцером с задним фланцем, с осевым штуцером без фланца, с осевым штуцером с задним фланцем

- Приборы со степенью защиты IP54 изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20×1,5-8g, G1/2-B, K 1/2˝; приборы со степенью защиты IP53 изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20×1,5-8g

- С демпфером поставляются приборы с диапазоном показаний со 100 кгс/см2, а также приборы для измерения давления хладонов; наличие демпфера у приборов с диапазоном показаний до 60 кгс/см2 оговаривается при заказе

- По требованию потребителя приборы со степенью защиты IP54 поставляются с корректором нуля на стрелке, с контрольной стрелкой или с указателем предельного давления на стекле (см. на странице 115)

- Схема условного обозначения при заказе - на странице 116

ОСЕВОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, БЕЗ ФЛАНЦА (С ФЛАНЦЕМ)

РАДИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, БЕЗ ФЛАНЦА

ОСЕВОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, БЕЗ ФЛАНЦА

#### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазоны показаний приборов:

МП4-У от 0 до 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600 кгс/см2

ВП4-У от -1; -0,6 до 0 кгс/см2

МВП4-У от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2

По заказу приборы поставляются в единицах измерения кПа (до 6 кгс/см2), МПа (с 9 кгс/см2)

- Диаметр корпуса — 160 мм

- Класс точности приборов — 1,5 (по заказу 1,0, кроме МП4-У от 0 до 0,6 кгс/см2)

- Степень защиты — IP40 (по заказу IP53, IP54)

- Масса приборов — не более 1,2 кг

- Средний срок службы — не менее 10 лет

- Материалы деталей:

Корпус: сталь, алюминиевый сплав, ударопрочный полистирол Стекло: силикатное

Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав Держатель: медный сплав, сталь

Механизм: медный сплав, нержавеющая сталь, сталь 08кп

- По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У2, а также исполнение Т2 по ГОСТ 15150-69 (но для работы при температуре от минус 50 до плюс 60 °С - для приборов в металлическом корпусе и от минус 30 до плюс 60 °С - в корпусе из полистирола)

- Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм (группа L3 по ГОСТ Р 52931-2008)

- Варианты исполнения: приборы изготавливаются с радиальным штуцером без фланца, с радиальным штуцером с задним фланцем, с осевым штуцером с передним фланцем, с осевым штуцером без фланца

- Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20×1,5-8g, G1/2-B, K 1/2

- С демпфером поставляются приборы с диапазоном показаний со 100 кгс/см2, наличие демпфера у приборов с диапазоном показаний до 60 кгс/см2 оговаривается при заказе

- Схема условного обозначения при заказе - на странице 116

или

РАДИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, С ЗАДНИМ ФЛАНЦЕМ

ОСЕВОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, С ПЕРЕДНИМ ФЛАНЦЕМ

РАДИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, БЕЗ ФЛАНЦА (С ФЛАНЦЕМ)

#### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазоны показаний приборов:

МП4-У от 0 до 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600 кгс/см2

ВП4-У от -1; -0,6 до 0 кгс/см2

МВП4-У от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2

По заказу приборы поставляются в единицах измерения кПа (до 6 кгс/см2), МПа (с 9 кгс/ см2)

- Диаметр корпуса — 160 мм

- Класс точности приборов — 1,5 (по заказу 1,0, кроме МП4-У от 0 до 0,6 кгс/см2)

- Степень защиты — IP54; для приборов в атомном исполнении IP53

- Масса приборов — не более 1,2 кг

- Средний срок службы — не менее 10 лет

- Материалы деталей:

Корпус и обечайка: нержавеющая сталь

Стекло: силикатное (по заказу безопасное стекло для приборов со степенью защиты IP54) Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав

Держатель: медный сплав, сталь

Механизм: медный сплав, нержавеющая сталь, сталь 08кп

- По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение УХЛ1 (для работы при температуре от минус 70 до плюс 50 °С)

- Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 25 Гц         с амплитудой до 0,1 мм (группа L3 по ГОСТ Р 52931-2008)

- Варианты исполнения: приборы изготавливаются с радиальным штуцером без фланца, с радиальным штуцером с задним фланцем, с осевым штуцером без фланца, с осевым штуцером с задним фланцем

- Приборы со степенью защиты IP54 изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20×1,5-8g, G1/2-B, K 1/2˝; приборы со степенью защиты IP53 изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20×1,5-8g

- С демпфером поставляются приборы с диапазоном показаний со 100 кгс/см2; наличие демпфера у приборов с диапазоном показаний до 60 кгс/см2 оговаривается при заказе

- По требованию потребителя приборы со степенью защиты IP54 поставляются с корректором нуля на стрелке, с контрольной стрелкой или с указателем предельного давления на стекле (см. на странице 115)

- Схема условного обозначения при заказе - на странице 116

ОСЕВОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, БЕЗ ФЛАНЦА (С ФЛАНЦЕМ)

Диапазоны показаний приборов:

ДМ8010 от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600 кгс/см2

ДВ8010 от -1 до 0 кгс/см2

ДА8010 от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2

По заказу приборы поставляются в единицах измерения кПа (до 6 кгс/см2), МПа (с 9 кгс/см2)

- Диаметр корпуса — 250 мм

- Класс точности прибора — 1,5 (по заказу 1,0)

- Степень защиты — IP40

- Масса прибора — не более 2,2 кг

- Средний срок службы — не менее 10 лет

- Материалы деталей: Корпус: сталь Стекло: силикатное

Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав Держатель: медный сплав, сталь

Механизм: медный сплав, нержавеющая сталь

- По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У2, а также исполнение Т2 по ГОСТ 15150-69 (но для работы при температуре от минус 50 до плюс 60 °С)

- Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм (группа L3 по ГОСТ Р 52931-2008)

- Варианты исполнения: приборы изготавливаются с радиальным штуцером без фланца

- Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20×1,5-8g, G1/2-B

- Схема условного обозначения при заказе - на странице 116

РАДИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, БЕЗ ФЛАНЦА

РАДИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, БЕЗ ФЛАНЦА

РАДИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, С ЗАДНИМ ФЛАНЦЕМ

#### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазоны показаний приборов:

МП3А-У от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600 кгс/см2

ВП3А-У от -1 до 0 кгс/см2

МВП3А-У от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2

По заказу приборы поставляются в единицах измерения кПа (до 6 кгс/см2), МПа (с 9 кгс/см2)

- Диаметр корпуса — 100 мм

- Класс точности приборов — 1,5 (по заказу 1,0)

- Степень защиты — IP40 (по заказу IP54)

- Масса приборов — не более 0,7 кг

- Средний срок службы — не менее 10 лет

- Материалы деталей:

Корпус: сталь, алюминиевый сплав, ударопрочный полистирол Стекло: силикатное

Трубчатая пружина: железоникелевый сплав Держатель: сталь

Механизм: нержавеющая сталь, алюминиевый сплав

- По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У2 и Т2 по ГОСТ 15150-69 (но для работы при температуре от минус 50 до плюс 60 °С - для приборов в металлическом корпусе и от минус 30 до плюс 60 °С - в корпусе из поли- стирола)

- Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм (группа L3 по ГОСТ Р 52931-2008)

- Варианты исполнения: приборы изготавливаются с радиальным штуцером без фланца, с радиальным штуцером с задним фланцем, с осевым штуцером без фланца, с осе- вым штуцером с передним фланцем

- Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера радиального исполнения: М20×1,5-8g, G1/2-B; осевого исполнения: М20х1,5-8g

- С демпфером поставляются приборы с диапазоном показаний со 160 кгс/см2, наличие демпфера у приборов с диапазоном показаний до 100 кгс/см2 оговаривается при заказе

или

ОСЕВОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, БЕЗ ФЛАНЦА

ОСЕВОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, С ПЕРЕДНИМ ФЛАНЦЕМ

- Класс точности приборов — 1,5 (по заказу 1,0)

- Степень защиты — IP40 (по заказу IP53)

- Масса приборов — не более 1,2 кг

- Средний срок службы — не менее 10 лет

- Материалы деталей:

Корпус: сталь, алюминиевый сплав, ударопрочный полистирол Стекло: силикатное

Трубчатая пружина: железоникелевый сплав Держатель: сталь

Механизм: нержавеющая сталь, алюминиевый сплав

- По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У2 и Т2 по ГОСТ 15150-69 (но для работы при температуре от минус 50 до плюс 60 °С - для приборов в металлическом корпусе и от минус 30 до плюс 60 °С - в корпусе из полистирола)

- Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм (группа L3 по ГОСТ Р 52931-2008)

- Варианты исполнения: приборы изготавливаются с радиальным штуцером без фланца, с радиальным штуцером с задним фланцем, с осевым штуцером без фланца, с осевым штуцером с передним фланцем

- Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20×1,5-8g, G1/2-B, K 1/2˝

- С демпфером поставляются приборы с диапазоном показаний со 160 кгс/см2, наличие демпфера у приборов с диапазоном показаний до 100 кгс/см2 оговаривается при заказе

РАДИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, С ЗАДНИМ ФЛАНЦЕМ

ОСЕВОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, С ПЕРЕДНИМ ФЛАНЦЕМ

## МП3А-Кс, ВП3А-Кс, МВП3А-Кс	ТУ 25-7329.002-96

МАНОМЕТРЫ, ВАКУУММЕТРЫ И МАНОВАКУУММЕТРЫ КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ

Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие МП3А-Кс, ВП3А-Кс,

МВП3А-Кс предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления агрессивных сред, в том числе углеводородного газа и водогазонефтяной эмульсии с содержанием сероводорода (Н2S) и углекислого газа (СO2) до 25 % объемных каждого, неорганических солей и парафина до 10 % весовых.

Приборы выпускаются для поставки на АЭС (только со степенью защиты IP53).

Межповерочный интервал - 2 года. Гарантийный срок эксплуатации - 3 года.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазоны показаний приборов:

МП3А-Кс от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600 кгс/см2

ВП3А-Кс от -1 до 0 кгс/см2

МВП3А-Кс от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2

По заказу приборы поставляются в единицах измерения кПа (до 6 кгс/см2), МПа (с 9 кгс/см2)

- Диаметр корпуса — 100 мм

- Класс точности приборов - 1,5 (по заказу 1,0)

- Степень защиты — IP53 (по заказу IP54, IP65)

- Масса приборов — не более 0,5 кг

- Средний срок службы — не менее 10 лет

- Материалы деталей: Корпус: нержавеющая сталь

Стекло: силикатное; безопасное (по заказу для приборов со степенью защиты IP54 и IP65) Трубчатая пружина: железоникелевый сплав

Держатель: нержавеющая сталь Механизм: нержавеющая сталь

- По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение УХЛ1 (при- бор для эксплуатации на открытом воздухе согласно ГОСТ 15150-69 - предназначен для работы в макроклиматических районах с умеренно - холодным климатом от минус 70 до плюс 60 0С)

- Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм (группа L3 по ГОСТ Р 52931-2008)

- Вариант исполнения: приборы изготавливаются с радиальным штуцером без фланца, с радиальным штуцером с задним фланцем, с осевым штуцером без фланца, с осевым штуцером с задним фланцем; приборы со степенью защиты IP53 изготавливаются только с радиальным штуцером без фланца

- Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20×1,5-8g, G1/2-B, K 1/2; приборы со степенью защиты IP53 изготавливаются только с резьбой присоедини- тельного штуцера М20×1,5-8g

- С демпфером поставляются приборы с диапазоном показаний со 160 кгс/см2, наличие демпфера у приборов с диапазоном показаний до 100 кгс/см2 оговаривается при заказе

- Для приборов со степенью защиты IP54, IP65:

- по требованию потребителя приборы поставляются с корректором нуля на стрелке;

- по требованию потребителя приборы поставляются с контрольной стрелкой или с указателем предельного давления на стекле (см. на странице 115).

РАДИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, БЕЗ ФЛАНЦА ДЛЯ ПРИБОРОВ СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ IP53

РАДИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, БЕЗ ФЛАНЦА (С ФЛАНЦЕМ) ДЛЯ ПРИБОРОВ СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ IP54, IP65

ОСЕВОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, БЕЗ ФЛАНЦА (С ФЛАНЦЕМ) ДЛЯ ПРИБОРОВ СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ IP65

- По требованию потребителя приборы со степенью защиты IP65 поставляются заполненными	 Схема условного обозначения при заказе - на странице 1 6

## МП3А-Кс, ВП3А-Кс, МВП3А-Кс (безопасный корпус)	ТУ 25-7329.002-96

МАНОМЕТРЫ, ВАКУУММЕТРЫ И МАНОВАКУУММЕТРЫ КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ

Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие МП3А-Кс, ВП3А-Кс, МВП3А-Кс предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления агрессивных сред, в том числе углеводородного газа и водогазонефтяной эмульсии с

содержанием сероводорода (Н2S) и углекислого газа (СO2) до 25 % объемных каждого, неорганических солей и парафина до 10 % весовых.

Приборы в безопасном корпусе имеют дополнительную защитную перегородку между циферблатом и измерительной системой, выдуваемую заднюю стенку и безопасное стекло.

Межповерочный интервал - 2 года. Гарантийный срок эксплуатации - 3 года.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазоны показаний приборов:

МП3А-Кс от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600 кгс/см2

ВП3А-Кс от -1 до 0 кгс/см2

МВП3А-Кс от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2

По заказу приборы поставляются в единицах измерения кПа (до 6 кгс/см2), МПа (с 9 кгс/см2)

- Диаметр корпуса — 100 мм

- Класс точности приборов - 1,5 (по заказу 1,0)

- Степень защиты — IP65

- Масса приборов — не более 0,5 кг

- Средний срок службы — не менее 10 лет

- Корпус: нержавеющая сталь, сплошная перегородка, выдуваемая задняя стенка Стекло: безопасное

Трубчатая пружина: железоникелевый сплав Держатель: нержавеющая сталь

Механизм: нержавеющая сталь

- По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 (для работы при температуре от минус 70 до плюс 60 0С)

- Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм (группа L3 по ГОСТ Р 52931-2008)

- Вариант исполнения: приборы изготавливаются с радиальным штуцером без фланца

- Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20×1,5-8g, G1/2-B, K 1/2

- С демпфером поставляются приборы с диапазоном показаний со 160 кгс/см2, наличие демпфера у приборов с диапазоном показаний до 100 кгс/см2 оговаривается при заказе

- По требованию потребителя приборы поставляются с корректором нуля на стрелке

- По требованию потребителя приборы поставляются заполненными

- По требованию потребителя приборы поставляются с контрольной стрелкой или с указателем предельного давления на стекле (см. на странице 115)

РАДИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, БЕЗ ФЛАНЦА

УСТРОЙСТВО КОРПУСА

## МП4А-Кс, ВП4А-Кс, МВП4А-Кс

МАНОМЕТРЫ, ВАКУУММЕТРЫ И МАНОВАКУУММЕТРЫ КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ

Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие МП4А-Кс, ВП4А-Кс и МВП4А-Кс предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления агрессивных сред, в том числе углеводородного газа и водогазонефтяной эмульсии с

содержанием сероводорода (Н2S) и углекислого газа (СO2) до 25 % объемных каждого, неорганических солей и парафина до 10 % весовых.

Приборы выпускаются для поставки на АЭС (только со степенью защиты IP53).

Межповерочный интервал - 2 года. Гарантийный срок эксплуатации - 3 года.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазоны показаний приборов:

МП4А-Кс от 0 до 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600 кгс/см2

ВП4А-Кс от -1 до 0 кгс/см2

МВП4А-Кс от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2

По заказу приборы поставляются в единицах измерения кПа (до 6 кгс/см2), МПа (с 9 кгс/см2)

- Диаметр корпуса — 160 мм

- Класс точности приборов — 1,5 (по заказу 1,0)

- Степень защиты — IP53 (корпус - алюминиевый сплав); IP54, IP65 (корпус - нержавеющая сталь)

- Масса приборов — не более 1,6 кг

- Средний срок службы — не менее 10 лет

- Материалы деталей:

Корпус: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь

Стекло: силикатное; безопасное (по заказу для приборов со степенью защиты IP54, IP65) Трубчатая пружина: железоникелевый сплав

Держатель: нержавеющая сталь Механизм: нержавеющая сталь

- По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 (но для работы при температуре от минус 70 до плюс 60 °С)

- Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм (группа L3 по ГОСТ Р 52931-2008)

- Варианты исполнения: приборы изготавливаются с радиальным штуцером без фланца, с радиальным штуцером с задним фланцем, с осевым штуцером без фланца, с осевым штуцером с задним фланцем; приборы со степенью защиты IP53 изготавливаются только с радиальным штуцером без фланца

- Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20×1,5-8g, G1/2-B, K 1/2; приборы со степенью защиты IP53 изготавливаются только с резьбой присоединительного штуцера М20×1,5-8g

- С демпфером поставляются приборы с диапазоном показаний со 160 кгс/см2, наличие демпфера у приборов с диапазоном показаний до 100 кгс/см2 оговаривается при заказе

- Для приборов со степенью защиты IP54, IP65:

- по требованию потребителя приборы поставляются с корректором нуля на стрелке;

- по требованию потребителя приборы поставляются с контрольной стрелкой или с указателем предельного давления на стекле (см. на странице 115)

- По требованию потребителя приборы со степенью защиты IP65 поставляются заполненными

РАДИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, БЕЗ ФЛАНЦА ДЛЯ ПРИБОРОВ СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ IP53

## ТУ 25-7329.002-96

РАДИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, БЕЗ ФЛАНЦА (С ФЛАНЦЕМ) ДЛЯ ПРИБОРОВ СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ IP54, IP65

ОСЕВОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, БЕЗ ФЛАНЦА (С ФЛАНЦЕМ) ДЛЯ ПРИБОРОВ СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ IP65

## МП4А-Кс, ВП4А-Кс, МВП4А-Кс (безопасный корпус)	ТУ 25-7329.002-96

МАНОМЕТРЫ, ВАКУУММЕТРЫ И МАНОВАКУУММЕТРЫ КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ

Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие МП4А-Кс, ВП4А-Кс, МВП4А-Кс предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления агрессивных сред, в том числе углеводородного газа и водогазонефтяной эмульсии с содержанием сероводорода (Н2S) и углекислого газа (СO2) до 25 % объемных каждого, неорганических солей и парафина до 10 % весовых.

Приборы в безопасном корпусе имеют дополнительную защитную перегородку между циферблатом и измерительной системой, выдуваемую заднюю стенку и безопасное стекло.

Межповерочный интервал - 2 года. Гарантийный срок эксплуатации - 3 года.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазоны показаний приборов:

МП4А-Кс от 0 до 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600 кгс/см2

ВП4А-Кс от -1 до 0 кгс/см2

МВП4А-Кс от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2

По заказу приборы поставляются в единицах измерения кПа (до 6 кгс/см2), МПа (с 9 кгс/см2)

- Диаметр корпуса — 160 мм

- Класс точности приборов - 1,5 (по заказу 1,0)

- Степень защиты — IP65

- Масса приборов — не более 1,6 кг

- Средний срок службы — не менее 10 лет

- Корпус: нержавеющая сталь, сплошная перегородка, выдуваемая задняя стенка Стекло: безопасное

Трубчатая пружина: железоникелевый сплав Держатель: нержавеющая сталь

Механизм: нержавеющая сталь

- По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение УХЛ1 согласно ГОСТ 15150-69 (для работы при температуре от минус 70 до плюс 60 0С)

- Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм (группа L3 по ГОСТ Р 52931-2008)

- Вариант исполнения: приборы изготавливаются с радиальным штуцером без фланца, с радиальным штуцером с фланцем

- Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20×1,5-8g, G1/2-B, K 1/2

- С демпфером поставляются приборы с диапазоном показаний со 160 кгс/см2, наличие демпфера у приборов с диапазоном показаний до 100 кгс/см2 оговаривается при заказе

- По требованию потребителя приборы поставляются с корректором нуля на стрелке

- По требованию потребителя приборы поставляются заполненными

РАДИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, БЕЗ ФЛАНЦА (С ФЛАНЦЕМ)

УСТРОЙСТВО КОРПУСА

## МП3А-Кс, МП4А-Кс М-3ВУКс, М-4ВУКс

МАНОМЕТРЫ С ЗАЩИТОЙ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ

Манометры показывающие коррозионностойкие МП3А-Кс, МП4А-Кс и манометры показывающие виброустойчивые коррозионностойкие М-3ВУКс, М-4ВУКс предназначены для измерения избыточного давления агрессивных сред, в том числе углеводородного газа и водогазонефтяной эмульсии с содержанием сероводорода (Н2S) и углекислого газа (СO2)

до 25 % объемных каждого, неорганических солей и парафина до 10 % весовых.

Виброустойчивость приборов М-3ВУКс, М-4ВУКс обеспечивается за счет заполнения полости корпуса полиметилсилоксановой жидкостью.

Манометры выдерживают кратковременные перегрузки - 200 % от верхнего значения диапазона показаний.

Межповерочный интервал - 2 года. Гарантийный срок эксплуатации - 3 года.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазоны показаний приборов:

МП3А-Кс, МП4А-Кс от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250 кгс/см2

М-3ВУКс, М-4ВУКс от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250 кгс/см2

По заказу приборы поставляются в единицах измерения кПа (до 6 кгс/см2), МПа (с 10 кгс/см2)

- Диаметр корпуса — 100; 160 мм

- Класс точности приборов - 1,5

- Степень защиты — IP54; IP65

- Средний срок службы — не менее 8 лет (для М-ВУКс), не менее 10 лет (для МПА-Кс)

- Материалы деталей: Корпус: нержавеющая сталь

Стекло: силикатное; безопасное (по заказу) Трубчатая пружина: железоникелевый сплав Держатель: нержавеющая сталь

Механизм: нержавеющая сталь

- По устойчивости к климатическим воздействиям приборы МП3А-Кс, МП4А-Кс имеют ис- полнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 (для работы при температуре от минус 70 до плюс 60 0С)

- По устойчивости к климатическим воздействиям приборы М-3ВУКс, М-4ВУКс имеют исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 (для работы при температуре от минус 45 до плюс 70 °С с заполнением полости полиметилсилоксановой жидкостью ПМС-300 и от минус 65 до плюс 70 °С с заполнением смесью ПМС-100р и ПМС-300 по ГОСТ 13032-77)

- Приборы МП3А-Кс, МП4А-Кс выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм (группа L3 по ГОСТ Р 52931-2008)

- Приборы М-3ВУКс, М-4ВУКс выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 120 Гц с амплитудой 0,15 мм и ускорением 19,6 м/с2 (группа V4 по ГОСТ Р 52931-2008). Приборы выдерживают вибрацию частотой от 120 до 250 Гц при виброускорении 3 м/с2

- Вариант исполнения: приборы изготавливаются с радиальным штуцером без фланца, с радиальным штуцером с задним фланцем, с осевым штуцером без фланца, с осевым штуцером с задним фланцем

- Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20×1,5-8g, G1/2-B, K 1/2

- С демпфером поставляются приборы МП3А-Кс, МП4А-Кс с диапазоном показаний со 160 кгс/см2, наличие демпфера у приборов с диапазоном показаний до 100 кгс/см2 оговаривается при заказе; приборы М-3ВУКс, М-4ВУКс поставляются с демпфером

- По требованию потребителя приборы поставляются с корректором нуля на стрелке

РАДИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, БЕЗ ФЛАНЦА (С ФЛАНЦЕМ)

## ТУ 25-7329.002-96

ТУ 25-7310.041-2014

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазоны показаний приборов:

ДМ8009-Кс от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25 кгс/см2

ДВ8009-Кс от -1 до 0 кгс/см2

ДА8009-Кс от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2

По заказу приборы поставляются в единицах измерения кПа (до 6 кгс/см2), МПа (с 9 кгс/см2)

- Диаметр корпуса — 160 мм

- Класс точности прибора — 2,5 (по заказу 1,5)

- Степень защиты — IP40 (по заказу IP54)

- Масса прибора: исполнение I — не более 4,75 кг; исполнение II — не более 7 кг

- Средний срок службы — не менее 8 лет

- Материалы деталей:

Корпус: сталь 08 кп с кислотостойким покрытием на эпоксидной основе (по заказу нержавеющая сталь для приборов со степенью защиты IP54)

Стекло: силикатное

Мембрана: железоникелевый сплав, покрытый фторопластом Фланец: нержавеющая сталь

Механизм: нержавеющая сталь

- По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У2, а также исполнение Т2 по ГОСТ 15150-69 (но для работы при температуре от минус 50 до плюс 60 °С)

- Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм (группа L3 по ГОСТ Р 52931-2008)

- Варианты исполнения: приборы изготавливаются в двух исполнениях, отличающихся способом присоединения к месту отбора давления: исполнение I — радиальное

с помощью штуцера; исполнение II — радиальное фланцевое присоединение

- Приборы I исполнения изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20×1,5-8g; G1/2˝

ИСПОЛНЕНИЕ I

ИСПОЛНЕНИЕ II

## ДМ2005Сг, ДВ2005Сг, ДА2005Сг	ТУ 4212-040-00225590-2001

МАНОМЕТРЫ, ВАКУУММЕТРЫ

И МАНОВАКУУММЕТРЫ СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ

Манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие сигнализирующие ДМ2005Сг, ДВ2005Сг, ДА2005Сг, ДМ2005Сг-ЭКМ, ДВ2005Сг-ЭКМ, ДА2005Сг-ЭКМ предназначены для

измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных некристаллизующихся сред и управления внешними электрическими цепями от сигнализирующего устройства прямого действия.

Приборы могут поставляться в комплектации с устройством разгрузки контактов (УРК) для устранения влияния дребезга, подгорания и окисления на срабатывание сигнализирующего устройства.

Приборы выпускаются для поставки на АЭС.

Межповерочный интервал - 2 года. Гарантийный срок эксплуатации - 3 года.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазоны показаний приборов:

ДМ2005Сг, ДМ2005Сг-ЭКМ от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600;

1000; 1600 кгс/см2

ДВ2005Сг, ДВ2005Сг-ЭКМ от -1 до 0 кгс/см2

ДА2005Сг, ДА2005Сг-ЭКМ от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2

По заказу приборы поставляются в единицах измерения кПа (до 6 кгс/см2), МПа (с 9 кгс/см2)

- Диаметр корпуса — 160 мм

- Класс точности приборов –1,5 (по согласованию 1,0)

- Степень защиты — IP40 (по заказу IP53)

- Масса приборов — не более 1,6 кг

- Средний срок службы — не менее 10 лет

- Материалы деталей:

Корпус: сталь, алюминиевый сплав Стекло: литое

Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав Держатель: медный сплав, сталь

Механизм: медный сплав, нержавеющая сталь, сталь 08кп

- По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У2, а также исполнение Т2 по ГОСТ 15150-69 (но для работы при температуре от минус 60 до плюс 70 °С)

- Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм (группа L1 по ГОСТ Р 52931-2008)

- Варианты исполнения: с радиальным штуцером без фланца, с радиальным штуцером с задним фланцем

- Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера

М20×1,5-8g - для всех диапазонов показаний, G1/2-B, K 1/2˝ - для приборов с диапазоном показаний до 600 кгс/см2

- С демпфером поставляются приборы с диапазоном показаний со 100 кгс/см2; наличие демпфера у приборов с диапазоном показаний до 60 кгс/см2 оговаривается при заказе

- По требованию потребителя сигнализирующее устройство может изготавливаться с магнитным поджатием контактов; технические характеристики сигнализирующего устройства — на страницах 8-9

- Технические характеристики УРК — на странице 109

ДМ2005Сг	ДМ2005Сг-ЭКМ

РАДИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, БЕЗ ФЛАНЦА

## ДМ2005Сг, ДВ2005Сг, ДА2005Сг (IP54)	ТУ 4212-040-00225590-2001

МАНОМЕТРЫ, ВАКУУММЕТРЫ

И МАНОВАКУУММЕТРЫ СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ В КОРПУСЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Манометры,	вакуумметры,	мановакуумметры	показывающие	сигнализирующие ДМ2005Сг, ДВ2005Сг, ДА2005Сг предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных некристаллизующихся сред и управления внешними электрическими цепями от сигнализирующего устройства прямого действия. Приборы могут поставляться в комплектации с устройством разгрузки контактов (УРК) для устранения влияния дребезга, подгорания и окисления на срабатывание сигнализирующего устройства.

Межповерочный интервал - 2 года. Гарантийный срок эксплуатации - 3 года.

РАДИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, БЕЗ ФЛАНЦА (С ФЛАНЦЕМ), РАЗЪЕМ СЗАДИ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазоны показаний приборов:

ДМ2005Сг от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600 кгс/см2

ДВ2005Сг от -1 до 0 кгс/см2

ДА2005Сг от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2

По заказу приборы поставляются в единицах измерения кПа (до 6 кгс/см2), МПа (с 9 кгс/см2)

- Диаметр корпуса — 160 мм

- Класс точности приборов –1,5 (по согласованию 1,0)

- Степень защиты — IP54

- Масса приборов — не более 1,6 кг

- Средний срок службы — не менее 10 лет

- Материалы деталей: Корпус: нержавеющая сталь

Стекло: силикатное (по заказу безопасное стекло) Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав Держатель: медный сплав, сталь

Механизм: медный сплав, нержавеющая сталь, сталь 08кп

- Расположение разъема: сзади (по заказу сбоку)

- По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У2, а также исполнение Т2 по ГОСТ 15150-69 (но для работы при температуре от минус 60 до плюс 70 °С)

- Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм (группа L1 по ГОСТ Р 52931-2008)

- Варианты исполнения: с радиальным штуцером без фланца, с радиальным штуцером с задним фланцем

- Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера

М20×1,5-8g - для всех диапазонов показаний, G1/2-B, K 1/2˝ - для приборов с диапазоном показаний до 600 кгс/см2

- С демпфером поставляются приборы с диапазоном показаний со 100 кгс/см2; наличие

демпфера у приборов с диапазоном показаний до 60 кгс/см2 оговаривается при заказе

- По требованию потребителя cигнализирующее устройство может изготавливаться с магнитным поджатием контактов; технические характеристики сигнализирующего устройства — на странице 8-9

- Технические характеристики УРК — на странице 109

- Схема условного обозначения при заказе - на странице 116

РАДИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, БЕЗ ФЛАНЦА (С ФЛАНЦЕМ), РАЗЪЕМ СБОКУ

## ДМ2005СгКс, ДВ2005СгКс, ДА2005СгКс	ТУ 4212-040-00225590-2001

### МАНОМЕТРЫ, ВАКУУММЕТРЫ И МАНОВАКУУММЕТРЫ СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ

В КОРПУСЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие сигнализирующие ДМ2005СгКс, ДВ2005СгКс, ДА2005СгКс предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления агрессивных сред, в том числе углеводородного газа,

водогазонефтяной эмульсии с содержанием сероводорода (H2S) до 25 % объемных, водонефтяной эмульсии с содержанием сероводорода до 10 % объемных, неорганических солей и управления внешними электрическими цепями от сигнализирующего устройства прямого действия.

Приборы могут поставляться в комплектации с устройством разгрузки контактов (УРК) для устранения влияния дребезга, подгорания и окисления на срабатывание сигнализирующего устройства.

Межповерочный интервал - 2 года. Гарантийный срок эксплуатации - 3 года.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазоны показаний приборов:

ДМ2005СгКс от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600 кгс/см2

ДВ2005СгКс от -1 до 0 кгс/см2

ДА2005СгКс от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2

По заказу приборы поставляются в единицах измерения кПа (до 6 кгс/см2), МПа (с 9 кгс/см2)

- Диаметр корпуса — 160 мм

- Класс точности приборов –1,5 (по согласованию 1,0)

- Степень защиты — IP54; IP65

- Масса приборов — не более 1,6 кг

- Средний срок службы — не менее 10 лет

- Материалы деталей: Корпус: нержавеющая сталь

Стекло: силикатное (по заказу безопасное стекло) Трубчатая пружина: нержавеющая сталь Держатель: нержавеющая сталь

Механизм: нержавеющая сталь

- Расположение разъема: сзади (по заказу сбоку)

- По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У2 а также исполнение Т2 по ГОСТ 15150-69 (но для работы при температуре от минус 60 до плюс 70 °С)

- Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм (группа L1 по ГОСТ Р 52931-2008)

- Варианты исполнения: с радиальным штуцером без фланца, с радиальным штуцером с задним фланцем

- Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20×1,5-8g - для всех диапазонов показаний, G1/2-B, K 1/2˝ - для приборов с диапазоном показаний до 600 кгс/см2

- С демпфером поставляются приборы с диапазоном показаний со 100 кгс/см2; наличие демпфера у приборов с диапазоном показаний до 60 кгс/см2 оговаривается при заказе

- По требованию потребителя cигнализирующее устройство может изготавливаться с магнитным поджатием контактов; технические характеристики сигнализирующего устройства — на страницах 8-9

- Технические характеристики УРК — на странице 109

- Схема условного обозначения при заказе - на странице 116

РАДИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, БЕЗ ФЛАНЦА (С ФЛАНЦЕМ), РАЗЪЕМ СЗАДИ

РАДИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, БЕЗ ФЛАНЦА (С ФЛАНЦЕМ), РАЗЪЕМ СБОКУ

## ДМ2010Сг, ДВ2010Сг, ДА2010Сг

ТУ 4212-040-00225590-2001

МАНОМЕТРЫ, ВАКУУММЕТРЫ

И МАНОВАКУУММЕТРЫ СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ

Манометры,	вакуумметры,	мановакуумметры	показывающие	сигнализирующие ДМ2010Сг, ДВ2010Сг, ДА2010Сг предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных некристаллизующихся сред и управления внешними электрическими цепями от сигнализирующего устройства прямого действия. Приборы могут поставляться в комплектации с устройством разгрузки контактов (УРК) для устранения влияния дребезга, подгорания и окисления на срабатывание сигнализирующего устройства и демпфером для гашения гидравлического удара и пульсирующего давления. Приборы выпускаются для поставки на АЭС.

Межповерочный интервал - 2 года. Гарантийный срок эксплуатации - 3 года.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазоны показаний приборов:

ДМ2010Сг от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600 кгс/см2

ДВ2010Сг от -1 до 0 кгс/см2

ДА2010Сг от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2

По заказу приборы поставляются в единицах измерения кПа (до 6 кгс/см2), МПа (с 9 кгс/см2)

- Диаметр корпуса — 100 мм

- Класс точности приборов — 1,5 (по заказу 1,0)

- Степень защиты — IP53

- Масса приборов — не более 1,0 кг

- Средний срок службы — не менее 10 лет

- Материалы деталей:

Корпус: алюминиевый сплав Стекло: литое

Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав Держатель: медный сплав, сталь

Механизм: медный сплав, нержавеющая сталь, сталь 08кп

- По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У2, а также исполнение Т2 по ГОСТ 15150-69 (но для работы при температуре от минус 60 до плюс 70 °С)

- Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм (группа L1 по ГОСТ Р 52931-2008)

- Варианты исполнения: с радиальным штуцером с задним фланцем, с осевым штуцером с задним фланцем

- Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20×1,5-8g - для всех диапазонов показаний, G1/2-B, K 1/2˝ - для приборов с диапазоном показаний до 600 кгс/см2

- С демпфером поставляются приборы с диапазоном показаний со 100 кгс/см2; наличие демпфера у приборов с диапазоном показаний до 60 кгс/см2 оговаривается при заказе

- По требованию потребителя cигнализирующее устройство может изготавливаться с магнитным поджатием контактов; технические характеристики сигнализирующего устройства — на страницах 8-9

- Технические характеристики УРК — на странице 109

- Схема условного обозначения при заказе — на странице 116

РАДИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, С ЗАДНИМ ФЛАНЦЕМ

## ДМ2010Сг, ДВ2010Сг, ДА2010Сг (IP54)

МАНОМЕТРЫ, ВАКУУММЕТРЫ

И МАНОВАКУУММЕТРЫ СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ В КОРПУСЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Манометры,	вакуумметры,	мановакуумметры	показывающие	сигнализирующие ДМ2010Сг,  ДВ2010Сг,  ДА2010Сг  предназначены  для измерения избыточного	и вакуумметрического давления неагрессивных некристаллизующихся сред и управления внешними электрическими цепями от сигнализирующего устройства прямого действия. Приборы могут поставляться в комплектации с устройством разгрузки контактов (УРК) для устранения влияния дребезга, подгорания и окисления на срабатывание сигнализирующего устройства и демпфером для гашения гидравлического удара и пульсирующего давления.

Межповерочный интервал - 2 года. Гарантийный срок эксплуатации - 3 года.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазоны показаний приборов:

ДМ2010Сг от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600 кгс/см2

ДВ2010Сг от -1 до 0 кгс/см2

ДА2010Сг от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2

По заказу приборы поставляются в единицах измерения кПа (до 6 кгс/см2), МПа (с 9 кгс/см2)

- Диаметр корпуса — 100 мм

- Класс точности приборов — 1,5 (по заказу 1,0)

- Степень защиты — IP54

- Масса приборов — не более 1,0 кг

- Средний срок службы — не менее 10 лет

- Материалы деталей:

Корпус: нержавеющая сталь

Стекло: силикатное (по заказу безопасное стекло) Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав Держатель: медный сплав, сталь

Механизм: медный сплав, нержавеющая сталь, сталь 08кп

- Расположение разъема: сзади (по заказу сбоку)

- По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У2, а также исполнение Т2 по ГОСТ 15150-69 (но для работы при температуре от минус 60 до плюс 70 °С)

- Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм (группа L1 по ГОСТ Р 52931-2008)

- Варианты исполнения: с радиальным штуцером без фланца, с радиальным штуцером с задним фланцем, с осевым штуцером без фланца, с осевым штуцером с задним фланцем

- Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20×1,5-8g - для всех диапазонов показаний, G1/2-B, K 1/2˝ - для приборов с диапазоном показаний до 600 кгс/см2

- С демпфером поставляются приборы с диапазоном показаний со 100 кгс/см2; наличие демпфера у приборов с диапазоном показаний до 60 кгс/см2 оговаривается при заказе

- По требованию потребителя cигнализирующее устройство может изготавливаться с магнитным поджатием контактов; технические характеристики сигнализирующего устройства — на странице 8-9

- Технические характеристики УРК — на странице 109

- Схема условного обозначения при заказе — на странице 116

## ТУ 4212-040-00225590-2001

РАДИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, БЕЗ ФЛАНЦА (С ЗАДНИМ ФЛАНЦЕМ), РАЗЪЕМ СЗАДИ

ОСЕВОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, БЕЗ ФЛАНЦА (С ЗАДНИМ ФЛАНЦЕМ), РАЗЪЕМ СЗАДИ

РАДИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, БЕЗ ФЛАНЦА (С ЗАДНИМ ФЛАНЦЕМ), РАЗЪЕМ СБОКУ

ОСЕВОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, БЕЗ ФЛАНЦА (С ЗАДНИМ ФЛАНЦЕМ), РАЗЪЕМ СБОКУ

82

ДМ2010СгКс, ДВ2010СгКс, ДА2010СгКс

МАНОМЕТРЫ, ВАКУУММЕТРЫ И МАНОВАКУУММЕТРЫ СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ КОРРОЗИОНННОСТОЙКИЕ

В КОРПУСЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие сигнализирующие ДМ2010СгКс, ДВ2010СгКс, ДА2010СгКс предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления агрессивных сред, в том числе углеводородного газа,

водогазонефтяной эмульсии с содержанием сероводорода (H2S) до 25 % объемных, водонефтяной эмульсии с содержанием сероводорода до 10 % объемных и неорганических солей и управления внешними электрическими цепями от сигнализирующего устройства прямого действия.

Приборы могут поставляться в комплектации с устройством разгрузки контактов (УРК) для устранения влияния дребезга, подгорания и окисления на срабатывание сигнализи- рующего устройства и демпфером для гашения гидравлического удара и пульсирующего давления.

Межповерочный интервал - 2 года. Гарантийный срок эксплуатации - 3 года.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазоны показаний приборов:

ДМ2010СгКс от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600 кгс/см2

ДВ2010СгКс от -1 до 0 кгс/см2

ДА2010СгКс от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2

По заказу приборы поставляются в единицах измерения кПа (до 6 кгс/см2), МПа (с 9 кгс/см2)

- Диаметр корпуса — 100 мм

- Класс точности приборов — 1,5 (по заказу 1,0)

- Степень защиты — IP54; IP65

- Масса приборов — не более 1,0 кг

- Средний срок службы — не менее 10 лет

- Материалы деталей:

Корпус: нержавеющая сталь

Стекло: силикатное (по заказу безопасное стекло) Трубчатая пружина: нержавеющая сталь Держатель: нержавеющая сталь

Механизм: нержавеющая сталь

- Расположение разъема: сзади (по заказу сбоку)

- По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У2 а также исполнение Т2 по ГОСТ 15150-69 (но для работы при температуре от минус 60 до плюс 70 °С)

- Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм (группа L1 по ГОСТ Р 52931-2008)

- Варианты исполнения: с радиальным штуцером без фланца, с радиальным штуцером с задним фланцем, с осевым штуцером без фланца, с осевым штуцером с задним фланцем

- Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20×1,5-8g - для всех диапазонов показаний, G1/2-B, K 1/2˝ - для приборов с диапазоном показаний до 600 кгс/см2

- С демпфером поставляются приборы с диапазоном показаний со 100 кгс/см2; наличие демпфера у приборов с диапазоном показаний до 60 кгс/см2 оговаривается при заказе

- По требованию потребителя cигнализирующее устройство может изготавливаться с магнитным поджатием контактов; технические характеристики сигнализирующего устройства — на страницах 8-9

- Технические характеристики УРК — на странице 109

- Схема условного обозначения при заказе — на странице 116

## ТУ 4212-040-00225590-2001

РАДИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, БЕЗ ФЛАНЦА (С ЗАДНИМ ФЛАНЦЕМ), РАЗЪЕМ СЗАДИ

ОСЕВОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, БЕЗ ФЛАНЦА (С ЗАДНИМ ФЛАНЦЕМ), РАЗЪЕМ СЗАДИ

РАДИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, БЕЗ ФЛАНЦА (С ЗАДНИМ ФЛАНЦЕМ), РАЗЪЕМ СБОКУ

ОСЕВОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, БЕЗ ФЛАНЦА (С ЗАДНИМ ФЛАНЦЕМ), РАЗЪЕМ СБОКУ

84

ДМ2005Сг1Ех, ДВ2005Сг1Ех, ДА2005Сг1Ех, ДМ2005Сг1ЕхКс, ДВ2005Сг1ЕхКс, ДА2005Сг1ЕхКс

МАНОМЕТРЫ, ВАКУУММЕТРЫ И МАНОВАКУУММЕТРЫ

СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

Манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие сигнализирующие взрывозащищенные ДМ2005Сг1Ех, ДВ2005Сг1Ех, ДА2005Сг1Ех и манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие сигнализирующие взрывозащищенные коррозионностойкие ДМ2005Сг1ЕхКс, ДВ2005Сг1ЕхКс, ДА2005Сг1ЕхКс предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления различных сред, в том числе сероводородосодержащих, и управления внешними электрическими цепями от сигнализирующего устрой- ства прямого действия. Приборы являются взрывозащищенными с видом взрывозащиты «Взрывонепроницаемая оболочка» и имеют маркировку взрывозащиты — 1ЕхdIIВТ4 по ГОСТ 30852.0-2002, ГОСТ 30852.1-2002. Приборы выпускаются для поставки на АЭС.

Межповерочный интервал - 2 года. Гарантийный срок эксплуатации - 3 года.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазоны показаний приборов:

ДМ2005Сг1Ех, ДМ2005Сг1ЕхКс от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400;

600; 1000; 1600 кгс/см2

ДВ2005Сг1Ех, ДВ2005Сг1ЕхКс от -1 до 0 кгс/см2

ДА2005Сг1Ех, ДА2005Сг1ЕхКс от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2

По заказу приборы поставляются в единицах измерения кПа (до 6 кгс/см2), МПа (с 9 кгс/см2)

- Диаметр корпуса — 160 мм

- Класс точности приборов — 1,5 (по согласованию 1,0)

- Степень защиты — IP4X (вводного отделения приборов IP54)

- Масса приборов — не более 5,5 кг

- Средний срок службы: ДМ2005Сг1Ех — не менее 10 лет, ДМ2005Сг1ЕхКс — не менее 6 лет

- Материалы деталей:

Корпус: алюминиевый сплав Стекло: органическое

Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав Держатель: медный сплав, нержавеющая сталь

Механизм: медный сплав, нержавеющая сталь, алюминиевый сплав

- По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У2, а также исполнение Т2 по ГОСТ 15150-69 (но для работы при температуре от минус 50 до плюс 60 °С)

- Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм (группа L1 по ГОСТ Р 52931-2008)

- Варианты исполнения: приборы изготавливаются с радиальным штуцером с задним фланцем

- Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20×1,5-8g, G1/2-B, K 1/2˝

- Подсоединение кабеля к прибору производится двумя способами: через металлическую трубу, заканчивающуюся наружной резьбой G3/4-В или без трубы - хомутами (зажим)

- Приборы поставляются с демпфером

- По требованию потребителя cигнализирующее устройство может изготавливаться с магнитным поджатием контактов; технические характеристики сигнализирующего устройства — на страницах 8-9

РАДИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, С ЗАДНИМ ФЛАНЦЕМ

## ТУ 4212-040-00225590-2001

ДМ5010Сг0Ех, ДВ5010Сг0Ех, ДА5010Сг0Ех	ТУ 4212-045-00225590-2006

МАНОМЕТРЫ, ВАКУУММЕТРЫ И МАНОВАКУУММЕТРЫ

СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

Манометры, вакуумметры, мановакуумметры взрывозащищенные сигнализирующие ДМ5010Сг0Ех,  ДВ5010Сг0Ех,   ДА5010Сг0Ех предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных сред и управления внешними электрическими искробезопасными цепями от сигнализирующего устройства прямого действия для применения в самых различных отраслях промышленности.*

Приборы являются взрывозащищенными с видом взрывозащиты «Искробезопасная электрическая цепь», имеют маркировку взрывозащиты «0ЕхiaIICТ5Х» по ГОСТ 30852.0-2002, ГОСТ 30852.10-2002.

* Позволяет коммутировать две электрические цепи.

Межповерочный интервал - 2 года. Гарантийный срок эксплуатации - 3 года.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазоны показаний приборов:

ДМ5010Сг0Ех от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600 кгс/см2

ДВ5010Сг0Ех от -1 до 0 кгс/см2

ДА5010Сг0Ех от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2

По заказу приборы поставляются в единицах измерения кПа (до 6 кгс/см2), МПа (с 9 кгс/см2)

- Диаметр корпуса — 100 мм

- Класс точности приборов — 1,5 (по заказу 1,0)

- Степень защиты — IP54

- Параметры коммутируемых искробезопасных цепей: U0 не более 24 В, I0 не более 100 мА, С0 не менее 0,06 мкФ, L0 не менее 0,1 мГн

- Масса приборов — не более 1,0 кг

- Средний срок службы — не менее 10 лет

- Материалы деталей:

Корпус: сталь, алюминиевый сплав Стекло: органическое

Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав Держатель: медный сплав

Механизм: медный сплав, нержавеющая сталь, сталь 08кп

- По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У2, а также исполнение Т2 по ГОСТ 15150-69 (но для работы при температуре от минус 50 до плюс 60 °С)

- Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм (группа L1 по ГОСТ Р 52931-2008)

- Варианты исполнения: с радиальным штуцером без фланца, разьем слева или справа

- Сигнализирующее устройство выполнено по схеме двух независимых гальванически развязаных контактов (отсутствие общей точки)

- С демпфером поставляются приборы с диапазоном показаний со 100 кгс/см2; наличие демпфера у приборов с диапазоном показаний до 60 кгс/см2 оговаривается при заказе

- Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20×1,5-8g, G1/2-B, R 1/2

- Максимальное напряжение коммутации 24 В

- Максимальный ток коммутации 100 мА

- Варианты исполнений сигнализирующего устройства — на странице 9

РАДИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, БЕЗ ФЛАНЦА

Искробезопасная цепь 1

1	m in

2

max

Искробезопасная цепь 2

## ДМ5012Сг, ДВ5012Сг, ДА5012Сг	ТУ 4212-057-00225590-2009

МАНОМЕТРЫ, ВАКУУММЕТРЫ

И МАНОВАКУУММЕТРЫ СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ

Манометры, вакуумметры, мановакуумметры типа ДМ5012Сг, ДВ5012Сг, ДА5012Сг – серия показывающих сигнализирующих приборов, предназначенных для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных сред и управления внешними электрическими цепями с помощью коммутирующего устройства, выполненного на основе оптических датчиков и реле, для применения в самых различных отраслях промышленности.

Преимущества манометра ДМ5012Сг:

- отсутствие механических контактов, эффектов дребезга, подгорания;

- изменение исполнения и значения уставок сигнализирующего устройства;

- погрешность срабатывания уставок 1,5-2,5 %;

- повышенная мощность коммутируемой цепи — значение тока до 5 А.

Межповерочный интервал - 1 год. Гарантийный срок эксплуатации - 3 года.

Р	РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, С ЗАДНИМ ФЛАНЦЕМ (ДИАМЕТР КОРПУСА 160 ММ)

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазоны показаний приборов:

ДМ5012Сг от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10;16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600 кгс/см2

ДВ5012Сг от -1 до 0 кгс/см2

ДА5012Сг от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2

По заказу приборы поставляются в единицах измерения кПа (до 6 кгс/см2), МПа (с 9 кгс/см2)

- Диаметр корпуса - 100; 160 мм

- Класс точности приборов — 1,5 (по заказу 1,0)

- Степень защиты - IP53

- Масса приборов — не более 1,2 кг (для диаметра 100 мм), не более 1,9 кг (для диаметра 160 мм)

- Средний срок службы — не менее 10 лет

- Материалы деталей:

Корпус: алюминиевый сплав Стекло: литое

Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав Держатель: медный сплав

Механизм: медный сплав, нержавеющая сталь, сталь 08кп

- По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У3 (но для работы при температуре от минус 40 до плюс 60 оС), исполнение Т3 по ГОСТ 15150-69 (но для работы при температуре от минус 5 до плюс 60 оС), а также У3.1 (но для работы при температуре от минус 25 до плюс 60 оС)

- Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм (группа L1 по ГОСТ Р 52931-2008)

- С демпфером поставляются приборы с диапазоном показаний со 100 кгс/см2; наличие демпфера у приборов с диапазоном показаний до 60 кгс/см2 оговаривается при заказе

- Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20×1,5-8g; G1/2-B; R1/2˝

- Исполнения сигнализирующего устройства по подключению внешних коммутируемых цепей могут изменяться потребителем и иметь исполнения III, IV, V, VI по ГОСТ 2405-88

  - Напряжение внешних коммутируемых цепей:

до 250 В — для промышленных цепей переменного тока до 30 В — для цепей постоянного тока

  - Значение коммутируемого тока — до 5 А

  - Время срабатывания сигнализирующего устройства:

    - на включение - 0,1 с

    - на выключение - (0,5 - 1) с

  - Напряжение питания: (24 - 27) В постоянного тока

РАДИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, С ЗАДНИМ ФЛАНЦЕМ (ДИАМЕТР КОРПУСА 100 ММ)

- Схема условного обозначения при заказе - на странице 116

## ДМ5012СгВн, ДВ5012СгВн, ДА5012СгВн, ДМ5012СгВнКс, ДВ5012СгВнКс, ДА5012СгВнКс

#### МАНОМЕТРЫ, ВАКУУММЕТРЫ И МАНОВАКУУММЕТРЫ СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

Манометры, вакуумметры, мановакуумметры сигнализирующие взрывозащищенные приборы ДМ5012СгВн, ДВ5012СгВн, ДА5012СгВн и манометры, вакуумметры, мановакуумметры сигнализи- рующие взрывозащищенные коррозионностойкие ДМ5012СгВнКс, ДВ5012СгВнКс, ДА5012СгВнКс предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления различных сред и управления внешними электрическими цепями с помощью коммутирующего устройства, выполнен- ного на основе оптических датчиков и мощного электронного коммутатора.

Манометры, вакуумметры, мановакуумметры М5012СгВнКс, ДВ5012СгВнКс, ДА5012СгВнКс пред- назначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления агрессивных сред, в том

числе углеводородного газа и водогазонефтяной эмульсии с содержанием сероводорода (Н2S) и углекислого газа (СO2) до 25 % объемных каждого, неорганических солей и парафина до 10 % весовых.

Приборы являются взрывозащищенными с видом взрывозащиты «Взрывонепроницаемая оболочка» и имеют маркировку взрывозащиты - «1ЕхdIIВТ5» по ГОСТ 30852.0-2002, ГОСТ 30852.1-2002.

Межповерочный интервал - 1 год.

Гарантийный срок эксплуатации - 3 года.

#### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон показаний приборов:

ДМ5012СгВн - от 0 до 1*; 1,6*; 2,5*; 4*; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600 кгс/см2

ДМ5012СгВнКс - от 0 до 1*; 1,6*; 2,5*; 4*; 6; 10; 16; 25 кгс/см2 ДВ5012СгВн - от -1 до 0 кгс/см2

ДА5012СгВн - от -1 до 0,6*; 1,5*; 3*; 5; 9; 15; 24 кгс/см2

ДА5012СгВнКс - от -1 до 3*; 5; 9; 15; 24 кгс/см2

(* по согласованию)

По заказу приборы поставляются в единицах измерения кПа (до 6 кгс/см2), МПа (с 9 кгс/см2)

- Диаметр корпуса - 100 мм

- Класс точности - 1,5 (по заказу - 1,0, кроме приборов свыше 100 кгс/см2)

- Степень защиты - IP54

- Масса приборов: 1,4 кг

- Средний срок службы - не менее 10 лет

- Материалы деталей:

Корпус: алюминиевый сплав

Пружина: медный сплав, железноникелевый сплав Стекло: литое

Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав Держатель: медный сплав

Механизм: медный сплав, нержавеющая сталь, сталь 08кп

- По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У3 (но для работы при температуре от минус 40 до плюс 60 оС), исполнение Т3 по ГОСТ 15150-69 (но для работы при температуре от минус 5 до плюс 60 оС), а также У3.1 (но для работы при температуре от минус 25 до плюс 60 оС)

- Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм (группа L1 по ГОСТ Р 52931-2008)

- Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20×1,5-8g; G1/2-B, для ДМ5012СгВнКс только М20×1,5-8g

  - Исполнения сигнализирующего устройства по подключению внешних коммутируемых цепей могут изменяться потребителем и иметь исполнения III, IV, V, VI по ГОСТ 2405-88

  - Напряжение внешних коммутируемых цепей: до 250 В — для цепей переменного тока

до 30 В — для цепей постоянного тока

  - Значение коммутируемого тока — до 5 А

  - Время срабатывания сигнализирующего устройства:

## ТУ 4212-057-00225590-2009

    - 0,1 с на включение; (0,5 - 1) с на выключение

  - Напряжение питания: (24 - 27) В постоянного тока

  - Схема условного обозначения при заказе - на странице 116

## МТПСд-100-ОМ2, ВТПСд-100-ОМ2, МВТПСд-100-ОМ2	ТУ 25.02.1946-76

МАНОМЕТРЫ, ВАКУУММЕТРЫ, МАНОВАКУУММЕТРЫ СУДОВЫЕ

Манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие судовые предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления жидкостей (дизельного топлива, масла, воды, морской воды), газов и водяного пара, температура которых в месте отбора давления не должна быть более 60 °С, в окружающей среде, насыщенной парами смазочного масла, дизельного топлива и морской воды. Приборы могут изготавливаться для измерения давления хладонов марок 12, 13, 22, 142, 502, 134а, 404а и кислорода. Приборы одобрены Российским морским регистром судоходства и Российским речным регистром. Рекомендуются для установок, подверженных вибрациям.

Приборы для измерения давления хладона имеют дополнительную температурную шкалу, указывающую температуру кипения.

Приборы выпускаются для поставки на АЭС.

Межповерочный интервал - 2 года. Гарантийный срок эксплуатации - 3 года.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазоны показаний приборов:

МТПСд-100-ОМ2 от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600 кгс/см2

ВТПСд-100-ОМ2 от -1 до 0 кгс/см2

МВТПСд-100-ОМ2 от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2

По заказу приборы поставляются в единицах измерения кПа (до 6 кгс/см2), МПа (с 9 кгс/см2)

- Диаметр корпуса — 100 мм

- Класс точности приборов — 1,5 (по заказу 1,0)

- Степень защиты — IPX4D

- Масса приборов — не более 0,75 кг

- Средний срок службы — не менее 10 лет

- Материалы деталей:

Корпус: алюминиевый сплав Стекло: силикатное

Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав Держатель: медный сплав

Механизм: медный сплав, нержавеющая сталь

- По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение ОМ2

по ГОСТ 15150-69 (но для работы при температуре от минус 60 до плюс 65 °С) (приборы устойчивы к воздействию морского тумана)

- Приборы изготавливаются вибропрочными, виброустойчивыми, ударостойкими

- Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 30 Гц с амплитудой до 0,25 мм

- Варианты исполнения: приборы изготавливаются с радиальным штуцером без фланца, с радиальным штуцером с задним фланцем

- Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20×1,5-8g, G1/2-B, K 1/2˝

- Приборы поставляются с демпфером

- Схема условного обозначения при заказе - на странице 116

РАДИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, С ЗАДНИМ ФЛАНЦЕМ

РАДИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, БЕЗ ФЛАНЦА

## МП, МВП

ТУ 25-02.1803I5-78

МАНОМЕТРЫ И МАНОВАКУУММЕТРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ

Манометры и мановакуумметры показывающие железнодорожные предназначены для измерения давления неагрессивных по отношению к медным сплавам жидких и газообразных сред (вода, топливо, масло, воздух) в силовых и тормозных системах и установках подвижного состава железных дорог, метрополитена и вагонов трамваев, а также для измерения давления хладонов 12, 13, 22, 142, 502, 134а и 404а (в том числе хладонов с наличием масел) в холодильных машинах, устанавливаемых в железнодорожных вагонах-рефрижераторах.

Приборы могут поставляться в комплектации с демпфирующим устройством для гашения пульсирующего давления. См. страницу 110.

По заказу потребителя приборы могут изготавливаться с электрической подсветкой циферблата.

Межповерочный интервал - 2 года.

Гарантийный срок эксплуатации - 3 года.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазоны показаний приборов:

МП от 0 до 2,5; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160 кгс/см2

МВП от -1 до 15; 24 кгс/см2

По заказу приборы поставляются в единицах измерения кПа (до 6 кгс/см2), МПа (с 9 кгс/см2)

- Диаметр корпуса — 100 мм

- Класс точности прибора — 1,5

- Степень защиты — IP50

- Масса прибора не более 0,8 кг

- Средний срок службы – не менее 10 лет

- Материалы деталей:

Корпус: алюминиевый сплав Стекло: силикатное

Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав Держатель: медный сплав

Механизм: медный сплав, нержавеющая сталь

- Напряжение электрической подсветки: 24; 75; 110 В

- По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У3, а также исполнение Т2 по ГОСТ 15150-69 (но для работы при температуре от минус 55 до плюс 70 °С)

- Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 80 Гц с амплитудой 0,075 мм и ускорением 9,8 м/с2 (группа N3 по ГОСТ Р 52931-2008)

- Варианты исполнения: приборы изготавливаются с радиальным штуцером с задним фланцем, с осевым штуцером с задним фланцем

- Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20×1,5-8g, G1/2-B, K 1/2˝

- С демпфером поставляются приборы с диапазоном показаний со 100 кгс/см2, а также приборы для измерения давления хладонов; наличие демпфера у приборов с диапазоном показаний до 60 кгс/см2 оговаривается при заказе

- Схема условного обозначения при заказе - на странице 116

РАДИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, С ЗАДНИМ ФЛАНЦЕМ

ОСЕВОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, С ЗАДНИМ ФЛАНЦЕМ

РАДИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, С ЗАДНИМ ФЛАНЦЕМ

ОСЕВОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРОВ, С ЗАДНИМ ФЛАНЦЕМ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазоны показаний приборов:

МП-2 от 0 до 6; 10; 16 кгс/см2 МП-2 диск от 0 до 10 кгс/см2

По заказу приборы поставляются в единицах измерения кПа (до 6 кгс/см2), МПа (с 9 кгс/см2)

- Диаметр корпуса — 100 мм

- Класс точности приборов — 1,5; 2,5

- Степень защиты — IP50

- Масса приборов — не более 0,8 кг

- Средний срок службы — не менее 10 лет

- Материалы деталей:

Корпус: алюминиевый сплав Стекло: силикатное

Трубчатая пружина: медный сплав Держатель: медный сплав

Механизм: бронза, нержавеющая сталь

- Напряжение электрической подсветки: 24; 75; 110 В

- По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У3, а также исполнение Т2 по ГОСТ 15150-69 (но для работы при температуре от минус 55 до плюс 70 °С)

- По устойчивости к механическим воздействиям манометры виброустойчивы и вибропрочны при воздействии вибрации с ускорением до 10 м/с2 в диапазоне частот от 5 до 80 Гц с амплитудой колебаний не более 1,5 мм. Манометры МП-2 (диск) выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм

- Варианты исполнения: приборы изготавливаются с осевыми штуцерами с задним фланцем

- Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М12×1,5-8g

- Схема условного обозначения при заказе - на странице 116

Диапазон показаний приборов:

МТП-100/1-ВУМ от 0 до 10 кгс/см2

По заказу приборы поставляются в единицах измерения МПа

- Диаметр корпуса — 100 мм

- Класс точности приборов — 2,5

- Степень защиты — IP50

- Масса приборов — не более 1,5 кг

- Cредний срок службы — не менее 10 лет

- Материалы деталей:

Корпус: алюминиевый сплав Стекло: силикатное

Трубчатая пружина: медный сплав

Механизм: медный сплав, нержавеющая сталь Мембрана: фторопласт

- Манометр выдерживает воздействие измеряемой среды с температурой до плюс 95 °С

- По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У5, а также исполнение Т4 по ГОСТ 15150-69 (но для работы при температуре от минус 10 до плюс 60 °С)

- Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 120 Гц с амплитудой 0,15 мм и ускорением 19,6 м/с2 (группа V4 по ГОСТ Р 52931-2008))

- Варианты исполнения: приборы изготавливаются с радиальным штуцером без фланца

- По заказу манометры поставляются с мембранным разделителем (молочная гайка) РМ-ГМ (см. страницу 113)

- Схема условного обозначения при заказе - на странице 116

МТП-100/1-ВУМ В СБОРЕ С МЕМБРАННЫМ РАЗДЕЛИТЕЛЕМ РМ-ГМ (МОЛОЧНАЯ ГАЙКА)

РАДИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, С ФЛАНЦЕМ

#### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазоны показаний приборов:

МДП4-СМ-Т от -1 до 9 кгс/см2 (Рисунок 1)

МВП4-СМ-Т от -1 до 1,5; 5 кгс/см2 (Рисунок 2)

По заказу приборы поставляются в единицах измерения кПа (до 6 кгс/см2), МПа (свыше 9 кгс/см2)

- Диаметр корпуса — 160 мм

- Класс точности приборов: МДП4-СМ-Т — 1,5; МВП4-СМ-Т — 2,5

- Степень защиты — IP53

- Масса приборов: МДП4-СМ-Т — не более 2 кг; МВП4-СМ-Т — не более 1,6 кг

- Средний срок службы — не менее 10 лет

- Материалы деталей:

Корпус: алюминиевый сплав Стекло: силикатное

Трубчатая пружина: железоникелевый сплав Держатель: нержавеющая сталь

Механизм: нержавеющая сталь

- По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение ОМ2 по ГОСТ 15150-69 (но для работы при температуре от минус 50 до плюс 60 °С)

- По устойчивости к механическим воздействиям приборы виброустойчивы при воздействии нагрузок частотой (5-8); (8-16); (16-30) Гц с амплитудой 1; 0,5; 0,25 мм

и работоспособны при воздействии длительного крена до 15°; длительного дифферента до 10°; бортовой качки до 45° от вертикали с ускорением 1 м/с2 и периодом качки

от 5 до 17 с

- Варианты исполнения: приборы изготавливаются с радиальным штуцером с задним фланцем

- Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20×1,5-8g

- Схема условного обозначения при заказе - на странице 116

| Диапазон измерений, °С | L, м | L1, мм |
| --- | --- | --- |
| до 300 | от 1 до 6 | 160; 200; 250 |
|  | от 1 до 10 | 315; 400; 500 |
| от 0 до 400 | от 1 до 10 | 315 |
| от +100 до 500 |  |  |
| от +200 до 500 |  |  |

#### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазоны измерений приборов:

ТМ2030Сг-1 от -50 до 50; 100; 150 °С; от 0 до 150; 160; 200; 300; 400 °С;

от 100 до 300; 500 °С; от 200 до 500 °С;

TM2030Cг-2 от -25 до 75 °С; от 0 до 60; 100 °С;

от 100 до 200; 250 °С

- Диаметр корпуса — 100 мм

- Класс точности приборов — 2,5

- Степень защиты — IP53

- Масса приборов при длине капилляра 1 м — не более 1,5 кг

- Средний срок службы — не менее 10 лет

- Материалы деталей:

Корпус: сталь, алюминиевый сплав Стекло: литое

Термобаллон: ТМ2030Сг-1 — нержавеющая сталь, ТМ2030Сг-2 — медный сплав

- По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У2 по ГОСТ 15150-69 (но для работы при температуре для ТМ2030Сг-1 от минус 10 до плюс 60 °С, для ТМ2030Сг-2 от минус 50 до плюс 60 °С)

- Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм (группа L1 по ГОСТ Р 52931-2008)

- Варианты исполнения: с задним фланцем с радиальным расположением присоединительного капилляра

- Длина присоединительного капилляра (L): 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10 м;

- Длина погружения (L1): для ТМ2030Сг-1 — см. таблицу; для ТМ2030Сг-2 - 125; 160; 200 мм;

- Диаметр термобаллона (Д) для ТМ2030Сг-1 — 20 мм, резьба штуцера(Д1) — М33×2-8g;

для ТМ2030Сг-2 — 14 мм, резьба штуцера(Д1) — М27×2-8g

- Технические характеристики сигнализирующего устройства — на страницах 8-9

- Схема условного обозначения при заказе - на странице 117

С РАДИАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОГО КАПИЛЛЯРА, С ЗАДНИМ ФЛАНЦЕМ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Диапазон показаний, МПа | Значение минимального контролируемого давления, МПа |
| --- | --- |
| минус 0,1-0,5 | От 0,05 до 0,25 |
| минус 0,1-0,9 | От 0,3 до 0,7 |

- Наибольшее значение погрешности показаний в процентах от диапазона показаний не превышает:

± 1,5 % на уставке минимального контролируемого давления;

± 2,5 % на уставке предварительной сигнализации

- Величина дифференциала (разности давлений прямого и обратного срабатываний) не превышает 2,5 % от диапазона показаний

- Приборы устойчивы к воздействию температуры окружающего воздуха от минус 60 до плюс 60 °С

- Приборы устойчивы к воздействию относительной влажности окружающего воздуха: до 98 % при температуре 35 °С и более низких температурах, без конденсации влаги

- По защищенности от проникновения внутрь воды приборы соответствуют степени защиты IP53

- Разрывная мощность контактов сигнализирующего устройства до 10 Вт постоянного тока и 20 В·А переменного тока. Значение коммутируемого тока от 0,01 до 1 А

- Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 25 Гц с амплитудой смещения 0,1 мм (группа L3, ГОСТ Р 52931-2008)

- Напряжение коммутируемых цепей до 220 В постоянного тока или до 380 В переменного тока с частотой (50±1) Гц

- По заказу потребителя для приборов экспортного исполнения допускается частота тока (60±1) Гц

- Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20×1,5-8g, G1/2”

- Расположение штуцера выполняется по требованию заказчика на 6 или 12 часов

- Полный средний срок службы приборов 12 лет

- Масса приборов не более 0,83 кг

## ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА

КЛАПАННОЕ УСТРОЙСТВО КУ

ТУ 497-25-5Ш-27-92

УРК

## ТУ 3425-047-00225590-2004

Предназначено для фиксации максимального значения давления газов в камере сгорания цилиндров двигателей внутреннего сгорания с числом циклов от 100 до 1000 в минуту. Применяется совместно с манометром МТПСд-100-ОМ2.

Пределы измерения: от 0 до 100; 160; 250 кгс/см2

Клапанное устройство изготавливается с резьбой присоединительного штуцера М27×2,5-6g (базовое исполнение), по заказу со специальной резьбой 10 ниток на 1˝ (угол 55 о).

Изделие выпускается двух моделей 55201 и 55202

| Модель | Размеры (мм) |
| --- | --- |
|  | L1 | L2 |
| 55201 | max 130 | max 395 |
| 55202 | max 35 | max 303 |

Устройство разгрузки контактов (УРК) предназначено для устранения влияния дребезга, подгорания и окисления контактов манометров, вакуумметров, мановакуумметров сигнализирующих типа ДМ2005Сг и ДМ2010Сг на срабатывание сигнализирующего устройства манометров. При использовании УРК контакты выступают в роли сенсора, выдающего логический сигнал «замкнут/разомкнут». В этом случае через контакты протекают микротоки — контакты разгружены. Коммутация внешних цепей осуществляется электронным блоком.

УРК изготавливается в виде отдельного герметичного блока. Варианты исполнения УРК:

А — непосредственно на корпус прибора в виде блока Ø 60 мм и высотой 35 мм (на задней стенке, на месте расположения штепсельного разъема при комплектации на заводе изготовителе);

Б — отдельным выносным блоком (на расстояние до 100 м), имеющим фланцы для крепления к панели или крепление на DIN-рейку.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Варианты исполнения по напряжению внешних коммутируемых цепей: 24/1 - для цепей переменного тока напряжением 24 В

36/1 - для цепей переменного тока напряжением 36 В 220/1 - для цепей переменного тока напряжением 220 В 12/2 - для цепей постоянного тока напряжением 12 В 24/2 - для цепей постоянного тока напряжением 24 В 36/2 - для цепей постоянного тока напряжением 36 В

- Сила тока внешних коммутируемых цепей не более 1,0 А

- Масса — не более 150 г

- Средний срок службы — 8 лет

- По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У3, а также исполнение Т3 (диапазон рабочих температур от минус 50 до плюс 60 °С) по ГОСТ 15150-69

- Верхнее значение диапазона показаний манометров при использовании демпфирующего устройства не более 16 МПа (160 кгс/см2)

- Демпфирующее устройство устойчиво к воздействию температуры окружающего воздуха от минус 55 до плюс 70 °С при относительной влажности от 30 до 80 % на всем диапазоне температур, а также устойчивы к воздействию относительной влажности 95 % при температуре 35 °С (для исполнения У) и относительной влажности до 100 % при температуре 35 °С (для исполнения Т)

Вентильный блок В

Вентильный блок В предназначен для отключения манометров от технологических линий без остановки технологических процессов, продувки импульсных линий, подключения контрольных манометров при различных давлениях. Материал: нержавеющая сталь.

Рабочее давление: до 40 МПа (до 400 кгс/см2). Резьба на «выходе» - М20×1,5-7Н.

«ВХОД»

По требованию потребителя вентили поставляются:

  - с дренажным устройством (Д),

  - с комплектом монтажных частей (КМЧ), только для вентиля В-05 и В-05Д

| Комплект монтажных частей (КМЧ) |
| --- |
| Наимено- вание | Материал | Коли- чество |
| Ниппель | 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 | 1 шт. |
| Гайка |  | 1 шт. |
| Прокладка | медь М1 ГОСТ 859-2014 | 1 шт. |

# Вентильный блок 2В

Вентильный блок 2В предназначен для отключения манометров от технологических линий без остановки технологических процессов.

Конструкция двухвентильного блока позволяет производить дренаж импульсной линии, сброс

| Тип вентиля | Вариант присоединительной резьбы | Обо- значение резьбы | По требованию потребителя вентили поставляются с комплектом монтажных частей: |
| --- | --- | --- | --- |
| 2В | Наружная резьба К1/2’’ | 01 | Наимено- вание | Материал | Ко- личе- ство |
|  | Наружная резьба К1/4’’ | 02 |  |  |  |
|  | Внутренняя резьба К1/4’’ | 03 | (КМЧ1) для 2В-05-(01…14) |
|  | Внутренняя резьба К1/2’’ | 04 | Ниппель | 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 | 1 шт. |
|  | Наружная резьба М20×1,5 | 05 | Гайка |  | 1 шт. |
|  | Наружная резьба R1/2’’ | 06 | Прокладка | медь М1 ГОСТ 859-2014 | 1 шт. |
|  | Наружная резьба R1/4’’ | 07 | Заглушка (КМЧ2) |
|  | Наружная резьба G1/2’’ | 08 | Заглушка | 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 | 1 шт. |
|  | Наружняя резьба G1/4’’ | 09 |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка | медь М1 ГОСТ 859-2014 | 1 шт. |
|  | Внутренняя резьба R1/2’’ | 10 |  |  |  |
|  |  |  | Дренажная система (КМЧ3) для 2В-(01…14)-05, 2В-(01…14)-08 |
|  | Внутренняя резьба R1/4’’ | 11 |  |
|  | Внутренняя резьба G1/2’’ | 12 | Ниппель | 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 | 1 шт. |
|  | Внутренняя резьба G1/4’’ | 13 | Гайка |  | 1 шт. |
|  | Внутренняя резьба М20×1,5 | 14 | Прокладка | медь М1 ГОСТ 859-2014 | 1 шт. |

- Схема условного обозначения при заказе - на странице 117

# Мембранные разделители

Мембранные разделители предназначены для предохранения внутренней полости чувствительного элемента устройства (прибора) от попадания в нее сред агрессивных, горячих, кристаллизирующихся, несущих взвешенные твердые частицы.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мембранный разделитель РМ-ГМ (молочная гайка)

Мембранный разделитель РМ-ГМ (молочная гайка) предназначен для стерильных технологических процессов, например, для пищевой промышленности.

Поставляется отдельно или в сборе с различными типами манометров.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Диапазон измерения давления: 6, 10, 16, 25 кгс/см2

- Материал верхнего фланца: нержавеющая сталь

- Материал гайки: нержавеющая сталь

- Материал мембраны: нержавеющая сталь

- Размеры молочных муфт, мм: DN 25, 32, 40, 50

- Резьба присоединения к прибору: М20×1,5

- Масса разделителей, кг, не более:

DN 25 - 0,4, DN 32 - 0,45, DN 40 - 0,5, DN 50 - 0,7

# Соединительный рукав

Соединительный рукав предназначен для отвода измерительного прибора от трубопровода с измеряемой средой с целью защиты его от влияния повышенных температур, вибраций и т.д.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  - Рукав имеет три вида соединения:

- штуцер – гайка

* - модели, предназначенные для работы с вязкими средами (мазут и др.), с диаметром канала в нижнем штуцере равном 10 мм

- Разделитель моделей 5319М, 5321М с закрытой мембраной (рисунок 1) состоит из верхнего фланца с приваренной к нему разделительной мембраной, прокладки и нижнего штуцера, соединенных болтами. В конструкции разделителя модели 5322М (рисунок 2) с открытой мембраной отсутствует нижний штуцер. В разделителе модели 5324М верхний фланец с мембраной и нижний штуцер сварены между собой (рисунок 3).

- Дополнительная погрешность измерения, вносимая разделителем, соединенным с прибором, не превышает ±1 % нормирующего значения давления прибора, комплектуемого разделителем.

- Разделитель предназначен для работы в условиях климатического исполнения У категории 2 по ГОСТ 15150-69, но при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 60 °С.

- Температура измеряемой среды - от минус 40 до плюс 60 °С; разделитель функционирует при

- гайка – гайка

- штуцер – штуцер

- Максимальное давление до 160 кгс/см2

- Материал:

капилляр - латунь

штуцер, гайка, ниппель - сталь или латунь

- Рукав изготавливается с длиной из ряда: 1; 1,2; 1,6; 2;

- Рукав изготавливается с присоединительной резьбой М20×1,5, G1/2-B

- Наименьший эксплуатационный радиус изгиба рукава 50 мм

- Масса рукава длиной 1 м, не более 0,35 кг

- Схема условного обозначения при заказе - на странице 117

температуре до 90 оС, в случае соединения его с прибором, через соединительный рукав.

# Переходники и бобышки

Материал деталей разделителей, контактирующих с измеряемой средой: мембрана.	сплав 36НХТЮ

фланец, штуцер.	сталь 12Х18Н10Т

Срок службы - не менее 6 лет. Масса разделителей, кг, не более: для модели 5319М – 1,5

для модели 5321М – 1,3 для модели 5322М – 0,7 для модели 5324М – 0,4

Разделители изготавливаются с резьбой

Рисунок 1	Рисунок 2	Рисунок 3

Переходники:

- Штуцер переходной от резьбы М20×1,5-7Н к резьбам: М12×1,5-8g; М10×1-8g; G1/2-B; G1/4-B; K1/2˝ и K1/4˝ ГОСТ 6111-52; R1/2˝; R1/4˝ ГОСТ 6211-81

- Штуцер переходной от резьбы М12×1,5-8g к резьбам R1/4˝; G1/4; K1/4˝

- Материал: латунь, сталь, нержавеющая сталь

Бобышки:

- Присоединение к технологическим сетям с измеряемой средой: под сварку

- Резьба присоединения к прибору: М20×1,5-7Н; G1/2-B

- Материал: сталь 45, сталь 12Х18Н10Т

- присоединительного штуцера для соединения с магистралью: М20×1,5-8g, К1/4”, К1/2”, G1/2-B

- для присоединения с прибором: М20×1,5-7Н

- Общая высота: 55 мм; 100 мм

- Схема условного обозначения при заказе - на странице 117

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальная температура измеряемой среды: 200 °С

- Максимальное давление измеряемой среды: 600 кгс/см2

- Материал: нержавеющая сталь

- Наружный диаметр: 30 мм

- Резьба штуцера (присоединение к технологическим сетям с измеряемой средой): М20×1,5, G1/2-B, К1/2, R1/2

- Внутренняя резьба (для присоединения манометра): М20×1,5

Устройства охлаждения (охладители) предназначены для предохранения манометров, измеряющих давление пара, горячей жидкости и других измеряемых сред от влияния температуры выше плюс 60 °С.

Охладители используются для работы при давлении до 160 кгс/см2.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Охладители изготавливаются следующих видов:

- горизонтальный (для установки на вертикальном и горизонтальном трубопроводе) (Рис.1),

- вертикальный (для установки на горизонтальном трубопроводе) (Рис.2)

Материал:

- сталь углеродистая,

- латунь

Указатель предельного давления

Крепление указателя осуществляется на корпусе прибора потребителем в соответствии с заданной предельной отметкой шкалы манометра.

Указатель предназначен для эксплуатации с приборами в корпусе без фланца типа МП3-У, МП4-У, М-3ВУ, МП3А-Кс, МП4А-Кс (IP54, IP65), М-3ВУКс, М-4ВУКс.

Материал указателя: нержавеющая сталь 08Х18Н10.

Указатель предельного давления на стекле (УПД)

Крепление указателя осуществляется внутри корпуса прибора на стекле в виде дополнительной красной стрелки.

Указатель выставляется потребителем в соответствии с заданной предельной отметкой шкалы манометра.

Перевод стрелки осуществляется при помощи отвертки от руки. Указатель устанавливается на приборы МП3-УУХЛ1, МП4-УУХЛ1, М-3ВУКс, М-4ВУКс, МП3А-Кс, МП4А-Кс (IP54, IP65).

Контрольная стрелка предназначена для визуального контроля допустимого предельного значения  измеряемого  давления  и регистрации максимального давления при превышении допустимого предельного значения давления в процессе работы

Резьба штуцера (присоединение к технологическим сетям с измеряемой средой):

- без резьбы

- М20×1,5-8g - метрическая резьба

- G1/2-B - дюймовая резьба

Внутренняя резьба (для присоединения манометра):

- М20×1,5-8g - метрическая резьба

Рис. 1 Горизонтальный охладитель

Рис. 2 Вертикальный

охладитель

манометра. Основная указательная стрелка при превышении давления входит в зацепление с контрольной стрелкой и поворачивает ее до максимального значения рабочего давления за определенный период времени.

Перевод стрелки осуществляется при помощи отвертки от руки. Стрелка устанавливается на приборы МП3-УУХЛ1, МП4-УУХЛ1, М-3ВУКс, М-4ВУКс, МП3А-Кс, МП4А-Кс (IP54, IP65).

- G1/2-B - дюймовая резьба

- Схема условного обозначения при заказе - на странице 117

Схема условного обозначения приборов:

МП2-У(ВП, МВП) МП3-У(ВП, МВП), МП4-У(ВП, МВП),МП3А-У(ВП, МВП), МП4А-У(ВП, МВП), М-3ВУ(В,

МВ), ДМ2018 (ДА), ДМ2029 (ДА, ДВ), МП (МВП), МП-2, МП-2 с диском, МДП4-СМ-Т (МВП4-СМ-Т), МП3А-Кс (ВП, МВП), МП4А-Кс (ВП, МВП), МТП-100/1-ВУМ, МТПСд-100-ОМ2 (ВТПСд,МВТПСд), ДМ2005Сг (ДВ, ДА), ДМ2010Сг (ДВ, ДА), ДМ2005Сг1Ех (ДВ, ДА); МПТИ (ВПТИ, МВПТИ)

МП4-УУ2 - 100 МПа - 1- АЭС-Кл.б.3 - КИС - ФОШ - Д - III - М.П. - IP53 - K1/2 - ЦСМ-Пл. - Испан. - Э

#### Схема условного обозначения приборов типа ТМ2030Сг

ТМ2030Сг-1 - У2 - -50 ..+50 °С - IV - М.П. - 6м - 200мм - ЦСМ-Пл. - Э

Примечания

- За базовое исполнение технических приборов принято следующее исполнение приборов:

степень защиты – IP40; метрическая резьба на штуцере, единица измерения кгс/см2; радиальный штуцер (для приборов ДМ (ДА) 2018 - осевой штуцер); без фланца; класс точности 1,5 для приборов типа МП3-У, МП4-У; класс точности 2,5 для приборов типа МП2-У; первичная поверка ОАО «Манотомь».

- За базовое исполнение сигнализирующих приборов принято V исполнение приборов со скользящими контактами, степенью защиты – IP40, с радиальным штуцером без фланца.

- В схеме условного обозначения прибора не указываются данные базового исполнения, а также другие технические характеристики, в случае если они являются единственными для данного типа приборов.

- Безопасное стекло, контрольная и указательная стрелки заказываются к приборам типа МП3-УУХЛ1, МП4-УУХЛ1, М-3ВУКс, М-4ВУКс, МП3А-Кс, МП4А-Кс.

- По умолчанию пломбируются следующие приборы общепромышленного назначения: МП, МВП, МП-2, МП-2 диск, ДМ2005Сг1Ех, ДВ2005Сг1Ех, ДА2005Сг1Ех, ДМ2005Сг1ЕхКс, ДВ2005Сг1ЕхКс, ДА2005Сг1ЕхКс, МП3А-Кс, ВП3А-Кс, МВП3А-Кс, МП4А-Кс, ВП4А-Кс, МВП4А-Кс, МПТИ, ВПТИ, МВПТИ,

М-3ВУ, В-3ВУ, МВ-3ВУ, МТП-100/1 ВУМ, а также все приборы кислородного исполнения, экспортного исполнения (У и Т) и атомного исполнения.

Остальные приборы пломбируются по требованию заказчика, кроме приборов, имеющих диаметр корпуса 40, 50, 60 мм.

- По умолчанию заводской номер присваивается следующим приборам общепромышленного назначе- ния: МПТИ, ВПТИ, МВПТИ, ДМ2005Сг1Ех, ДВ2005Сг1Ех, ДА2005Сг1Ех, ДМ2005Сг1ЕхКс, ДВ2005Сг1ЕхКс,

ДА2005Сг1ЕхКс, а также всем приборам экспортного исполнения (У и Т) и атомного исполнения.

Остальным приборам номер присваивается по требованию заказчика.

Примечания

1 За базовое исполнение сигнализирующего устройства принято V исполнение со скользящими контактами. 2 В схеме условного обозначения прибора не указываются данные базового исполнения.

Схема условного обозначения охладителя, соединительного рукава, бобышки	Охладитель – гор – ГМ20 – ГG1/2 - - - Л

1 Наименование	 	 2 Вид охладителя:  гор - горизонтальный, вер - вертикальный

- Способ соединения с системой. Вид резьбы (без резьбы не указывается)

- Способ присоединения к прибору (указы- вается гайка и вид резьбы)

- Длина соединительного рукава (м), бо-    	 бышки (мм)

- Материал: Л, Ст, Н Примечания:

- Ш - штуцер;

- Г - гайка;

- М - метрическая резьба;

- Л - латунь;

- Ст - сталь углеродистая;

- Н - нержавеющая сталь (для переходников и бобышек)

#### Схема условного обозначения двухвентильных блоков

2В – 05 – 05 – КМЧ1

- Тип вентиля

- Обозначение резьбы (вход)

- Обозначение резьбы (дренаж) 4 Комплект монтажных частей

#### Схема условного обозначения датчиков давления типа ДМ5007

ДМ5007Ех-ДИ - А - У2 - 2,5 МПа - 42 - 0,25 - G1/2 - ТУ 311-00225590.012-95

#### 1	2  3	4	5	6	7	8

1 - условное обозначение прибора с указанием исполнения по взрывозащите 2 - указывается только для датчиков, поставляемых для эксплуатации на АЭС 3 - обозначение вида климатического исполнения

- - верхний предел или диапазон измерений (для датчиков ДВИ) с указанием единиц измерений

- - код выходного сигнала:

05 - от 0 до 5 мА

42 - от 4 до 20 мА

- - предел допускаемой основной погрешности

- - резьба присоединительного штуцера

- - обозначение технических условий

#### Схема условного обозначения датчиков температуры типа ТС5008

Схема условного обозначения комплекта оборудования для поверки средств измерения давления АРМ

АРМ-1 - СДИ - 0,1 - н.п. - кл - 1 кам - пк - ТУ 4389-059-00225590-2013

1	2	3	4	5	6	7	8

- – комплект оборудования (модель) (таблица 1, стр. 11);

- – тип прибора : - СДИ;

- ЖКИ АП;

- – предел допускаемой основной погрешности;

- – набор переходников с прокладками (таблица 2, стр.11): - н.п. –нужен;

- 0 – не нужен;

- – два 2-х местных коллектора с заглушками: - кл - нужен;

- 0 – не нужен;

- – разделительная камера: - 1 кам;

  - 2 кам;

  - 3 кам;

ТС5008Ех-3 - А - 100 - 0,5 - 42 - 100 - G1/2 - ТУ 311-00225590.020-95

#### 1	2  3	4	5	6	7	8	9

- - условное обозначение прибора с указанием исполнения по взрывозащите

- - исполнение (см. стр. 23)

- - указывается только для датчиков, поставляемых для эксплуатации на АЭС

- - диапазон измерений, 0С

- - предел допускаемой основной погрешности

- - код выходного сигнала:

05 - от 0 до 5 мА

42 - от 4 до 20 мА

- - длина монтажной части, мм

- - резьба присоединительного штуцера

- - обозначение технических условий

##### Схема условного обозначения манометров цифровых типа ДМ5002М, ДМ5002Вн

ДМ5002ВН-Г - А - УХЛ3.1 - 6 - (0-2,5) МПа - 0,1 - 42 - СДИ - RS-232 - 24В -

- 0 – не нужен;

- – ноутбук: - пк – нужен;

- 0 – не нужен;

- – обозначение технических условий

#### Схема условного обозначения цифрового манометра типа ДМ5001

ДМ5001Г - А - 1 МПа - 42 - 36 В - RS232 - G1/2 - ТУ 311-00225590.022-94

#### 1	2	3	4	5	6	7	8

- - условное обозначение прибора

- - указывается только для приборов, поставляемых для эксплуатации на АЭС

- - верхний предел или диапазон измерений (для датчиков ДВИ) с указанием единиц измерений

- - код выходного сигнала: 05 - от 0 до 5 мА, 42 - от 4 до 20 мА

- - значение напряжения питания

- - цифровой интерфейс RS-232 (при необходимости)

- - резьба присоединительного штуцера

- - обозначение технических условий

#### 1	2	3	4	5	6	7	8

- ТУ 4212-039-00225590-2003

11

- - условное обозначение прибора с указанием исполнения по взрывозащите

- - указывается только для приборов, поставляемых для эксплуатации на АЭС

- - климатическое исполнение прибора

- - код сенсора

- - верхний предел или диапазон с указанием единиц измерений

- - предел допускаемой основной погрешности измерений

- - код выходного сигнала:

05 - (0-5) мА

42 - (4-20) мА

- - тип индикаторного устройства: ЖКИ - жидкокристаллический индикатор

СДИ - светодиодный индикатор

- - цифровой интерфейс: RS-232, RS-485

- - напряжение питания

- - обозначение технических условий

#### 9	10

Схема условного обозначения датчика давления МС3000

МС3000 - Ех - 2420 - 01 - У2 (-30+50) - 0,25 - 6,3 кПа - 10 - 42И - В1 - Н1

Примечание - При заказе датчиков с разъемом для подсоединения кабеля после обозначения комплекта

Примечание - Для использования манометра в качестве рабочего эталона указать при заказе: «эталон»	монтажных частей следует проставить букву «Р».

Для обозначения степени защиты от воздействия окружающей среды используется система кодов IP согласно ГОСТ 14254-96. Степень защиты кодируется в виде IPXX.

м

# Text boxes

VI

V

IV

III

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИГНАЛИЗИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ КОММУТАЦИИ ВНЕШНИХ ЦЕПЕЙ

Общий

Сигнал min

Сигнал max

Kopmy“

+En

R…    O6ynn

V

Схемы внешних соединений

ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ

Датчики температуры предназначены для измерения температуры жидкостей и газов путем преобразования в унифицированный токовый выходной сигнал в условиях неагрессивных сред по отношению к стали 12Х18Н10Т.

Датчики температуры ТС5008Ех являются взрывозащищенными с видом

«Взрывонепроницаемая оболочка» и имеют маркировку взрывозащиты — «1ExdllBT5».

Межповерочный интервал - 2 года. Гарантийный срок эксплуатации - 3 года.

Дополнительно датчики температуры могут поставляться в комплектации с блоком питания и с измерителем цифровым ЦИ5003. Технические характеристики ЦИ5003 — на странице 24.

Исполнение 5

3

Hafpyƒka

1

O6ynn

2

Nnta…ne

⎝ema

+En

O6ynn

V

Kopmy“

3

Hafpyƒka

R…

1

O6ynn

2

Nnta…ne

⎝ema

| Верхний предел измеряе- мой температуры, °С | L1, мм | L, мм |
| --- | --- | --- |
| 0; 25; 50; 100 | 50±3 | 50...500 |
| 150; 200; 250; 300; 350; 400 | 80±3 |  |

ТУ 311-00225590.020-95

ТС5008, ТС5008Ех

17-0,43   	Á

Пример исполнения датчика МС3000 ДГУ

МС3000

(	)

ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ

Датчик давления МС3000 предназначен для работы в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами.

Датчик осуществляет непрерывное преобразование значения давления (абсолютного, избыточного, вакуумметрического и мановакуумметрического давления жидкостей и газов, а также разности давлений и уровня жидкости) в унифицированный сигнал постоянного тока по ГОСТ 22520-85 и отображение значения измеряемого параметра на цифровом индикаторе.

Датчик имеет исполнение по взрывозащите: «искробезопасная электрическая цепь «ia» с уровнем взрывозащиты «особовзрывобезопасный» (0) с маркировкой взрывозащиты

«0ExiallBT5X».

Межповерочный интервал - 3 года. Гарантийный срок эксплуатации - 2 года.

ТУ 4212-004-17668297-05

H

РИСУНОК А.1

РАДИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, БЕЗ ФЛАНЦА

D

М-3ВУ, В-3ВУ, МВ-3ВУ

ТУ 25-7310.041-2014

МАНОМЕТРЫ, ВАКУУММЕТРЫ

И МАНОВАКУУММЕТРЫ ВИБРОУСТОЙЧИВЫЕ

Манометры, мановакуумметры и вакуумметры показывающие виброустойчивые М-3ВУ, В-3ВУ, МВ-3ВУ предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления некристаллизующихся жидкостей, паров, газов, в том числе кислорода, ацетилена, сероводородосодержащих сред, хладонов 12, 13, 22, 142, 502, 134А, 404А, газоводонефтяной эмульсии, нефти и нефтепродуктов, в промышленных установках, в судовых системах и гидравлических бурильных и насосных установках.

Приборы выпускаются для поставки на АЭС.

Приборы одобрены Российским Морским Регистром Судоходства.

Межповерочный интервал - 2 года. Гарантийный срок эксплуатации - 3 года.

Исполнение Ст

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исполнение III

l1

РИСУНОК А.2

МАНОМЕТРЫ, ВАКУУММЕТРЫ

И МАНОВАКУУММЕТРЫ ВИБРОУСТОЙЧИВЫЕ

Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие виброустойчивые ДМ8008-ВУ, ДВ8008-ВУ, ДА8008-ВУ предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся жидкостей, пара и газа, в том числе кислорода, ацетилена.

Виброустойчивость приборов обеспечивается за счет заполнения полости корпуса полиметилсилоксановой жидкостью.

Межповерочный интервал - 2 года. Гарантийный срок эксплуатации - 2 года.

ТУ 4212-003-42368375-01

ДМ8008-ВУ, ДВ8008-ВУ, ДА8008-ВУ

Исполнение «Ст», Исполнение III

H1

Â

H

l1

A

A

H1

Â

ОСЕВОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, БЕЗ ФЛАНЦА

ДМ2018, ДА2018

ТУ 4212-062-00225590-2016

ДМ8032-ВУ, ДВ8032-ВУ, ДА8032-ВУ

ТУ 4212-005-42368375-05

МАНОМЕТРЫ, ВАКУУММЕТРЫ И МАНОВАКУУММЕТРЫ ВИБРОУСТОЙЧИВЫЕ

Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие виброустойчивые ДМ8032-ВУ, ДВ8032-ВУ, ДА8032-ВУ предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся жидкостей, пара и газа, в том числе кислорода, ацетилена.

Виброустойчивость приборов обеспечивается за счет заполнения полости корпуса полиметилсилоксановой жидкостью ПМС-300.

Межповерочный интервал - 2 года. Гарантийный срок эксплуатации - 2 года.

МАНОМЕТРЫ

И МАНОВАКУУММЕТРЫ

Манометры и мановакуумметры показывающие ДМ2018, ДА2018 предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давлений неагрессивных, некристаллизующихся жидкостей, пара, газа, в том числе кислорода, ацетилена, пропан- бутана.

Межповерочный интервал - 2 года. Гарантийный срок эксплуатации - 3 года.

ТУ 25-02.180335-84

ДМ2029, ДВ2029, ДА2029

ТУ 4212-062-00225590-2016

МАНОМЕТРЫ, ВАКУУММЕТРЫ И МАНОВАКУУММЕТРЫ

Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие ДМ2029, ДВ2029, ДА2029 предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давлений неагрес- сивных, некристаллизующихся жидкостей, пара, газа, в том числе кислорода, ацетилена, пропан-бутана, метана.

Межповерочный интервал - 2 года. Гарантийный срок эксплуатации - 3 года.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАНОМЕТРЫ, ВАКУУММЕТРЫ И

МАНОВАКУУММЕТРЫ

Манометры избыточного давления, вакуумметры и мановакуумметры показывающие МП2-У, ВП2-У и МВП2-У предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся жидкостей, пара и газа, в том числе кислорода, ацетилена.

Межповерочный интервал - 2 года. Гарантийный срок эксплуатации - 3 года.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

11 - для осевого исполнения штуцера

МП2-У, ВП2-У, МВП2-У

РАДИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, С ЗАДНИМ ФЛАНЦЕМ	ОСЕВОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, С ПЕРЕДНИМ ФЛАНЦЕМ

ТУ 4212-001-42368375-01

МАНОМЕТРЫ, ВАКУУММЕТРЫ

И МАНОВАКУУММЕТРЫ

МАНОМЕТРЫ, ВАКУУММЕТРЫ

И МАНОВАКУУММЕТРЫ

МП3-УУХЛ1, ВП3-УУХЛ1, МВП3-УУХЛ1

МП3-У, ВП3-У, МВП3-У

ТУ 25-02.180335-84

МАНОМЕТРЫ, ВАКУУММЕТРЫ И МАНОВАКУУММЕТРЫ

Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие МП3-У, ВП3-У и МВП3-У предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся жидкостей, пара и газа, в том числе кислорода, ацетилена, хладонов 12, 13, 22, 142, 502, 134а и 404а.

Приборы для измерения давления хладонов имеют дополнительную температурную шкалу.

Приборы могут поставляться с демпфером. Приборы выпускаются для поставки на АЭС.

Межповерочный интервал - 2 года. Гарантийный срок эксплуатации - 3 года.

ТУ 25-02.180335-84

МАНОМЕТРЫ, ВАКУУММЕТРЫ И МАНОВАКУУММЕТРЫ

С КЛИМАТИЧЕСКИМ ИСПОЛНЕНИЕМ УХЛ1

Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие МП3-У, ВП3-У и МВП3-У предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся жидкостей, пара и газа, в том числе кислорода, ацетилена, хладонов 12, 13, 22, 142, 502, 134а и 404а.

Приборы для измерения давления хладонов имеют дополнительную температурную шкалу.

Приборы выпускаются для поставки на АЭС.

Межповерочный интервал - 2 года. Гарантийный срок эксплуатации - 3 года.

МП4-У, ВП4-У, МВП4-У

ТУ 25-02.180335-84

Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие МП4-У, ВП4-У, МВП4-У предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся жидкостей, пара и газа, в том числе кислорода, ацетилена.

Приборы выпускаются для поставки на АЭС.

Межповерочный интервал - 2 года. Гарантийный срок эксплуатации - 3 года.

Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие ДМ8010, ДВ8010, ДА8010 предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся жидкостей, пара и газа.

Межповерочный интервал - 2 года. Гарантийный срок эксплуатации - 2 года.

МП4-УУХЛ1, ВП4-УУХЛ1, МВП4-УУХЛ1

ТУ 25-02.180335-84

МАНОМЕТРЫ, ВАКУУММЕТРЫ И МАНОВАКУУММЕТРЫ

С КЛИМАТИЧЕСКИМ ИСПОЛНЕНИЕМ УХЛ1

Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие МП4-У, ВП4-У, МВП4-У предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся жидкостей, пара и газа, в том числе кислорода, ацетилена.

Приборы выпускаются для поставки на АЭС.

Межповерочный интервал - 2 года. Гарантийный срок эксплуатации - 3 года.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДМ8010, ДВ8010, ДА8010

ТУ 25-02.180335-84

МАНОМЕТРЫ, ВАКУУММЕТРЫ

И МАНОВАКУУММЕТРЫ АММИАЧНЫЕ

Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие МП4А-У, ВП4А-У и МВП4А-У предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления жидкого, газообразного и водного раствора аммиака.

Приборы по заказу поставляются с дополнительной температурной шкалой. Приборы выпускаются для поставки на АЭС.

Межповерочный интервал - 2 года. Гарантийный срок эксплуатации - 3 года.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазоны показаний приборов:

МП4А-У от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600 кгс/см2

ВП4А-У от -1 до 0 кгс/см2

МВП4А-У от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2

По заказу приборы поставляются в единицах измерения кПа (до 6 кгс/см2), МПа (с 9 кгс/см2)

- Диаметр корпуса — 160 мм

ОСЕВОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, БЕЗ ФЛАНЦА

МП3А-У; ВП3А-У; МВП3А-У

ТУ 25-02.180335-84

МАНОМЕТРЫ, ВАКУУММЕТРЫ

И МАНОВАКУУММЕТРЫ АММИАЧНЫЕ

Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие МП3А-У, ВПЗА-У и МВП3А-У предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления жидкого, газообразного и водного раствора аммиака.

Приборы по заказу поставляются с дополнительной температурной шкалой. Приборы выпускаются для поставки на АЭС.

Межповерочный интервал - 2 года. Гарантийный срок эксплуатации - 3 года.

РАДИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, БЕЗ ФЛАНЦА

МП4А-У, ВП4А-У, МВП4А-У

ТУ 25.02.1872-75

МАНОМЕТРЫ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Манометры показывающие виброустойчивые с мембранным разделительным устройством типа МТП-100/1-ВУМ предназначены для измерения избыточного давления в трубопроводах пищевых продуктов и в других стерильных технологических процессах. Манометр типа МТП-100/1-ВУM состоит из манометра и мембранного разделительного устройства. Внутренняя полость трубчатой пружины манометра и надмембранное пространство разделительного устройства заполнены жидкостью полиэтилсилоксановой марки ПЭС-2 ГОСТ 13004-77.

Межповерочный интервал - 1 год. Гарантийный срок эксплуатации - 3 года.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

16

ОСЕВОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, С ЗАДНИМ ФЛАНЦЕМ

ОСЕВОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, БЕЗ ФЛАНЦА (С ФЛАНЦЕМ)

ДМ8009-Кс, ДВ8009-Кс, ДА8009-Кс

ТУ 4212-002-42368375-01

МАНОМЕТРЫ, ВАКУУММЕТРЫ

И МАНОВАКУУММЕТРЫ МЕМБРАННЫЕ КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ

Манометры, вакуумметры и мановакуумметры мембранные показывающие коррозионностойкие ДМ8009-Кс, ДВ8009-Кс, ДА8009-Кс предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления агрессивных некристаллизующихся жидких и газообразных сред.

В качестве чувствительного элемента используется мембрана, встроенная во фланец.

Межповерочный интервал - 2 года. Гарантийный срок эксплуатации - 2 года.

РАДИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА, С ЗАДНИМ ФЛАНЦЕМ

3

4

РАДИАЛЬНОЕ

МП-2, МП-2 диск

ТУ 25-02.1803I5-78

МАНОМЕТРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ

Манометры железнодорожные МП-2 предназначены для измерения избыточного давления не агрессивных по отношению к медным сплавам жидких и газообразных сред (вода, толиво, масло, воздух) в силовых и тормозных системах и установках подвижного состава железных дорог, метрополитена и вагонов трамваев.

Манометры МП-2 (диск) с вращающимся диском предназначены для измерения давления неагрессивных сред в установках общепромышленного назначения, а также для отсчета разности давлений.

По заказу потребителя приборы МП-2 могут изготавливаться с электрической или естественной подсветкой циферблата.

Межповерочный интервал - 2 года. Гарантийный срок эксплуатации - 3 года.

МТП-100/1-ВУМ В СТАНДАРТНОМ ИСПОЛНЕНИИ

МТП-100/1-ВУМ

Рис.

МДП4-СМ-Т, МВП4-СМ-Т

ТУ 25.02.464-75

МАНОМЕТРЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ И МАНОВАКУУММЕТРЫ

Манометр дифференциальный показывающий МДП4-СМ-Т предназначен для одновременного измерения в двух различных точках системы избыточного и вакуумметрического давлений аммиака с маслом, хладона 12, 22 с маслом, а также для отчета разности давлений в этих точках. Мановакуумметр показывающий МВП4-СМ-Т предназначен для измерения избыточного и вакуумметрического давления аммиака с маслом, хладона 12, 22 с маслом.

Манометр дифференциальный показывающий МДП4-СМ-Т и мановакуумметр показывающий МВП4-СМ-Т предназначены для работы в холодильных установках, монтируемых на судах.

Межповерочный интервал - 1 год. Гарантийный срок эксплуатации - 3 года.

Рис. 2

Рис. 1

Рис. 2

Контрольная стрелка

ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ

Термометры манометрические показывающие сигнализирующие ТМ2030Сг-1 (с газовым заполнителем), ТМ2030Сг-2 (с конденсационным заполнителем) предназначены для непрерывного измерения температуры жидкостей и газов, нейтральных в отношении их воздействия на сталь и медные сплавы, и управления внешними электрическими цепями от сигнализирующего устройства. Применяются в различных установках и в системах теплоэнергетического контроля, где необходима своевременная информация о достигнутых крайних значениях температуры.

Межповерочный интервал - 2 года. Гарантийный срок эксплуатации - 3 года.

ТМ2030Сг

ТУ 4211-030-00225590-99

СИГНАЛИЗАТОРЫ ДАВЛЕНИЯ

Сигнализаторы давления ФГ-1007 предназначены для контроля давления элегаза в выключателях наружной установки и коммутации внешних электрических цепей при отклонении давления элегаза от заданных значений.

По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха приборы имеют исполнения УХЛ и Т, категорию размещения 2 по ГОСТ 15150-69, но для работы при температуре от минус 60 до плюс 60 °С.

Межповерочный интервал - 2 года. Гарантийный срок эксплуатации - 2 года.

ФГ-1007

ТУ 4212-004-42368375-01

давления перед демонтажем прибора, а также подключать контрольное метрологическое оборудование при поверке по рабочей точке или полной поверке без отключения прибора от рабочей среды.

Материал: нержавеющая сталь. Рабочее давление: до 40 МПа (до 400 кгс/см2). Резьба на «выходе» - М20×1,5-7Н.

Демпфирующее устройство

Демпфирующее устройство типа ДВ предназначено для уменьшения пульсации измеряемой среды и применяется совместно с манометрами при измерении давления неагрессивных жидких и газообразных сред.

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА

| Обозначение вентиля | Резьба на «входе» |
| --- | --- |
| В-01; В-01Д | Наружная резьба К1/2’’ |
| В-02; В-02Д | Наружная резьба К1/4’’ |
| В-03; В-03Д | Внутренняя резьба К1/4’’ |
| В-04; В-04Д | Внутренняя резьба К1/2’’ |
| В-05; В-05Д | Наружная резьба М20х1,5 |
| В-06; В-06Д | Наружная резьба R1/2’’ |
| В-07; В-07Д | Наружная резьба R1/4’’ |
| В-08; В-08Д | Наружная резьба G1/2’’ |
| В-09; В-09Д | Наружняя резьба G1/4’’ |
| В-10; В-10Д | Внутренняя резьба R1/2’’ |
| В-11; В-11Д | Внутренняя резьба R1/4’’ |
| В-12; В-12Д | Внутренняя резьба G1/2’’ |
| В-13; В-13Д | Внутренняя резьба G1/4’’ |
| В-14; В-14Д | Внутренняя резьба М20х1,5 |

2,5; 3 м

| Модель раздели- теля | Верхние значения диапазо- нов показаний приборов, комплектуемых разделите- лем, МПа | Внутренний объем упругого чувствитель- ного элемента прибора не более, см3 | Изменение объема упругого чувствитель- ного элемента прибора, заполненного разде- лительной жидкостью, под воздействием мак- симального давления, не более, см3 | Внутренний объем разделите- ля, заполняемый разделительной жидкостью, см3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5319М 5319М-10* | от 0,1 до 2,5 | 40 | 1,5 | 11,6 |
| 5321М 5321М-10* | от 2,5 до 16 | 20 | 1 | 7,9 |
|  | от 16 до 60 |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  |
| 5322М | от 2,5 до 16 |  |  |  |
| 5324М 5324М-10* |  |  | 0,5 | 7,5 |

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА

Сифонный отвод (охладитель)

Охладитель-переходник Кс

Охладитель-переходник Кс предназначен для предохранения манометров, измеряющих давление пара, горячей жидкости и других измеряемых сред от влияния температуры выше плюс 60 °С.

При применении охладителя-переходника Кс температура среды понижается до рабочей температуры манометра за счет отвода тепла.

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА

Указатели предельного давления

Указатели предельного давления предназначены для визуального контроля допустимого предельного значения давления.

Наименование измеряемой среды при специальном исполнении прибора (кислород, ацетилен, марка хладона, с обезжиренной рабочей полостью)

Конструктивное исполнение (наличие фланца, расположение штуцера, зажим, наличие демпфирующего устройства, наличие демпфера,

демпфирующего устройства (для МП, МП-2). По требованию потребителя для приборов типа МП4А-У, МП3А-У оговаривается наличие дополнительной температурной шкалы

Дополнительно только для сигнализирующих приборов: исполнение

сигнализирующего устройства (III, IV, VI)

Дополнительно только для сигнализирующих приборов: исполнение

контактов с магнитным поджатием

Для атомных станций – «АЭС» (Кл.б. 4 не указывается)

Класс точности

Тип прибора

Климатическое исполнение и категория размещения в соответствии с ГОСТ 15150-69

Верхнее значение диапазона показаний (По требованию потребителя оговаривается наличие предельной отметки: например, 100/75)

Единица измерения давления

Степень защиты в соответствии с ГОСТ 14254-96, материал корпуса,

резьба штуцера

СХЕМЫ СОСТАВЛЕНИЯ ЗАКАЗОВ НА ПРИБОРЫ

Обозначение термометра

Климатическое исполнение и категория

размещения

Диапазон показаний

Единицы измерения

Исполнение  сигнализирующего

устройства (III, IV, VI)

Исполнение контактов сигнализирующего устройства с магнитным поджатием

Длина соединительного капилляра (L) с указанием единиц измерения

Длина погружения термобаллона (L1) с указанием единиц измерения

Экспортное исполнение

Отметка о поверке на стекле, поверка ЦСМ, отметка о первичной поверке в паспорте при наличии номера на приборе, калибровка, пломбирование и номер (по требованию потребителя)

Дополнительные данные (цена деления; черный циферблат; подсветка; циферблат, покрытый люминофором; материал пружины; стекло;  иностр. язык для сопровод. документации); эталон (для МПТИ); табличка,

корректор нуля, зеркальная шкала (для приборов МПТИ), рабочая температу-

ра по заказу (для М-3ВУКс и М-4ВУКс), контрольная и указательная стрел- ки, перегрузка, безопасный корпус, безопасное стекло, боковой разъем

Экспортное исполнение

Отметка о поверке на стекле, поверка ЦСМ, отметка о первичной поверке в паспорте при наличии номера на приборе, калибровка, пломбирование и номер

(по требованию потребителя)

Модель

Исполнение по взрывозащите проставляется  для

взрывозащищенного исполнения “искробезопасная  электрическая цепь”

Тип датчика

СХЕМЫ СОСТАВЛЕНИЯ ЗАКАЗОВ НА ПРИБОРЫ

Обозначение исполнения по материалам

Обозначение вида климатического исполнения и

диапазона температур

Предел допускаемой основной погрешности

Верхний предел измерений с указанием единиц

измерений

Предельно допускаемое рабочее избыточное дав- ление в МПа (для датчиков разности давления)

Код выходного токового сигнала: 42 (4-20 мА);

24 (20-4 мА)

Исполнение блока уставок и вариант исходного состояния ключей проставляется в случае

заказа  блока сигнализации

Код комплекта монтажных частей проставляется

только при заказе комплекта

| Степень защиты | Защиты от твердых тел (X) первая характеристическая цифра | Защиты от влаги (X) вторая характеристическая цифра |
| --- | --- | --- |
| 0 | Защита отсутствует | Защита отсутствует |
| 1 | Защита от тел диаметром более 50 мм | Защита от вертикально падающих капель воды |
| 2 | Защита от тел диаметром более 12,5 мм | Защита от капель воды, падающих под углом 15° от вертикали |
| 3 | Защита от тел диаметром более 2,5 мм | Защита от дождя, падающего под угло 60° от вертикали |
| 4 | Защита от тел диаметром более 1 мм | Защита от брызг воды, попадающих на оболочку с произвольного направления |
| 5 | Проникновение пыли не приводит к нарушению работоспособности изделия (системы) | Защита от струи воды, выбрасываемой с произвольного направления |
| 6 | Проникновение пыли полностью исключается | Защита от сильной струи воды, выбрасываемой с произвольного на- правления |
| 7 | Не предусмотрено | Временная защита от проникновения воды при погружении на глубину порядка 150 мм |
| 8 | Не предусмотрено | Защита от проникновения воды при погружении на глубину, определяемую изготовителем |

СООТНОШЕНИЕ ЕДИНИЦ ДАВЛЕНИЯ

СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ